## Tuoteluettelo
Ryhmän / nimikkeen nimitys | Sailab ryhmäkoodi |  | Vertailuhinta | Hintapisteet | Tarjoaja | Toimittajan tuotenimitys | Hinta (alv 0%) / yksikkö | Yksikkö | Etusija
1. Laskimoportit ja tarvikkeet
ARTERIA/LASKIMOPORTTI | BA14003
LASKIMOPORTTISETTI 1-LUMEN AIKUISET 5-6F | BA14003 | Valitaan sopimustuotteeksi | 195 | 100 | B. Braun Medical Oy | ST201C SET CELSITE VENOUS CERTON 5F | 195 | kpl | 1
|  | Tuote täyttää kaikki pakottavat vaatimukset, mutta ei sovellu kliiniseen käyttöön annetun arvion perusteella. Portin pienempi ulkomitta ja poikkeava muoto vaikeuttavat pistokohdan hahmottamista ja lisäävät merkittävästi virheellisen piston mahdollisuutta sekä infektioriskiä. Pistoneula on karkea ja pistotuntuma rouhea. Tunnelointipuikko toimii vain yksisuuntaisesti. Letkun liittäminen porttiin on työlästä sekä lukituslaitteen kiinnitys epäselvä. Tuote hylätään. |  |  | Becton Dickinson Finland Oy
|  | Portin pistoalueen halkaisija ei täytä vähimmäisvaatimusta 8 mm. Punktioneula ei ole vaatimusten mukainen, eikä sen kärki näy ultraäänikuvantamisessa. Katetri on lukittu porttiin jo pakkauksessa, ja sen irrottaminen vaatii kohtuutonta voimaa, mikä rikkoo steriilit käsineet ja vaarantaa steriliteetin. Tuote hylätään. |  |  | Mediplast Fenno Oy
|  | Tuote ei täytä vaatimusta punktioneulasta (18G–20G), jonka kärjen tulee näkyä ultraäänikuvantamisessa. Pakkauksessa ei mukana välineistöä keskuslaskimon kautta asettamiseen. Arvioinnin perusteella tuote ei sovellu kliiniseen käyttöön. Tuote hylätään. |  |  | Mekalasi Oy
|  | Tuote täyttää kaikki pakottavat vaatimukset, mutta ei sovellu kliiniseen käyttöön annetun arvion perusteella. Katetrin liittäminen porttiin on vaikeaa ja kiinnittyminen epävarmaa. Tuotteen rakenne ei täytä kliinisen käytön vaatimuksia. Tuote hylätään. |  |  | Vygon Finland Oy
LASKIMOPORTTINEULA | BA14004
NEULA LASKIMOPORTTI TURVA 19G/15MM | BA14004 | Valitaan sopimustuotteeksi | 37420 | 100 | B. Braun Medical Oy | SURECAN SAFETY II NEEDLE 19G 15MM | 4 | kpl | 1
NEULA LASKIMOPORTTI TURVA 20G/15MM | BA14004 |  |  |  |  | SURECAN SAFETY II NEEDLE 19G 20MM | 4 | kpl | 1
| BA14004 |  |  |  |  | SURECAN SAFETY II NEEDLE 20G 15MM | 4 | kpl | 1
NEULA LASKIMOPORTTI TURVA 20G/20MM | BA14004 |  |  |  |  | SURECAN SAFETY II NEEDLE 20G 20MM | 4 | kpl | 1
NEULA LASKIMOPORTTI TURVA 20G/25MM | BA14004 |  |  |  |  | SURECAN SAFETY II NEEDLE 20G 25MM | 4 | kpl | 1
|  | Huber-neulan vaatimukset eivät täyty: tuotteessa ei ole läpinäkyvää kantaa, eikä neulan koko näy selkeästi tuotteesta. Tuote hylätään. |  |  | Vygon Finland Oy
2. Suonikanyylit ja tarvikkeet
LASKIMOKANYYLI TURVA LÄÄKKEENANTOVENT | BA16005
LASKIMOKANYYLI TURVA 16 G | BA16005 | Valitaan sopimustuotteeksi | 226889.8 | 100 | B. Braun Medical Oy | VASOFIX SAFETY G 16 1.7X50MM HARMAA | 0.58 | kpl | 1
LASKIMOKANYYLI TURVA 17 G | BA16005 |  |  |  |  | VASOFIX SAFETY G 17 1.5X45MM VALKOINEN | 0.58 | kpl | 1
LASKIMOKANYYLI TURVA 18 G | BA16005 |  |  |  |  | VASOFIX SAFETY G 18 1.3X33MM VIHREÄ | 0.58 | kpl | 1
LASKIMOKANYYLI TURVA 20 G | BA16005 |  |  |  |  | VASOFIX SAFETY G 20 1.1X33MM PUNAINEN | 0.58 | kpl | 1
LASKIMOKANYYLI TURVA 22 G | BA16005 |  |  |  |  | VASOFIX SAFETY G 22 0.9X25MM SININEN | 0.58 | kpl | 1
LASKIMOKANYYLI TURVA 24 G | BA16005 |  |  |  |  | VASOFIX SAFETY G 24 0.7X19MM KELTAINEN | 0.69 | kpl | 1
| BA16005 | Tuote ei täytä vaatimusta kinkkaamattomasta kanyylista. Neulan irrotus on erittäin jäykkä, mikä aiheuttaa vaaran kanyylin irtoamisesta. Lääkkeenantokorkki on löysä eikä pysy kiinni. Kyseessä on sama tuote, jota on tarjottu kahden eri tarjoajan toimesta. Arviointi on tehty toimitetun näytteen perusteella, ja se koskee molempien tarjoajien tarjousta. Tuote hylätään. |  |  | Mediq Suomi Oy
BA16005
BA16005
BA16005
BA16005
BA16005
| BA16005 | Tuote ei täytä vaatimusta kinkkaamattomasta kanyylista. Neulan irrotus on erittäin jäykkä, mikä aiheuttaa vaaran kanyylin irtoamisesta. Lääkkeenantokorkki on löysä eikä pysy kiinni. Kyseessä on sama tuote, jota on tarjottu kahden eri tarjoajan toimesta. Arviointi on tehty toimitetun näytteen perusteella, ja se koskee molempien tarjoajien tarjousta. Tuote hylätään. |  |  | OneMed Oy
BA16005
BA16005
BA16005
BA16005
BA16005
| BA16005 | Tuotteessa ei toteudu vaatimukset joustavista siivekkeistä, kinkkaamattomasta kanyylista eikä aseptisen pistämisen mahdollistavasta muotoilusta. Lisäksi tuotteessa on huono tuntuma, lääkkeenantokorkki ei pysy kiinni ja pisto-ote on puutteellinen. Tuote ei ole käyttötarkoitukseensa soveltuva. Tuote hylätään. |  |  | Steripolar Oy
BA16005
BA16005
BA16005
BA16005
BA16005
LASKIMOKANYYLI EI LÄÄKKEENANTOVENTTIILIÄ | BA16006
LASKIMOKANYYLI 24G/0,6MM EI VENTT STER | BA16006 | Valitaan sopimustuotteeksi | 0.96 | 100 | Becton Dickinson Finland Oy | Neoflon Pro safety 24G, 19 mm, keltainen | 0.96 | kpl | 1
|  | Tuote ei täytä vaatimusta joustavista siivekkeistä. Tuotteen siivekkeet ovat kovat ja teräväreunaiset, mikä voi aiheuttaa painaumia tai ihorikkoja erityisesti vauvojen ja keskoslasten iholle. Neulan irrotus on jäykkää, mikä vaikeuttaa hallittua ja aseptista käyttöä. Tuote ei sovellu kliiniseen käyttöön. Kyseessä on sama tuote, jota on tarjottu kahden eri tarjoajan toimesta. Arviointi on tehty toimitetun näytteen perusteella, ja se koskee molempien tarjoajien tarjousta. Tuote hylätään. |  |  | Mediq Suomi Oy
|  | Tuote ei täytä vaatimusta joustavista siivekkeistä. Tuotteen siivekkeet ovat kovat ja teräväreunaiset, mikä voi aiheuttaa painaumia tai ihorikkoja erityisesti vauvojen ja keskoslasten iholle. Neulan irrotus on jäykkää, mikä vaikeuttaa hallittua ja aseptista käyttöä. Tuote ei sovellu kliiniseen käyttöön. Kyseessä on sama tuote, jota on tarjottu kahden eri tarjoajan toimesta. Arviointi on tehty toimitetun näytteen perusteella, ja se koskee molempien tarjoajien tarjousta. Tuote hylätään. |  |  | OneMed Oy
|  | Tuote ei täytä vaatimusta joustavista siivekkeistä. Tuotteen siivekkeet ovat kovat ja teräväreunaiset, mikä voi aiheuttaa painaumia tai ihorikkoja erityisesti vauvojen ja keskoslasten iholle. Neulan irrotus on jäykkää, mikä vaikeuttaa turvallista käyttöä. Tuote ei sovellu kliiniseen käyttöön. Tuote hylätään. |  |  | Pamark Business Oy
| BA16006 | Tuote ei täytä vaatimusta joustavista siivekkeistä. Siivekkeiden jäykkyys ja terävät reunat voivat aiheuttaa painaumia tai ihorikkoja erityisesti keskosille ja vastasyntyneille, joiden iho on herkkä. Neulan irrotus on jäykkää, mikä vaikeuttaa hallittua ja turvallista käyttöä. Tuote hylätään. |  |  | Steripolar Oy
LASKIMOKANYYLI 26G/19MM EI VENTT STER | BA16006 | Tuote ei täytä vaatimusta joustavista siivekkeistä. Tuotteen siivekkeet ovat kovat ja teräväreunaiset, mikä voi aiheuttaa painaumia tai ihorikkoja erityisesti vauvojen ja keskoslasten iholle. Neulan irrotus on jäykkää, mikä vaikeuttaa hallittua ja aseptista käyttöä. Tuote ei sovellu kliiniseen käyttöön. Kyseessä on sama tuote, jota on tarjottu kahden eri tarjoajan toimesta. Arviointi on tehty toimitetun näytteen perusteella, ja se koskee molempien tarjoajien tarjousta. Tuote hylätään. |  |  | Mediq Suomi Oy
|  | Tuote ei täytä vaatimusta joustavista siivekkeistä. Tuotteen siivekkeet ovat kovat ja teräväreunaiset, mikä voi aiheuttaa painaumia tai ihorikkoja erityisesti vauvojen ja keskoslasten iholle. Neulan irrotus on jäykkää, mikä vaikeuttaa hallittua ja aseptista käyttöä. Tuote ei sovellu kliiniseen käyttöön. Kyseessä on sama tuote, jota on tarjottu kahden eri tarjoajan toimesta. Arviointi on tehty toimitetun näytteen perusteella, ja se koskee molempien tarjoajien tarjousta. Tuote hylätään. |  |  | OneMed Oy
|  | Tuote ei täytä vaatimusta joustavista siivekkeistä. Tuotteen siivekkeet ovat kovat ja teräväreunaiset, mikä voi aiheuttaa painaumia tai ihorikkoja erityisesti vauvojen ja keskoslasten iholle. Neulan irrotus on jäykkää, mikä vaikeuttaa turvallista käyttöä. Tuote ei sovellu kliiniseen käyttöön. Tuote hylätään. |  |  | Pamark Business Oy
|  | Tuote ei täytä vaatimusta joustavista siivekkeistä. Siivekkeiden jäykkyys ja terävät reunat voivat aiheuttaa painaumia tai ihorikkoja erityisesti keskosille ja vastasyntyneille, joiden iho on herkkä. Neulan irrotus on jäykkää, mikä vaikeuttaa hallittua ja turvallista käyttöä. Tuote hylätään. |  |  | Steripolar Oy
LASKIMOKANYYLI SULJETTU JÄRJESTELMÄ | BA16008
LASKIMOKANYYLI SULJETTU JÄRJESTELMÄ
LASKIMOKANYYLI SULJETTU JÄRJESTELMÄ 24 G | BA16008 | Valitaan sopimustuotteeksi | 98259 | 100 | Becton Dickinson Finland Oy | Nexiva yksinestereittinen | LIIKESALAISUUS | kpl | 1
LASKIMOKANYYLI SULJETTU JÄRJESTELMÄ 22 G | BA16008 |  |  |  |  | Nexiva yksinestereittinen | LIIKESALAISUUS | kpl | 1
LASKIMOKANYYLI SULJETTU JÄRJESTELMÄ 20 G | BA16008 |  |  |  |  | Nexiva yksinestereittinen | LIIKESALAISUUS | kpl | 1
LASKIMOKANYYLI SULJETTU JÄRJESTELMÄ 18 G | BA16008 |  |  |  |  | Nexiva yksinestereittinen | LIIKESALAISUUS | kpl | 1
|  | Tuotteessa ei toteudu seuraavat vaatimukset: letkussa suljin sekä letkussa ilmaventtiili, joka sulkeutuu, kun veri saavuttaa sen. Tuotteessa ei ole letkua. Tuote hylätään. |  |  | B. Braun Medical Oy
|  | Tuotteessa ei toteudu seuraavat vaatimukset: letkussa suljin sekä letkussa ilmaventtiili, joka sulkeutuu, kun veri saavuttaa sen. Tuotteessa ei ole letkua. Tuote hylätään. |  |  | Pamark Business Oy
|  | Tuote ei täytä vaatimuksia teräväksi hiotusta neulasta, joustavista siivekkeistä, kinkkaamattomasta kanyylista eikä aseptisen pistämisen mahdollistavasta muotoilusta. Neula on jäykkä ja vaikeasti läpäisevä, kanylointiote on epävarma ja turvaneulajärjestelmä jäykkä, mikä voi aiheuttaa kanyylin irtoamisen. Tuote ei sovellu kliiniseen käyttöön. Tuote hylätään. |  |  | Steripolar Oy
LASKIMOKANYYLI SULJETTU JÄRJESTELMÄ Y-HAARA
LASKIMOKANYYLI SULJETTU JÄRJESTELMÄ 24 G, Y-HAARA | BA16008 | Valitaan sopimustuotteeksi | 69264 | 100 | Becton Dickinson Finland Oy | Nexiva Y-haara ja kaksi neulatonta liitintä | LIIKESALAISUUS | kpl | 1
LASKIMOKANYYLI SULJETTU JÄRJESTELMÄ 22 G, Y-HAARA | BA16008 |  |  |  |  | Nexiva Y-haara ja kaksi neulatonta liitintä | LIIKESALAISUUS | kpl | 1
LASKIMOKANYYLI SULJETTU JÄRJESTELMÄ 20 G, Y-HAARA | BA16008 |  |  |  |  | Nexiva Y-haara ja kaksi neulatonta liitintä | LIIKESALAISUUS | kpl | 1
LASKIMOKANYYLI SULJETTU JÄRJESTELMÄ 18 G, Y-HAARA | BA16008 |  |  |  |  | Nexiva Y-haara ja kaksi neulatonta liitintä | LIIKESALAISUUS | kpl | 1
|  | Tuote ei täytä vaatimuksia kinkkaamattomasta kanyylista eikä aseptisen pistämisen mahdollistavasta muotoilusta. Turvaneula juurtuu kiinni ja vaatii nykäisyn, mikä voi irrottaa kanyylin suonesta. Jatkoletku ja Y-haara ovat jäykkiä ja haittaavat aseptista työskentelyä. Tuote ei sovellu kliiniseen käyttöön. Tuote hylätään. |  |  | Pamark Business Oy
|  | Tuote ei täytä vaatimuksia kinkkaamattomasta kanyylista eikä aseptisen pistämisen mahdollistavasta muotoilusta. Turvajärjestelmä on jäykkä, minkä vuoksi kanyyli ei pysy suonessa neulaa poistettaessa. Ote tuotteesta on epävarma, ja neulan poistaminen vaatii kaksi kättä, mikä heikentää aseptista työskentelyä ja potilasturvallisuutta. Tuote hylätään. |  |  | Steripolar Oy
LASKIMOKANYYLI SULJETTU JÄRJESTELMÄ, KORKEA VIRTAUSNOPEUS
LASKIMOKANYYLI SULJETTU JÄRJESTELMÄ 24 G, KORKEA VIRTAUSNOPEUS | BA16008 | Valitaan sopimustuotteeksi | 47110 | 100 | Becton Dickinson Finland Oy | Nexiva Diffusics | LIIKESALAISUUS | kpl | 1
LASKIMOKANYYLI SULJETTU JÄRJESTELMÄ 22 G, KORKEA VIRTAUSNOPEUS | BA16008 |  |  |  |  | Nexiva Diffusics | LIIKESALAISUUS | kpl | 1
LASKIMOKANYYLI SULJETTU JÄRJESTELMÄ 20 G, KORKEA VIRTAUSNOPEUS | BA16008 |  |  |  |  | Nexiva Diffusics | LIIKESALAISUUS | kpl | 1
LASKIMOKANYYLI SULJETTU JÄRJESTELMÄ 18 G, KORKEA VIRTAUSNOPEUS | BA16008 |  |  |  |  | Nexiva Diffusics | LIIKESALAISUUS | kpl | 1
|  | Tuotteessa ei toteudu seuraavat vaatimukset: letkussa suljin sekä letkussa ilmaventtiili, joka sulkeutuu, kun veri saavuttaa sen. Tuotteessa ei ole letkua. Tuote hylätään. |  |  | B. Braun Medical Oy
|  | Tuote ei täytä vaatimuksia kinkkaamattomasta kanyylista eikä aseptisen pistämisen mahdollistavasta muotoilusta. Ote tuotteesta on epävarma, pisto-ote heikko ja neula irtoaa jäykästi. Turvamekanismi on jäykkä, mikä vaikeuttaa pistämistä ja voi vaarantaa toimenpiteen onnistumisen. Tuote ei sovellu kliiniseen käyttöön. Tuote hylätään. |  |  | Steripolar Oy
VALTIMOKANYYLI | BA16007
ARTERIAKANYYLI RADIALIS | BA16007 | Valitaan sopimustuotteeksi | 2.98 | 100 | Becton Dickinson Finland Oy | BD FloSwitch- valtimokatetri 20G, 45 mm | 2.98 | kpl | 1
|  | Valitaan sopimustuotteeksi | 16.5 | 18.0606 | Mekalasi Oy | LIIKESALAISUUS | 16.5 | kpl | 2
|  | Tarjottu tuote ei täytä tarjouspyynnön pakollisia vaatimuksia. Tuotteesta puuttuvat aseptisen pistämisen mahdollistava muotoilu, takaisinvirtauksen ja ilmaembolian riskiä vähentävä lukitus sekä kinkkaamaton katetrimateriaali. Vaijeria ei voi palauttaa punktion jälkeen, mikä estää toimenpiteen jatkamisen. Turvamekanismi on jäykkä ja monimutkainen, korkki vaatii voimaa kiinnityksessä, ja kanyyli ei istu hyvin käteen. Siivekkeet ovat heikkoa materiaalia, ja neulan ulosotto vaatii erityistä varovaisuutta ennenaikaisen laukaisun estämiseksi. Käyttö on kömpelöä ja vaikeuttaa aseptista työskentelyä. Tuote ei sovellu kliiniseen käyttöön. Tuote hylätään. |  |  | Steripolar Oy
VALTIMOKANYYLI FEMORALIS 20 G | BA16007 | Valitaan sopimustuotteeksi | 14 | 100 | Vygon Finland Oy | Leader-Cath arteriakatetri 3Fr 8cm | 14 | kpl | 1
|  | Valitaan sopimustuotteeksi | 14.6 | 95.8904 | Mekalasi Oy | LIIKESALAISUUS | 14.6 | kpl | 2
|  | Vaatimustenmukaisuutta ei tarkistettu, koska tuote ei ollut valintatilanteessa hinnaltaan kilpailukykyinen. | 16.5 | 84.8485 | Steripolar Oy | Delta Arterial Cannula 3Fr x 8 cm | 16.5 | kpl
ARTERIAKATETRISETTI 18G 4FR | BA16007 | Valitaan sopimustuotteeksi | 19165 | 100 | Vygon Finland Oy | Leader-Cath arteriakatetri 4Fr 10cm | 15 | kpl | 1
ARTERIAKATETRISETTI 18G 3FR | BA16007 |  |  |  |  | Leader-Cath arteriakatetri 3Fr 8cm | 14 | kpl | 1
|  | Tarjottu tuote ei täytä tarjouspyynnön pakollisia vaatimuksia. Vaatimus Seldinger-tekniikasta ei täyty. Tuote ei sovellu tarkoitukseen, koska neulaa ei turvamekanismin vuoksi voi palauttaa takaisin kanyylin sisälle, mikä on usein tarpeellista toimenpiteen aikana. Arvioitu useamman erikoislääkärin toimesta. Tuote hylätään. |  |  | Steripolar Oy
3. Nesteen-/verensiirto, lääkkeensekoitus/-anto
HANA | BA18001
HANA 3-TIE KK | BA18001 | Valitaan sopimustuotteeksi | 0.2265 | 100 | Mediq Suomi Oy | Adriamed 3-tiehana | 0.2265 | kpl | 1
|  | Valitaan sopimustuotteeksi | 0.2295 | 98.6928 | Mediq Suomi Oy | Stopcock for Single Use | 0.2295 | kpl | 2
|  |  | 0.23 | 98.4783 | Becton Dickinson Finland Oy | Connecta 3-tie hana | 0.23 | kpl
|  |  | 0.28 | 80.8929 | B. Braun Medical Oy | DISCOFIX C-3 BLUE | 0.28 | kpl
|  | Vaatimustenmukaisuutta ei tarkistettu, koska tuote ei ollut valintatilanteessa hinnaltaan kilpailukykyinen. | 0.33 | 68.6364 | Mediplast Fenno Oy | 3-tiehana | 0.33 | kpl
|  | Vaatimustenmukaisuutta ei tarkistettu, koska tuote ei ollut valintatilanteessa hinnaltaan kilpailukykyinen. | 0.449 | 50.4454 | Steripolar Oy | 3-way 360 stopcock | 0.449 | kpl
|  | Vaatimustenmukaisuutta ei tarkistettu, koska tuote ei ollut valintatilanteessa hinnaltaan kilpailukykyinen. | 0.48 | 47.1875 | Medibay Oy | 3-Tiehana, valkoinen | 0.48 | kpl
|  | Vaatimustenmukaisuutta ei tarkistettu, koska tuote ei ollut valintatilanteessa hinnaltaan kilpailukykyinen. | 0.55 | 41.1818 | OneMed Oy | LIIKESALAISUUS | 0.55 | kpl
|  | Hana on liian jäykkä, hidastaa huomattavasti käyttöä. Ei sovellu käyttötarkoitukseen. Tuote hylätään. |  |  | Pamark Business Oy
HANA 3-TIE KK VENTTIILITULPALLA | BA18001 | Valitaan sopimustuotteeksi | 0.65 | 100 | Becton Dickinson Finland Oy | Connecta infuusiohana ja neulaton liitin | 0.65 | kpl | 1
|  | Valitaan sopimustuotteeksi | 1.03 | 63.1068 | B. Braun Medical Oy | DISCOFIX C 3SC BLUE WITH SAFEFLOW | 1.03 | kpl | 2
|  | Vaatimustenmukaisuutta ei tarkistettu, koska tuote ei ollut valintatilanteessa hinnaltaan kilpailukykyinen. | 1.45 | 44.8276 | OneMed Oy | LIIKESALAISUUS | 1.45 | kpl
|  | Vaatimustenmukaisuutta ei tarkistettu, koska tuote ei ollut valintatilanteessa hinnaltaan kilpailukykyinen. | 1.54 | 42.2078 | Mediplast Fenno Oy | 3-tiehana, neulaton liitin | 1.54 | kpl
|  | Vaatimustenmukaisuutta ei tarkistettu, koska tuote ei ollut valintatilanteessa hinnaltaan kilpailukykyinen. | 3.15 | 20.6349 | Steripolar Oy | Clave® Stopcock w/ Rotating Luer | 3.15 | kpl
HANA LETKULLA | BA18002
HANA 3-TIE KK VENTTIILITULPALLA + JATKOLETKU 10 CM | BA18001 | Valitaan sopimustuotteeksi | 1.3 | 100 | B. Braun Medical Oy | DISCOFIX C 3SC BLUE W. SAFEFLOW 10CM | 1.3 | kpl | 1
|  | Valitaan sopimustuotteeksi | 1.43 | 90.9091 | Mediplast Fenno Oy | 3-tiehana, neulaton liitin, 10cm letku | 1.43 | kpl | 2
|  | Vaatimustenmukaisuutta ei tarkistettu, koska tuote ei ollut valintatilanteessa hinnaltaan kilpailukykyinen. | 1.99 | 65.3266 | Steripolar Oy | 4-Way Stopcock w/MicroClave® Clear, 10cm, Luer Lock | 1.99 | kpl
|  | Vaatimustenmukaisuutta ei tarkistettu, koska tuote ei ollut valintatilanteessa hinnaltaan kilpailukykyinen. | 2 | 65 | Becton Dickinson Finland Oy | Connecta infuusiohana ja neulaton liitin jatkoletkulla | 2 | kpl
HANA 3-TIE LETKU 10 CM STER | BA18002 | Valitaan sopimustuotteeksi | 75901.78 | 100 | Steripolar Oy | Extension Line with Stopcock 10cm - Non PVC | 0.49 | kpl | 1
HANA 3-TIE LETKU 100 CM STER | BA18002 |  |  |  |  | Extension Line with Stopcock 100cm - Non PVC | 0.57 | kpl
|  | Valitaan sopimustuotteeksi | 77638.64 | 97.7629 | B. Braun Medical Oy | DISCOFIX C, 3WSC, BLUE,10CM TUBE | 0.47 |  | 2
[6 empty] | DISCOFIX C, 3WSC,BLUE,100CM TUBE | 0.89 | kpl
|  | Vaatimustenmukaisuutta ei tarkistettu, koska tuote ei ollut valintatilanteessa hinnaltaan kilpailukykyinen. | 126002.07 | 60.2385 | Mediplast Fenno Oy | 3-tiehana, letku 10cm | 0.81 | kpl
[6 empty] | 3-tiehana,letku 100cm, neulaton liitin | 0.98 | kpl
|  | Liian jäykkä. Ei sovellu käyttötarkoitukseen. Tuote hylätään. |  |  | Pamark Business Oy
HANA 3-TIE MIKROLETKULLA 15 CM STER | BA18002 | Valitaan sopimustuotteeksi | 2.49 | 100 | B. Braun Medical Oy | PROSET DISCOFIX C-STOPCOCK-SET | 2.49 | kpl | 1
HANA LÄÄKKEENANTOVENTTIILILLÄ | BA18003
HANA 3-TIE LÄÄKKEENANTOVENTT STER 100 CM | BA18003 | Valitaan sopimustuotteeksi | 24563 | 100 | Becton Dickinson Finland Oy | Connecta hana injektioportilla | LIIKESALAISUUS | kpl | 1
HANA 3-TIE LÄÄKKEENANTOVENTT STER 7 CM | BA18003 |  |  |  |  | Connecta hana injektioportilla | LIIKESALAISUUS | kpl | 1
TULPPA JA SULKIJA KK | BA18006
TAKAISKUVENTTIILI LL STER | BA18006 | Valitaan sopimustuotteeksi | 0.26 | 100 | Becton Dickinson Finland Oy | BD takaiskuventtiili | 0.26 | kpl | 1
|  | Valitaan sopimustuotteeksi | 0.356 | 73.0337 | Mediplast Fenno Oy | Takaiskuventtiili | 0.356 | kpl | 2
|  | Vaatimustenmukaisuutta ei tarkistettu, koska tuote ei ollut valintatilanteessa hinnaltaan kilpailukykyinen. | 0.395 | 65.8228 | OneMed Oy | LIIKESALAISUUS | 0.395 | kpl
|  | Vaatimustenmukaisuutta ei tarkistettu, koska tuote ei ollut valintatilanteessa hinnaltaan kilpailukykyinen. | 0.44 | 59.0909 | B. Braun Medical Oy | TAKAISKUVENTTIILI | 0.44 | kpl
|  | Tuotteelle ei ole annettu hintaa. Tuote Hylätään |  |  | Fresenius Kabi Ab
VENTTIILITULPPA SULJETTU LUER LOCK | BA18006 | Valitaan sopimustuotteeksi | 0.49 | 100 | Steripolar Oy | MicroClave Clear | 0.49 | kpl | 1
|  | Valitaan sopimustuotteeksi | 0.5379 | 91.095 | Mediq Suomi Oy | NEUTRART® NEEDLE-FREE NEUTRAL VALVE | 0.5379 | kpl | 2
|  | Tarjottu tuote ei täytä tarjouspyynnön pakollisia vaatimuksia. Tuote ei ole väritykseltään läpinäkyvä, eikä sen sisälle jäävää verta tai lääkesakkaa voida havainnoida huuhtelun yhteydessä. Tuote ei täytä pakottavaa vaatimusta venttiilitulpan läpinäkyvyydestä. Tuotteen paineenkesto ei täytä vähimmäisvaatimusta 350 psi. Tuote hylätään |  |  | Fresenius Kabi Ab
|  | Ruisku ei pysy kiinnitettynä liittimeen, vaan pomppaa helposti irti sekä asettamisen aikana että käytön yhteydessä. Tuotteen käyttö koetaan hankalaksi ja se aiheuttaa merkittävän kontaminaatioriskin. Ei sovellu käyttötarkoitukseensa. Tuote hylätään |  |  | OneMed Oy
VENTTIILITULPPA SULJETTU LUER LOCK, ANTIREFLUX | BA18006 | Valitaan sopimustuotteeksi | 1.98 | 100 | Steripolar Oy | Neutron (anti-reflux) connector | 1.98 | kpl | 1
TULPPA KOMBI LUER-LOCK KK | BA18006 | Valitaan sopimustuotteeksi | 0.023 | 100 | B. Braun Medical Oy | SULKIJA COMBI PUNAINEN | 0.023 | kpl | 1
|  | Valitaan sopimustuotteeksi | 0.0272 | 84.5588 | Mediq Suomi Oy | Combi stopper | 0.0272 | kpl | 2
|  | Vaatimustenmukaisuutta ei tarkistettu, koska tuote ei ollut valintatilanteessa hinnaltaan kilpailukykyinen. | 0.0275 | 83.6364 | Fresenius Kabi Ab | Combi Cap LL punainen | 0.0275 | kpl
|  | Vaatimustenmukaisuutta ei tarkistettu, koska tuote ei ollut valintatilanteessa hinnaltaan kilpailukykyinen. | 0.028 | 82.1429 | OneMed Oy | LIIKESALAISUUS | 0.028 | kpl
|  | Vaatimustenmukaisuutta ei tarkistettu, koska tuote ei ollut valintatilanteessa hinnaltaan kilpailukykyinen. | 0.0292 | 78.7671 | Pamark Business Oy | LIIKESALAISUUS | 0.0292 | kpl
|  | Vaatimustenmukaisuutta ei tarkistettu, koska tuote ei ollut valintatilanteessa hinnaltaan kilpailukykyinen. | 0.03 | 76.6667 | Becton Dickinson Finland Oy | Combistopper-tulppa uros/naaras | 0.03 | kpl
TULPPA DESINFIOIVA | BA18006 | Valitaan sopimustuotteeksi | 0.148 | 100 | Solventum Finland Oy | 3M™ Curos™ -desinfektiokorkki neulattomiin liittimiin, CFF1-270R | 0.148 | kpl | 1
|  | Valitaan sopimustuotteeksi | 0.17 | 87.0588 | Becton Dickinson Finland Oy | PureHub | 0.17 | kpl | 2
|  | Vaatimustenmukaisuutta ei tarkistettu, koska tuote ei ollut valintatilanteessa hinnaltaan kilpailukykyinen. | 0.175 | 84.5714 | OneMed Oy | LIIKESALAISUUS | 0.175 | kpl
|  | Vaatimustenmukaisuutta ei tarkistettu, koska tuote ei ollut valintatilanteessa hinnaltaan kilpailukykyinen. | 0.199 | 74.3719 | B. Braun Medical Oy | SWABCAP VALVE CAP WITH 70% IPA | 0.199 | kpl
|  | Vaatimustenmukaisuutta ei tarkistettu, koska tuote ei ollut valintatilanteessa hinnaltaan kilpailukykyinen. | 0.2031 | 72.8705 | Mediq Suomi Oy | SWABART® DISINFECTING CAP | 0.2031 | kpl
|  | Vaatimustenmukaisuutta ei tarkistettu, koska tuote ei ollut valintatilanteessa hinnaltaan kilpailukykyinen. | 0.2068 | 71.5667 | Mediq Suomi Oy | Disinfection Caps for Infusion Therapy Connector | 0.2068 | kpl
|  | Vaatimustenmukaisuutta ei tarkistettu, koska tuote ei ollut valintatilanteessa hinnaltaan kilpailukykyinen. | 0.25 | 59.2 | Steripolar Oy | SWABCAP DISINFECTING CAP | 0.25 | kpl
|  | Tuote on rakenteeltaan liian pitkä, mikä tekee siitä hankalan käyttää perifeerisen laskimon kämmenselän kanyylissa ja aiheuttaa potilaalle epämukavuutta. Lisäksi korkin pinta on erittäin liukas, mikä vaikeuttaa käsittelyä, lisää riskiä, että tuote putoaa kädestä, ja heikentää aseptiikan toteutumista. Tuote ei sovellu käyttötarkoitukseensa. Tuote hylätään. |  |  | Merit Medical Finland Oy
LÄÄKKEENOTTO- JA SEKOITUSKANYYLI STER | BA18008
KANYYLI LÄÄKKEENOTTO STER | BA18008 | Valitaan sopimustuotteeksi | 0.32 | 100 | OneMed Oy | LIIKESALAISUUS | 0.32 | kpl | 1
|  | Valitaan sopimustuotteeksi | 0.38 | 84.2105 | B. Braun Medical Oy | MINI-SPIKE | 0.38 | kpl | 2
|  |  | 0.57 | 56.1404 | Steripolar Oy | Coro-Spike Green | 0.57 | kpl
|  | Vaatimustenmukaisuutta ei tarkistettu, koska tuote ei ollut valintatilanteessa hinnaltaan kilpailukykyinen. | 1.4 | 22.8571 | Becton Dickinson Finland Oy | Rowe-Spike | 1.4 | kpl
KANYYLI LÄÄKKEENOTTO STER, PUDISTETTAVALLA VENTTIILITULPALLA | BA18008 | Valitaan sopimustuotteeksi | 0.59 | 100 | B. Braun Medical Oy | Mini-Spike 2 | 0.59 | kpl | 1
|  | Valitaan sopimustuotteeksi | 0.72 | 81.9444 | OneMed Oy | LIIKESALAISUUS | 0.72 | kpl | 2
|  |  | 1.3 | 45.3846 | Becton Dickinson Finland Oy | Smartsite Universal vented vial adapter | 1.3 | kpl
|  | Vaatimustenmukaisuutta ei tarkistettu, koska tuote ei ollut valintatilanteessa hinnaltaan kilpailukykyinen. | 1.74 | 33.908 | Steripolar Oy | UNIVERSAL VENTED VIAL SPIKE, CLAVE | 1.74 | kpl
KANYYLI LÄÄKKEENSEKOITUS STER | BA18008 | Valitaan sopimustuotteeksi | 0.0805 | 100 | OneMed Oy | LIIKESALAISUUS | 0.0805 | kpl | 1
|  | Valitaan sopimustuotteeksi | 0.085 | 94.7059 | Becton Dickinson Finland Oy | MiniSpike | 0.085 | kpl | 2
|  |  | 0.098 | 82.1429 | B. Braun Medical Oy | TRANSOFIX SEKOITUSKANYYLI | 0.098 | kpl
|  | Vaatimustenmukaisuutta ei tarkistettu, koska tuote ei ollut valintatilanteessa hinnaltaan kilpailukykyinen. | 0.17 | 47.3529 | Fresenius Kabi Ab | Transfer Device | 0.17 | kpl
|  | Vaatimustenmukaisuutta ei tarkistettu, koska tuote ei ollut valintatilanteessa hinnaltaan kilpailukykyinen. | 0.17 | 47.3529 | Steripolar Oy | Transfer Needle | 0.17 | kpl
|  | Vaatimustenmukaisuutta ei tarkistettu, koska tuote ei ollut valintatilanteessa hinnaltaan kilpailukykyinen. | 0.7754 | 10.3817 | Mediq Suomi Oy | Codan kaksoiskanyyli Transferset | 0.7754 | kpl
NESTEENSIIRTOLETKUSTOT | BA18009
LETKUSTO NESTEENSIIRTO TAKAISKUVENTTIILI | BA18009 | Valitaan sopimustuotteeksi | 0.7518 | 100 | Mediq Suomi Oy | INFUSION SET | 0.7518 | kpl | 1
|  | Valitaan sopimustuotteeksi | 0.84 | 89.5 | B. Braun Medical Oy | INTRAFIX SAFESET B.C.V. LL,180CM | 0.84 | kpl | 2
|  | Tarjottu tuote ei täytä tarjouspyynnön pakollisia vaatimuksia. Vaatimus läpinäkyvä leikkaava pistokärki ei täty. Erittäin hankala säätää infuusio "pienelle virtaukselle". Ei sovellu käyttötarkoitukseen. Tuote hylätään. |  |  | Becton Dickinson Finland Oy
LETKUSTO NESTEENSIIRTO SUODATTIMELLA |  | Valitaan sopimustuotteeksi | 0.48 | 100 | B. Braun Medical Oy | INTRAFIX SAFESET LL,180CM | 0.48 | kpl | 1
|  | Tarjottu tuote ei täytä tarjouspyynnön pakollisia vaatimuksia. Vaatimus läpinäkyvä leikkaava pistokärki ei täty. Tuote hylätään. |  |  | Becton Dickinson Finland Oy
| BA18009 | Tarjottu tuote ei täytä tarjouspyynnön pakollisia vaatimuksia. Vaatimus läpinäkyvä leikkaava pistokärki ei täty. Tuote hylätään. |  |  | Pamark Business Oy
LETKUSTO NESTEENSIIRTO SUODATTIMELLA JA HUUHTELULETKOSTOLLA + TAKAISKUVENTTIILI | BA18009 | Valitaan sopimustuotteeksi | 1.53 | 100 | B. Braun Medical Oy | INTRAFIX SAFESET TYP FLUSH, B.C.V. | 1.53 | kpl | 1
|  | Tarjottu tuote ei täytä tarjouspyynnön pakollisia vaatimuksia. Vaatimukset tippakammion yläpuolella neulaton venttiilitulppa letkuston huuhtelua varten ja huuhteluportista lähtevässä sivuhaarassa suljin eivät täyty. Tuotteessa ei ole takaiskuventtiiliä Tuote hylätään. |  |  | Mediq Suomi Oy
LETKUSTO NESTEENSIIRTO 3-TIE HANALLA | BA18009 | Valitaan sopimustuotteeksi | 1.57 | 100 | B. Braun Medical Oy | PROSET INTRAFIX SAFESET | 1.57 | kpl | 1
|  | Tarjottu tuote ei täytä tarjouspyynnön pakollisia vaatimuksia. Vaatimus takaiskuventtilistä ei täyty. Tuote hylätään. |  |  | Mediq Suomi Oy
VERENSIIRTOLETKUSTO | BA18010
LETKUSTO VERENSIIRTO | BA18010 | Valitaan sopimustuotteeksi | 0.3143 | 100 | Pamark Business Oy | LIIKESALAISUUS | 0.3143 | kpl | 1
|  | Valitaan sopimustuotteeksi | 0.38 | 82.7105 | Becton Dickinson Finland Oy | BD Verensiirtoletkusto | 0.38 | kpl | 2
|  |  | 0.45 | 69.8444 | Steripolar Oy | GRAVITY BLOOD SET | 0.45 | kpl
|  | Vaatimustenmukaisuutta ei tarkistettu, koska tuote ei ollut valintatilanteessa hinnaltaan kilpailukykyinen. | 0.56 | 56.125 | B. Braun Medical Oy | SANGOFIX 180CM, SPINLOCK/PRIMESTOP | 0.56 | kpl
|  | Vaatimustenmukaisuutta ei tarkistettu, koska tuote ei ollut valintatilanteessa hinnaltaan kilpailukykyinen. | 0.68 | 46.2206 | OneMed Oy | LIIKESALAISUUS | 0.68 | kpl
|  | Vaatimustenmukaisuutta ei tarkistettu, koska tuote ei ollut valintatilanteessa hinnaltaan kilpailukykyinen. | 0.9 | 34.9222 | Mediplast Fenno Oy | Transfuusiosetti | 0.9 | kpl
NESTEENSIIRTO YLIPAINEPUSSI | BA18011
YLIPAINEPUSSI NESTEENSIIRTOON 1,0 L | BA18011 | Valitaan sopimustuotteeksi | 24360 | 100 | Merit Medical Finland Oy | Pressure Infusion Bag | 10.5 | kpl | 1
YLIPAINEPUSSI NESTEENSIIRTOON 0,5 L | BA18011 |  |  |  |  | Pressure Infusion Bag | 10.5 | kpl | 1
|  | Valitaan sopimustuotteeksi | 29000 | 84 | Timik Oy | InfuseIT | 12.5 | kpl | 2
[6 empty] | InfuseIT | 12.5 | kpl | 2
|  | Vaatimustenmukaisuutta ei tarkistettu, koska tuote ei ollut valintatilanteessa hinnaltaan kilpailukykyinen. | 36868.7894 | 66.0721 | Pamark Business Oy | LIIKESALAISUUS | LIIKESALAISUUS | kpl
[6 empty] | LIIKESALAISUUS | LIIKESALAISUUS | kpl
|  | Vaatimustenmukaisuutta ei tarkistettu, koska tuote ei ollut valintatilanteessa hinnaltaan kilpailukykyinen. | 44080 | 55.2632 | Steripolar Oy | Safe Press 1,0 l | 19 | kpl
[6 empty] | Safe Press 0,5 l | 19 | kpl
|  | Vaatimustenmukaisuutta ei tarkistettu, koska tuote ei ollut valintatilanteessa hinnaltaan kilpailukykyinen. | 264480 | 9.2105 | Mekalasi Oy | LIIKESALAISUUS | LIIKESALAISUUS | kpl
[6 empty] | LIIKESALAISUUS | LIIKESALAISUUS | kpl
SUODATIN IV | BA18013
SUODATIN BAKTEERI 0,2 MY | BA18013 | Valitaan sopimustuotteeksi | 6318 | 100 | Becton Dickinson Finland Oy | BD Pressure rated extension set 22 cm, filter 0.2 MY | LIIKESALAISUUS | kpl | 1
SUODATIN PARTIKKELI 1,2 MY | BA18013 |  |  |  |  | BD Pressure rated extension set 12cm, filter 1.2 MY | LIIKESALAISUUS | kpl | 1
|  | Valitaan sopimustuotteeksi | 20054.16 | 31.5047 | B. Braun Medical Oy | STERIFIX 0,2 MY PVC VAP.(TAXOL) | 6.44 | kpl | 2
[6 empty] | INTRAPUR PAED LIPID 1.2µM PUR XX CM SMB | 6.44 | kpl | 2
|  | Tarjottu tuote ei täytä tarjouspyynnön pakollisia vaatimuksia. Tarjolla ei ole kahta eri filtteriä. Tuote hylätään. |  |  | Mediq Suomi Oy
JATKOLETKU NESTEENSIIRTOON | BA18016
JATKOLETKU 100 CM | BA18016 | Valitaan sopimustuotteeksi | 0.52 | 100 | OneMed Oy | LIIKESALAISUUS | 0.52 | kpl | 1
|  | Valitaan sopimustuotteeksi | 0.538 | 96.6543 | Mediplast Fenno Oy | Infuusioletku 100cm | 0.538 | kpl | 2
|  | Hylätään. Vaatimus halkaisijaltaan samansuuruinen kuin infuusioletku ei täyty. |  |  | Vygon Finland Oy
JATKOLETKU 150 CM | BA18016 | Valitaan sopimustuotteeksi | 0.275 | 100 | OneMed Oy | LIIKESALAISUUS | 0.275 | kpl | 1
|  | Valitaan sopimustuotteeksi | 0.388 | 70.8763 | Fresenius Kabi Ab | Injectomat Line 150cm PVC | 0.388 | kpl | 2
|  | Vaatimustenmukaisuutta ei tarkistettu, koska tuote ei ollut valintatilanteessa hinnaltaan kilpailukykyinen. | 0.58 | 47.4138 | Mediplast Fenno Oy | Infuusioletku 150cm | 0.58 | kpl
|  | Vaatimustenmukaisuutta ei tarkistettu, koska tuote ei ollut valintatilanteessa hinnaltaan kilpailukykyinen. | 0.8 | 34.375 | Vygon Finland Oy | Lectrocath 150cm | 0.8 | kpl
|  | Vaatimustenmukaisuutta ei tarkistettu, koska tuote ei ollut valintatilanteessa hinnaltaan kilpailukykyinen. | 1.246 | 22.0706 | Mediq Suomi Oy | FLOWART® EXTENSION LINE | 1.246 | kpl
JATKOLETKU VALOHERKILLE NESTEILLE | BA18016 | Valitaan sopimustuotteeksi | 0.6 | 100 | Fresenius Kabi Ab | Injectomat Line 150cm PE musta | 0.6 | kpl | 1
|  | Valitaan sopimustuotteeksi | 0.63 | 95.2381 | Mediplast Fenno Oy | Infuusioletku 150cm UV-suoja | 0.63 | kpl | 2
|  | Vaatimustenmukaisuutta ei tarkistettu, koska tuote ei ollut valintatilanteessa hinnaltaan kilpailukykyinen. | 1.3033 | 46.037 | Mediq Suomi Oy | FLOWART® EXTENSION LINE | 1.3033 | kpl
NEULA INTRAOSSEAALI | BA18017
NEULA INTRAOSSEAALI AIKUISTEN | BA18017 | Valitaan sopimustuotteeksi | 97600 | 100 | Medidyne Oy | EZ-IO 45mm Needles, Yellow, 5/box | LIIKESALAISUUS | kpl | 1
NEULA INTRAOSSEAALI LASTEN | BA18017 |  |  |  |  | EZ-IO 15mm Needles, Pink, 5/box | LIIKESALAISUUS | kpl
NEULA INTRAOSSEAALI AIKUISTEN/LASTEN | BA18017 |  |  |  |  | EZ-IO 25mm Needles, Blue, 5/box | LIIKESALAISUUS | kpl
INTRAOSSEAALI TARVIKE | BA18017 |  |  |  |  | EZ-IO EZ-Stabilizer, 5/box | LIIKESALAISUUS | kpl
4. Suonikatetrit
KESKUSLASKIMOKATETRI SELDINGER | BA21001
KESKUSLASKIMOKATETRISETTI SELD 2-L | BA21001 | Valitaan sopimustuotteeksi | 22.7 | 100 | Mekalasi Oy | LIIKESALAISUUS | 22.7 | kpl | 1
|  | Tuotenäytettä ei voitu toimittaa. Tuote hylätään. |  |  | OneMed Oy
KATETRI KESKUSLASK SELDINGER 3-LUMEN AIK | BA21001 | Valitaan sopimustuotteeksi | 22.7 | 100 | Mekalasi Oy | LIIKESALAISUUS | 22.7 | kpl | 1
|  | Tuotenäytettä ei voitu toimittaa. Tuote hylätään. |  |  | OneMed Oy
KESKUSLASKIMOKATETRISETTI SELD 5-L 20CM | BA21001 | Valitaan sopimustuotteeksi | 36.6 | 100 | Mekalasi Oy | LIIKESALAISUUS | 36.6 | kpl | 1
|  | Tuotenäytettä ei voitu toimittaa. Tuote hylätään. |  |  | OneMed Oy
KESKUSLASKIMOKATETRI PAINEEN KESTÄVÄ | BA21003
KATETRI KESKUSLAS SELDING 1-L PAINE 300PSI | BA21003 | Tuotenäytettä ei voitu toimittaa. Tuote hylätään. |  |  | OneMed Oy
KATETRI KESKUSLAS SELDING 2-L PAINE 300PSI | BA21003 |  |  |  | OneMed Oy
KATETRI KESKUSLAS SELDING 3-L PAINE 300PSI | BA21003 |  |  |  | OneMed Oy
PICC KATETRIT
KATETRI KESKUSLASK PICC 1-LUMEN | BA21007 | Valitaan sopimustuotteeksi | 44100 | 100 | Becton Dickinson Finland Oy | Power PICC 4Fr, 1-lumen, avoin | LIIKESALAISUUS | kpl | 1
KATETRI KESKUSLASK PICC 2-LUMEN | BA21007 |  |  |  |  | Power PICC 5Fr 2-lumen, avoin | LIIKESALAISUUS | kpl | 1
|  | Valitaan sopimustuotteeksi | 55800 | 79.0323 | Vygon Finland Oy | Lifecath CT PICC Maestro 4Fr 1-lumen 60cm Nursing kit | 80 | kpl | 2
[6 empty] | Lifecath CT PICC Maestro 5Fr 2-lumen 60cm Nursing kit | 110 | kpl | 2
|  |  | 59868 | 73.6621 | Steripolar Oy | DELTA PICC POWER 4FR SL | 89.7 | kpl
[6 empty] | DELTA PICC POWER 5FR DL | 102.9 | kpl
|  |  | 72269.3628 | 61.0217 | Mediq Suomi Oy | Kimal PICC CT Compatible 5Fr x 55cm Single lumen kit over dialtor | LIIKESALAISUUS | kpl
[6 empty] | Kimal PICC CT Compatible 5Fr x 55cm Dual lumen kit over dilator | LIIKESALAISUUS | kpl
|  | Vaatimustenmukaisuutta ei tarkistettu, koska tuote ei ollut valintatilanteessa hinnaltaan kilpailukykyinen. | 86616 | 50.9144 | Mediplast Fenno Oy | BioFlo PICC 4F SL 55cm Valved MST Kit 70cm Nitinol Wire | 130 | kpl
[6 empty] | BioFlo PICC 5F DL Valved MST kit 70cm Nitinol wire | 148 | kpl
KATETRI KESKUSLASK PICC 2-LUMEN | BA21007 | Ei tarjouksia.
KEUHKOVALTIMOKATETRI | BA21009
KATETRI KEUHKOVALTIMO 5-LUMEN EI SUKKAA | BA21009 | Ei tarjouksia.
KEUHKOVALTIMOKATETRIN SISÄÄNVIEJÄ | BA21010
SISÄÄNVIEJÄ KEUHKOVALTIMOKATETRI 8.5 FR | BA21010 | Ei tarjouksia.
MIDLINE KATETRIT | BA21016
KATETRI MIDLINE 1-LUMEN 9-11 cm ja 12-14 cm | BA21016 | Valitaan sopimustuotteeksi | 47 | 100 | Vygon Finland Oy | Smartmidline 4Fr 10cm, nitinol-vaijeri | 47 | kpl | 1
[6 empty] | Smartmidline 4Fr 12cm, nitinol-vaijeri | 47 | kpl
KATETRI MIDLINE 1-LUMEN 6-8 cm | BA21016 | Valitaan sopimustuotteeksi | 59 | 100 | Becton Dickinson Finland Oy | PowerGlide Pro 22G, 8cm | 59 | kpl | 1
KATETRI MIDLINE 1-L, lyhennettävä | BA21016 | Valitaan sopimustuotteeksi | 58 | 100 | Becton Dickinson Finland Oy | Power Midline 4Fr | 58 | kpl | 1
|  | Valitaan sopimustuotteeksi | 74.9 | 77.4366 | Steripolar Oy | DELTA MIDLINE POWER 4FR + FIXATION DEVICE | 74.9 | kpl | 2
|  |  | 87 | 66.6667 | Mediplast Fenno Oy | BioFlo Midline 4F SL 20cm MST-45Kit w/Stylet, Nitinol wire | 87 | kpl
|  |  | 104.5 | 55.5024 | Mekalasi Oy | LIIKESALAISUUS | 104.5 | kpl
KATETRI MIDLINE 1-L, lyhennettävä | BA21016 | Valitaan sopimustuotteeksi | 58 | 100 | Becton Dickinson Finland Oy | Power Midline 3Fr | 58 | kpl | 1
|  | Valitaan sopimustuotteeksi | 74.9 | 77.4366 | Steripolar Oy | DELTA MIDLINE POWER 3FR + FIXATION DEVICE | 74.9 | kpl | 2
5. Invasiivinen paineenmittaus
INVASIIVINEN PAINEENMITTAUSSETTI | BA26001
PAINEENMITTAUSSETTI1-LIN LAPSI KK | BA26001 | Valitaan sopimustuotteeksi | 24.9 | 100 | Merit Medical Finland Oy | Safedraw 1-linjainen suljettu | 24.9 | kpl | 1
|  | Arteriakanyylia ei voi liittää suoraan letkustoon. Kolmitiehana sijoittuu liian lähelle potilasta, mikä heikentää turvallisuutta ja käytettävyyttä. Painepussiin liittäminen vaatii erillisen infuusioletkun, eikä näytteenottokohta ole ergonomisesti oikeassa paikassa. Aspiraatioväline on rakenteeltaan heikkolaatuinen ja hankala käyttää. Kokonaisuutena tuote ei täytä kliinisen käytön vaatimuksia eikä sovellu aiottuun käyttötarkoitukseen. Tuote hylätään. |  |  | Steripolar Oy
PAINEENMITTAUSANTURI ILMAN HUUHTELUA KK | BA26001 | Valitaan sopimustuotteeksi | 16.9 | 100 | Merit Medical Finland Oy | Meritrans DTXPlus paineanturi | 16.9 | kpl | 1
|  | Vaatimus kaapelin oltava yhteensopiva Oys:n sydän-keuhkokoneen (Stöckert S5 ja Essenz) kanssa ei täyty. Tuote hylätään. |  |  | Steripolar Oy
PAINEENMITTAUSSETTI INVASIIVINEN 1-LINJA | BA26001 | Valitaan sopimustuotteeksi | 13.9 | 100 | Merit Medical Finland Oy | Meritrans DTXPlus 1-linjainen avoin | 13.9 | kpl | 1
|  | Vaatimus ei tarvitse erillisiä järjestelmään liitettäviä osia ei toteudu. Tuote hylätään. |  |  | Mediq Suomi Oy
|  | Huuhtelupainike on heikkolaatuinen ja letkusto vaikea käsitellä, mikä tekee käytöstä työlästä. Letkut ovat liian pehmeät, kinkkaavat helposti. Näytteenoton rakenne ei toimi potilaan asennon vuoksi, sillä näytettä ei voi ottaa oikeasta kohdasta, ja näytteenotto joudutaan tekemään anturitasolta. Näytteenottokohta on hankala käyttää, eikä näytteenottoväline pysy paikoillaan ilman tukea. Korkkipussi on epäkäytännöllinen ja altistaa korkit epästeriileiksi. Tuote ei täytä kliinisen käytön vaatimuksia eikä sovellu aiottuun käyttötarkoitukseen. Tuote hylätään. |  |  | Mekalasi Oy
|  | Vaatimus ei tarvitse erillisiä järjestelmään liitettäviä osia ei toteudu. Tuote hylätään. |  |  | Steripolar Oy
PAINEENMITTAUSSETTI INVASIIVINEN 3-LINJA | BA26001 | Valitaan sopimustuotteeksi | 33.9 | 100 | Merit Medical Finland Oy | Meritrans DTXPlus 3-linjainen avoin | 33.9 | kpl | 1
|  | Potilaan päässä letkussa hanoja 2 kpl, jotka pitää pehmustaa, kun potilaan kädet peitellään vartalon viereen, turhaan painaa potilasta. Paineenmittaus anturit teipattava telineesee,n kun eivät pysy siinä muuten. Riski, että putoaa alemmaksi ja vaarantaa potilashoidon. Värikoodaus epäselvä. Paljon osia, joita ei tarvi ja joiden käyttöä ei ymmärrä. Ei sovellu käyttötarkoitukseen. Vaatimus ei tarvita erillisiä järjestelmään liitettäviä osia ei toteudu. Tuote hylätään. |  |  | Mekalasi Oy
|  | Vaatimus ei tarvita erillisiä järjestelmään liitettäviä osia ei toteudu. Huuhteluletku sijaitsee liian lähellä paineanturia, kinkkaa huuhdellessa. Arterialinjassa oleva suljettu ruisku on liian kaukana paineanturista. Voi aiheuttaa letkun kinkkaamista, kun roikkuu vapaana telineessä. Ei sovellu käyttötarkoitukseen. Tuote hylätään. |  |  | Steripolar Oy
PAINEENMITTAUSSETTI INVAS SULJET 1-LINJA | BA26001 | Valitaan sopimustuotteeksi | 24.5 | 100 | Merit Medical Finland Oy | Safedraw-P 1-linjainen suljettu | 24.5 | kpl
|  | Huuhtelupainike on heikkolaatuinen ja letkusto vaikea käsitellä, mikä tekee käytöstä työlästä. Letkut ovat liian pehmeät, kinkkaavat helposti. Näytteenoton rakenne ei toimi potilaan asennon vuoksi, sillä näytettä ei voi ottaa oikeasta kohdasta, ja näytteenotto joudutaan tekemään anturitasolta. Näytteenottokohta on hankala käyttää, eikä näytteenottoväline pysy paikoillaan ilman tukea. Korkkipussi on epäkäytännöllinen ja altistaa korkit epästeriileiksi. Tuote ei täytä kliinisen käytön vaatimuksia eikä sovellu aiottuun käyttötarkoitukseen. Tuote hylätään. |  |  | Mekalasi Oy
|  | Vaatimus ei tarvitse erillisiä järjestelmään liitettäviä osia ei toteudu. Tuote hylätään. |  |  | Steripolar Oy
PAINEENMITTAUSSETTI INVAS NEONATAALI | BA26004 | Valitaan sopimustuotteeksi | 23.9 | 100 | Merit Medical Finland Oy | Safedraw 1-linjainen suljettu neonataali | 23.9 | kpl | 1
|  | Valitaan sopimustuotteeksi | 25.98 | 91.9938 | Steripolar Oy | LIIKESALAISUUS | 25.98 | kpl | 2
INVASIIVINEN PAINEENMITTAUSTARVIKE | BA26005
INVASIIVINEN PAINEENMITTAUS LISÄTARVIKE | BA26005 | Valitaan sopimustuotteeksi | 10.9 | 100 | Merit Medical Finland Oy | 10 ml kontrolliruisku | 10.9 | kpl | 1
|  | Ei ole 10 ml kontrolliruisku. Tuote hylätään |  |  | Steripolar Oy
PAINEENMITTAUSSETINNÄYTTEENOTON TURVAH. | BA26005 | Valitaan sopimustuotteeksi | 0.75 | 100 | Merit Medical Finland Oy | Turvaneula | 0.75 | kpl | 1
|  | Valitaan sopimustuotteeksi | 1.15 | 65.2174 | Steripolar Oy | LIIKESALAISUUS | 1.15 | kpl | 2
6. Setit
KANYLOINTISETTI 1 |  | Valitaan sopimustuotteeksi | 22 | 100 | Mekalasi Oy | LIIKESALAISUUS | 22 | kpl | 1
|  | Setissä oleva anturisuoja todettiin käytössä jäykäksi, vaikeasti käsiteltäväksi ja rakenteeltaan soveltumattomaksi. Anturisuojaa ei saa tiiviisti anturin ympärille steriiliä ultraääniohjausta varten; lisäksi setti edellyttää erillisiä lisätarvikkeita, minkä vuoksi tuote ei sovellu käyttötarkoitukseen. Tuote hylätään. |  |  | Balmung Medical Handel GmbH
KANYLOINTISETTI 2 |  | Valitaan sopimustuotteeksi | 14 | 100 | Mekalasi Oy | LIIKESALAISUUS | 14 | kpl | 1
|  | Reikäliinassa ei reikää. Huonolaatuinen lanka, joka valmiiksi huonosti aseteltu. Tuote hylätään. |  |  | Balmung Medical Handel GmbH
LASKIMOPORTTISETTI 1 |  | Valitaan sopimustuotteeksi | 11.85 | 100 | B. Braun Medical Oy | Access Puncture Kit 1 | 11.85 | kpl | 1
|  | Pakkaus ei sisällä kaikkia vaadittuja komponentteja. Ei sisällä steriilejä hanskoja eikä turvaneula. Tuote hylätään. |  |  | Balmung Medical Handel GmbH
LASKIMOPORTTISETTI 2 |  | Pakkaus ei sisällä kaikkia vaadittuja komponentteja. Käsineet ovat väärän kokoiset. Tuote hylätään. |  |  | Balmung Medical Handel GmbH
|  | Pakkaus ei sisällä kaikkia vaadittuja komponentteja. Käsineet ovat väärän kokoiset. Haavakalvo on paketteineen pakkauksesta, jolloin tuote ei ole steriili. Tuote hylätään. |  |  | Mekalasi Oy
Note on A288: [Kommenttiketju] Excel-versiosi avulla voit lukea tämän kommenttiketjun, mutta siihen tehdyt muutokset poistetaan, jos tiedosto avataan uudemmassa Excel-versiossa. Lisätietoja: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentti: Lisätäänkö setiti omalle riville?

## Hinnasto (hidden)
Tunniste (R= ryhmä, T= tuote) | Ryhmän / nimikkeen nimitys | Sailab ryhmäkoodi | Nimikenro | KPL / vuosi | Yksikkö | Vähimmäisvaatimukset | Toimittajan huomiot | Kulutus Pohde | Kulutus Lapha | Kulutus Kainuu | Kulutus Soite |  | Toimittajan tuotenro | Toimittajan tuotenimitys | Valmistaja | Valmistajan tuotenro | GTIN-14 koodi | Hinta (alv 0%) / yksikkö | Yksikkö | Pakkaus- koko yksiköinä | Minimiostoerä yksiköinä | Toimitusaika työpäivinä | Nettopaino kg | Alkuperämaa
|  |  |  | - mikäli kulutuslukema on 0, ei kulutusarviota ole ennakkoon pystytty tekemään |  | - kaikilla hinnastotuotteilla minimiostoerä voi olla korkeintaan kaksi kertaa pakkauskoko - mikäli tarjoamallesi tuotteelle ei ole valmista riviä, voit lisätä rivi oikean ryhmän alle
R | ARTERIA/LASKIMOPORTTI | BA14003 |  |  |  | - tulee soveltua kaikkiin kuvantamismenetelmiin - varjoaineruiskutuksen kestävä, paineenkesto vähintään 300 psi - portin kautta tulee pystyä annostella kaikki sytostaatit, radiolääkkeet sekä isotooppimerkkiaineet - yhteensopiva kaikkien Huber-neulojen kanssa - anatominen muotoilu ja kudosystävällinen materiaali - portin materiaali estää neulaa menemästä portin läpi - katetrissa merkinnät 1 cm välein - atraumaattinen katetrin kärki - ompeluaukot, portin kiinnittämistä varten - punktionneula, punktioneulan kärjen tulee näkyä ultraäänikuvantamisen yhteydessä - ilmaiset käyttöohjeet sekä hoitohenkilökunnalle että potilaille saatavilla (sähköisesti ja painettuna)
T | LASKIMOPORTTISETTI | BA14003 | 311422 | 4 | KPL | - molemmissa porteissa omat erilliset huuhtelut - pienen portti: paino enintään 8 g, pistoalueen halkaisija vähintään 9 mm, volyymi enintään 0.25 ml x2, korkeus enintään 12 mm - standardi portti: paino enintään 15 g, pistoalueen halkaisija vähintään 12 mm, volyymi enintään 0.5 ml x 2, korkeus enintään 15 mm | Celsite ST405 TITANPORT DOUPLE SIL 10F IV Seldinger tekniikka, Portin mitat; korkeus 9,7mm, pituusxleveys 42x22mm, paino 7,5g, katetrin pituus 800mm, kaksoislumen katetri, portin sisätilavuus 2x0,25 ml, paineenkestävyys 325Psi,MRI yhteensopiva 3 Tesla, vaijerissa pituusmerkinnät 10 cm välein | 4 |  |  |  | B. Braun | 4430101 | ST405L CELSITE TITANPORT DOUBLE | B. Braun | 4430101 |  | 480 | kpl | 1 | 1 | 7 |  | Ranska
T | LASKIMOPORTTISETTI LASTEN | BA14003 | 314392 | 4 | KPL | - 4.5Fr - pieni matalaoprofiilinen rakenne - silikoni-septum - paino enintään 5g - portin pistoalue vähintään 7 mm | Celsite Babyport Implantable system 4F Seldinger tekniikka, Portin mitat; korkeus 8,7mm, pituusxleveys 22x18mm, paino 3g, katetrin pituus 800mm, portin sisätilavuus 0,15 ml, paineenkestävyys 325Psi,MRI yhteensopiva 3 Tesla, vaijerissa on pituusmerkinnät 10 cm välein | 4 |  |  |  | B. Braun | 4433742 | BABYPORT IMPLANTABLE SYSTEM | B. Braun | 4433742 |  | 275 | kpl | 1 | 1 | 7 |  | Ranska
T | LASKIMOPORTTISETTI 1-LUMEN AIKUISET 6,5F | BA14003 | 311422A | 3 | KPL |  | Celsite Safety SST601P PUR 6,5F IV Seldinger tekniikka, Portin mitat; korkeus 13,7mm, pituusxleveys 33x26mm, paino 8g, katetrin pituus 500mm, portin sisätilavuus 0,5 ml, paineenkestävyys 325Psi,MRI yhteensopiva 3 Tesla, vaijerissa pituusmerkinnät 10 cm välein, sisältää turvaneula ja puntioneulan turvamekanismilla | 3 |  |  |  | B. Braun | 4437607 | CELSITE SAFETY SST601P 6.5F PUR | B. Braun | 4437607 |  | 195 | kpl | 1 | 1 | 7 |  | Ranska
[7 empty] | Celsite Safety SST605P PUR 6,5F IV Seldinger tekniikka, Portin mitat; korkeus 11,3mm, pituusxleveys 29x22mm, paino 5g, katetrin pituus 500mm, portin sisätilavuus 0,25ml, paineenkestävyys 325Psi,MRI yhteensopiva 3 Tesla, vaijerissa pituusmerkinnät 10 cm välein,sisältää turvaneula ja puntioneulan turvamekanismilla |  |  |  |  | B. Braun | 4437809 | CELSITE SAFETY SST605P 6.5F PUR | B. Braun | 4437809 |  | 195 | kpl | 1 | 1 | 7 |  | Ranska
T | LASKIMOPORTTISETTI 1-LUMEN AIKUISET 8,5F | BA14003 | 311422A | 4 | KPL |  | Celsite Safety SST601H PUR 8,5F IV Seldinger tekniikka, Portin mitat; korkeus 13,7mm, pituusxleveys 33x26mm, paino 8g, katetrin pituus 500mm, portin sisätilavuus 0,5 ml, paineenkestävyys 325Psi,MRI yhteensopiva 3 Tesla, vaijerissa pituusmerkinnät 10 cm välein, sisältää turvaneula ja puntioneulan turvamekanismilla | 4 |  |  |  | B. Braun | 4437617 | CELSITE SAFETY SST601H 8.5F PUR | B. Braun | 4437617 |  | 195 | kpl | 1 | 1 | 7 |  | Ranska
[7 empty] | Celsite Safety SST605H PUR 8,5F IV Seldinger tekniikka, Portin mitat; korkeus 11,3mm, pituusxleveys 29x22mm, paino 5g, katetrin pituus 500mm, portinsisästilavuus 0,25 ml, paineenkestävyys 325Psi,MRI yhteensopiva 3 Tesla, vaijerissa pituusmerkinnät 10 cm välein, sisältää turvaneula ja puntioneulan turvamekanismilla |  |  |  |  | B. Braun | 4437813 | CELSITE SAFETY SST605H 8.5F PUR | B. Braun | 4437813 |  | 195 | kpl | 1 | 1 | 7 |  | Ranska
R | LASKIMOPORTTINEULA | BA14004 |  |  |  | - Huber -neula - läpäisee portin septumin vanhingoittamatta sitä - MRI- ja CT-yhteensopiva - siivekkeet tai muu vastaava kanta - läpinäkyvä kanta - neulan koko näkyy selkeästi tuotteesta - paineenkesto näkyy selkeästi tuotteesta, vähintään 300 psi - potilasystävällinen materiaali ja muotoilu - letkun materiaalin tulee soveltua solunsalpaajien annosteluun - tarjoajaa pyydetään ilmoittamaan mahdolliset materiaalin aiheuttamat yhteensopimattomuudet tarjouspyynnölle ladattavalla liitteellä
T | NEULA LASKIMOPORTTI LETKULLA TAIVUT 19G / 15MM | BA14004 | 002864 | 210 | KPL | - neulan pituus 14-16 mm |  | 210 |  |  |  | B. Braun | 4448286 | SURECAN NEEDLE WINGED 19G 15MM | B. Braun | 4448286 |  | 3.5 | kpl | 15 | 15 | 7 |  | Malesia
| NEULA LASKIMOPORTTI LETKULLA TAIVUT 19G/20MM | BA14004 | 002864 | 162 | KPL | - neulan pituus 19-21 mm |  | 162 |  |  |  | B. Braun | 4448294 | SURECAN NEEDLE WINGED 19G 20MM | B. Braun | 4448294 |  | 3.5 | kpl | 15 | 15 | 7 |  | Malesia
T | NEULA LASKIMOPORTTI LETKULLA TAIVUT 20G/15mm | BA14004 | 002865 | 844 | KPL | - neulan pituus 14-16 mm |  | 325 | 119 | 400 |  | B. Braun | 4448332 | SURECAN NEEDLE WINGED 20G 15MM | B. Braun | 4448332 |  | 3.5 | kpl | 15 | 15 | 7 |  | Malesia
| NEULA LASKIMOPORTTI LETKULLA TAIVUT 20G/20mm | BA14004 | 002865 | 87 | KPL | - neulan pituus 19-21 mm |  | 87 |  |  |  | B. Braun | 4448340 | SURECAN NEEDLE WINGED 20G 20MM | B. Braun | 4448340 |  | 3.5 | kpl | 15 | 15 | 7 |  | Malesia
T | NEULA LASKIMOPORTTI SUORA 20G 40 MM | BA14004 | 002859 | 600 | KPL | - neulan pituus 35-45 mm |  | 600 |  |  |  | B. Braun
T | NEULA LASKIMOPORTTI TAIVUTETTU 19G | BA14004 | 002862 | 77 | KPL |  |  |  |  | 77 |  | B. Braun
T | LASKIMOPORTTINEULA TAIVUT 20G/25MM LETKULLA | BA14004 | 002865 | 25 | KPL | - neulan pituus 24-26 mm |  | 25 |  |  |  | B. Braun | 4448359 | SURECAN NEEDLE WINGED 20G 25MM | B. Braun | 4448359 |  | 3.5 | kpl | 15 | 15 | 7 |  | Malesia
T | LASKIMOPORTTINEULA TAIVUT 20G/15MM LETKULLA, SIIVELLINEN | BA14004 | 002865 | 75 | KPL | - neulan pituus 14-16 mm |  | 75 |  |  |  | B. Braun | 4448332 | SURECAN NEEDLE WINGED 20G 15MM | B. Braun | 4448332 |  | 3.5 | kpl | 15 | 15 | 7 |  | Malesia
T | NEULA LASKIMOPORTTI LETKULLA TAIVUT 22G | BA14004 | 002866 | 60 | KPL | [5 empty] | 60 | B. Braun | 4448383 | SURECAN NEEDLE WINGED 22G 15MM | B. Braun | 4448383 |  | 3.5 | kpl | 15 | 15 | 7 |  | Malesia
T | NEULA LASKIMOPORTTI TURVA 22G | BA14004 | 324984 | 200 | KPL | - tarjottava koot 22G 14-16 mm ja 22G 19-21 mm - turvamekanismi |  | 200 |  |  |  | B. Braun | 4447010 | SURECAN SAFETY II NEEDLE 22G 15MM | B. Braun | 4447010 |  | 4 | kpl | 20 | 20 | 7 |  | Malesia
R | LASKIMOKANYYLI TURVA LÄÄKKEENANTOVENT | BA16005 |  |  |  | - Rtg-positiivinen - luer lock - yhdellä kädellä suljettava injektioportti - teräväksi hiottu neula, ruostumatonta terästä - indikaatiokammio - joustavat siivekkeet - kanyylin materiaali polyuretaania, ei saa sisältää metallia - kinkkaamaton kanyyli - automaattisesti aktivoituva turvamekanismi - kanyylin asettaminen tulee onnistua yhdellä kädellä - muotoilu mahdollistaa aseptisen pistämisen - selkeät värikoodit paketissa ellei tuote ole läpinäkyvässä pakkauksessa - selvitys koulutusmateriaalista ladattava liitteksi - tieto katetrin mitoista tulee löytyä ladatusta tuote-esitteestä
T | LASKIMOKANYYLI TURVA 14 G | BA16005 | 17912 | 2560 | KPL | - ruskea/oranssi |  | 1750 | 700 | 110 |  | B. Braun | 4269225S-01 | VASOFIX SAFETY G 14 2,2X50MM RUSKEA | B. Braun | 4269225S-01 |  | 0.57 | kpl | 50 | 50 | 7 |  | Malesia
[7 empty] | 14G 45mm | 1750 | 700 | 110 |  | BD | 393230 | Venflon pro safety | BD | 393230 | 00382903932306 | 0.63 | KPL | 50 | 50 | 7 | 0.003 | Singapore
T | LASKIMOKANYYLI TURVA 16 G | BA16005 | 017913 |  | KPL | - harmaa - katetrin ulkohalkaisija 1.55-1.849 mm | 16G 45mm |  |  |  |  | BD | 393229 | Venflon pro safety | BD | 393229 | 00382903932290 | 0.63 | KPL | 50 | 50 | 7 | 0.003 | Singapore
T | LASKIMOKANYYLI TURVA 17 G | BA16005 | 017914 |  | KPL | - valkoinen - katetrin ulkohalkaisija 1.35-1.549 mm | 17G 45mm |  |  |  |  | BD | 393228 | Venflon pro safety | BD | 393228 | 00382903932283 | 0.63 | KPL | 50 | 50 | 7 | 0.003 | Singapore
T | LASKIMOKANYYLI TURVA 18 G | BA16005 | 017915 |  | KPL | - vihreä - katetrin ulkohalkaisija 1.150-1.349 mm | 18G 45mm |  |  |  |  | BD | 393227 | Venflon pro safety | BD | 393227 | 00382903932276 | 0.63 | KPL | 50 | 50 | 7 | 0.003 | USA/ Singapore
T | LASKIMOKANYYLI TURVA 18 G | BA16005 | 017915 |  | KPL | - vihreä - katetrin ulkohalkaisija 1.150-1.349 mm | 18G 32mm |  |  |  |  | BD | 393226 | Venflon pro safety | BD | 393226 | 00382903932269 | 0.63 | KPL | 50 | 50 | 7 | 0.003 | USA/ Singapore
T | LASKIMOKANYYLI TURVA 20 G | BA16005 | 017916 |  | KPL | - vaaleanpunainen - katetrin ulkohalkasija 0.95-1.149 mm | 20G 32mm |  |  |  |  | BD | 393224 | Venflon pro safety | BD | 393224 | 00382903932245 | 0.63 | KPL | 50 | 50 | 7 | 0.003 | USA/ Singapore
T | LASKIMOKANYYLI TURVA 22 G | BA16005 | 017917 |  | KPL | - sininen - katetrin ulkohalkaisija 0.75-0.949 mm | 22G 25mm |  |  |  |  | BD | 393222 | Venflon pro safety | BD | 393222 | 00382903932221 | 0.63 | KPL | 50 | 50 | 7 | 0.003 | USA/ Singapore
T | LASKIMOKANYYLI TURVA 18 G | BA16005 | 017915 |  | KPL | - vihreä - katetrin ulkohalkaisija 1.150-1.349 mm | 18G 45mm | 65101 | 22900 | 9350 | 4594 | BD | 393283 | Venflon pro safety instaflash | BD | 393283 | 00382903932832 | 0.63 | KPL | 50 | 50 | 7 | 0.0102 | Singapore
T | LASKIMOKANYYLI TURVA 18 G | BA16005 | 017915 |  | KPL | - vihreä - katetrin ulkohalkaisija 1.150-1.349 mm | 18G 32mm | 65101 | 22900 | 9350 | 4594 | BD | 393282 | Venflon pro safety instaflash | BD | 393282 | 00382903932825 | 0.63 | KPL | 50 | 50 | 7 | 0.0102 | Singapore
T | LASKIMOKANYYLI TURVA 20 G | BA16005 | 017916 |  | KPL | - vaaleanpunainen - katetrin ulkohalkasija 0.95-1.149 mm | 20G 32mm | 82600 | 33672 | 19200 | 13953 | BD | 393281 | Venflon pro safety instaflash | BD | 393281 | 00382903932818 | 0.63 | KPL | 50 | 50 | 7 | 0.0102 | Singapore
T | LASKIMOKANYYLI TURVA 22 G | BA16005 | 017917 |  | KPL | - sininen - katetrin ulkohalkaisija 0.75-0.949 mm | 22G 25mm | 59726 | 21991 | 12300 | 17222 | BD | 393280 | Venflon pro safety instaflash | BD | 393280 | 00382903932801 | 0.63 | KPL | 50 | 50 | 7 | 0.0102 | Singapore
R | LASKIMOKANYYLI LÄÄKKEENANTOVENTTIILILLÄ | BA16001 |  |  |  | - Rtg-positiivinen - luer lock - yhdellä kädellä suljettava injektioportti - teräväksi hiottu neula, ruostumatonta terästä - indikaatiokammio - joustavat siivekkeet - kanyylin materiaali polyuretaania, ei saa sisältää metallia - kinkkaamaton kanyyli - muotoilu mahdollistaa aseptisen pistämisen - selkeät värikoodit paketissa ellei tuote ole läpinäkyvässä pakkauksessa - selvitys koulutusmateriaalista ladattava liitteksi - tieto katetrin mitoista tulee löytyä ladatusta tuote-esitteestä
T | LASKIMOKANYYLI 14G VENTTIILI STER | BA16001 | 002869 | 150 | KPL | - ruskea/oranssi |  | 100 | 50 |  |  | B. Braun | 4269225 | VASOFIX CERTO G 14 2,2X50MM RUSKEA | B. Braun | 4269225 |  | 0.36 | kpl | 50 | 50 | 7 |  | Malesia
T | LASKIMOKANYYLI 16G VENTTIILI STER | BA16001 | 301635 | 2900 | KPL | - harmaa - katetrin ulkohalkaisija 1.55-1.849 mm |  | 2100 | 0 | 800 |  | B. Braun | 4269179 | VASOFIX CERTO G 16 1.7X50MM HARMAA | B. Braun | 4269179 |  | 0.36 | kpl | 50 | 50 | 7 |  | Malesia
T | LASKIMOKANYYLI 17G VENTTIILI STER | BA16001 | 301634 | 130 | KPL | - valkoinen - katetrin ulkohalkaisija 1.35-1.549 mm |  | 100 | 0 | 30 |  | B. Braun | 4269152 | VASOFIX CERTO, 17G, 1.5X45MM VALKOINEN | B. Braun | 4269152 |  | 0.36 | kpl | 50 | 50 | 7 |  | Malesia
T | LASKIMOKANYYLI 18G VENTTIILI STER | BA16001 | 301633 | 2300 | KPL | - vihreä - katetrin ulkohalkaisija 1.150-1.349 mm |  | 1100 | 0 | 1200 |  | B. Braun | 4269330 | VASOFIX CERTO, 18G, 1.3X33MM VIHREÄ | B. Braun | 4269330 |  | 0.36 | kpl | 50 | 50 | 7 |  | Malesia
T | LASKIMOKANYYLI 20G VENTTIILI STER | BA16001 | 002868 | 12065 | KPL | - vaaleanpunainen - katetrin ulkohalkasija 0.95-1.149 mm |  | 8815 | 1050 | 2200 |  | B. Braun | 4269110 | VASOFIX CERTO G20X33MM VAALEANPUNAINEN | B. Braun | 4269110 |  | 0.36 | kpl | 50 | 50 | 7 |  | Malesia
T | LASKIMOKANYYLI 22G VENTTIILI STER | BA16001 | 308220 | 14400 | KPL | - sininen - katetrin ulkohalkaisija 0.75-0.949 mm |  | 10450 | 1500 | 2450 |  | B. Braun | 4269098 | VASOFIX CERTO G22X25MM SININEN | B. Braun | 4269098 |  | 0.36 | kpl | 50 | 50 | 7 |  | Malesia
T | LASKIMOKANYYLI 24G VENTTIILI STER | BA16001 | 310143 | 5880 | KPL | - keltainen - katetrin ulkohalkaisija 0.65-07.49 mm |  | 1980 | 1900 | 850 | 1150 | B. Braun | 4269071 | VASOFIX CERTO G24X19MM KELTAINEN | B. Braun | 4269071 |  | 0.36 | kpl | 50 | 50 | 7 |  | Malesia
[7 empty] | 14G 45mm | 100 | 50 |  |  | BD | 391896 | Venflon 1 | BD | 391896 | 00382903918966 | 0.65 | KPL | 50 | 50 | 7 | 0.008 | India
[7 empty] | 16G 45mm | 2100 | 0 | 800 |  | BD | 391895 | Venflon 1 | BD | 391895 | 00382903918959 | 0.65 | KPL | 50 | 50 | 7 | 0.008 | India
[7 empty] | 18G 45mm | 1100 | 0 | 1200 |  | BD | 391893 | Venflon 1 | BD | 391893 | 00382903918935 | 0.65 | KPL | 50 | 50 | 7 | 0.008 | India
[7 empty] | 20G 32mm | 8815 | 1050 | 2200 |  | BD | 391892 | Venflon 1 | BD | 391892 | 00382903918928 | 0.65 | KPL | 50 | 50 | 7 | 0.008 | India
[7 empty] | 22G 25mm | 10450 | 1500 | 2450 |  | BD | 391891 | Venflon 1 | BD | 391891 | 00382903918911 | 0.65 | KPL | 50 | 50 | 7 | 0.008 | India
[7 empty] | 14G 45mm |  |  |  |  | BD | 393276 | Venflon pro with instaflash | BD | 393276 | 00382903932764 | 0.65 | KPL | 50 | 50 | 7 | 0.003 | India
[7 empty] | 16G 45mm |  |  |  |  | BD | 393274 | Venflon pro with instaflash | BD | 393274 | 00382903932740 | 0.65 | KPL | 50 | 50 | 7 | 0.003 | India
[7 empty] | 17G 45mm |  |  |  |  | BD | 393272 | Venflon pro with instaflash | BD | 393272 | 00382903932726 | 0.65 | KPL | 50 | 50 | 7 | 0.003 | India
[7 empty] | 18G 45mm |  |  |  |  | BD | 393258 | Venflon pro with instaflash | BD | 393258 | 00382903932580 | 0.65 | KPL | 50 | 50 | 7 | 0.003 | India
[7 empty] | 18G 32mm |  |  |  |  | BD | 393257 | Venflon pro with instaflash | BD | 393257 | 00382903932573 | 0.65 | KPL | 50 | 50 | 7 | 0.008 | India
[7 empty] | 20G 32mm |  |  |  |  | BD | 393255 | Venflon pro with instaflash | BD | 393255 | 00382903932559 | 0.65 | KPL | 50 | 50 | 7 | 0.008 | India
[7 empty] | 22G 25mm |  |  |  |  | BD | 393253 | Venflon pro with instaflash | BD | 393253 | 00382903932535 | 0.65 | KPL | 50 | 50 | 7 | 0.008 | India
R | LASKIMOKANYYLI EI LÄÄKKEENANTOVENTTIILIÄ | BA16006 |  |  |  | - vaikeasti saavutettaviin laskimoihin - pitkät katetrit - Rtg-positiivinen - luer lock - teräväksi hiottu neula, ruostumatonta terästä - indikaatiokammio - kinkkaamaton kanyyli - automaattisesti aktivoituva turvamekanismi - muotoilu mahdollistaa aseptisen pistämisen - selkeät värikoodit paketissa ellei tuote ole läpinäkyvässä pakkauksessa - tieto kanyylin mitoista tulee löytyä ladatusta tuote-esitteestä
T | LASKIMOKANYYLI TURVA 18 G | BA16006 |  | 20 | KPL | - vihreä - katetrin ulkohalkaisija 1.150-1.349 mm - pituus vähintään 60 mm |  | 60651 | 22900 | 9350 | 4594 | B. Braun | 4251620-01 | INTROCAN SAFETY PUR 18G, 1.3X64-EU | B. Braun | 4251620-01 |  | 2.95 | kpl | 50 | 50 | 7 |  | Malesia
T | LASKIMOKANYYLI TURVA 20 G | BA16006 |  | 20 | KPL | - vaaleanpunainen - katetrin ulkohalkasija 0.95-1.149 mm - pituus vähintään 60 mm |  | 81300 | 33672 | 19200 | 13953 | B. Braun | 4251621-01 | INTROCAN SAFETY PUR 20G, 1.1X64-EU | B. Braun | 4251621-01 |  | 2.95 | kpl | 50 | 50 | 7 |  | Malesia
T | LASKIMOKANYYLI TURVA 22 G | BA16006 |  | 20 | KPL | - sininen - katetrin ulkohalkaisija 0.75-0.949 mm - pituus vähintään 60mm |  | 59226 | 21991 | 12300 | 17222 | B. Braun | 4251622-01 | INTROCAN SAFETY PUR 22G, 0.9X64-EU | B. Braun | 4251622-01 |  | 2.95 | kpl | 50 | 50 | 7 |  | Malesia
T | LASKIMOKANYYLI TURVA 24 G | BA16006 |  | 20 | KPL | - keltainen - katetrin ulkohalkaisija 0.65-07.49 mm - pituus vähintään 30 mm |  | 5650 | 100 |  | 1296 | B. Braun | 4251623-01 | INTROCAN SAFETY PUR 24G, 0.7X32-EU | B. Braun | 4251623-01 |  | 2.95 | kpl | 50 | 50 | 7 |  | Malesia
T | LASKIMOKANYYLI TURVA 18 G | BA16006 |  | 20 | KPL | - vihreä - katetrin ulkohalkaisija 1.150-1.349 mm - pituus vähintään 60 mm | Pituus 51 mm | 60651 | 22900 | 9350 | 4594 | BD | 386809 | Cathena 18G 51mm | BD | 386809 | 00382903868094 | 0.96 | KPL | 30 | 30 | 7 | 0.0097 | Singapore
T | LASKIMOKANYYLI TURVA 20 G | BA16006 |  | 20 | KPL | - vaaleanpunainen - katetrin ulkohalkasija 0.95-1.149 mm - pituus vähintään 60 mm | Pituus 51 mm | 81300 | 33672 | 19200 | 13953 | BD | 386812 | Cathena 20G 51mm | BD | 386812 | 00382903868124 | 0.96 | KPL | 30 | 30 | 7 | 0.0097 | Singapore
T | LASKIMOKANYYLI TURVA 22 G | BA16006 |  | 20 | KPL | - sininen - katetrin ulkohalkaisija 0.75-0.949 mm - pituus vähintään 60mm | Pituus 51 mm | 59226 | 21991 | 12300 | 17222 | BD | 386814 | Cathena 22G 51mm | BD | 386814 | 00382903868148 | 0.96 | KPL | 30 | 30 | 7 | 0.0097 | Singapore
R | LASKIMOKANYYLI EI LÄÄKKEENANTOVENTTIILIÄ | BA16006 |  |  |  | - Rtg-positiivinen - luer lock - teräväksi hiottu neula, ruostumatonta terästä - indikaatiokammio - joustavat siivekkeet - kanyylin materiaali polyuretaania; ei saa sisältää metallia - kinkkaamaton kanyyli - automaattisesti aktivoituva turvamekanismi - muotoilu mahdollistaa aseptisen pistämisen - selkeät värikoodit paketissa ellei tuote ole läpinäkyvässä pakkauksessa - selvitys, millaista koulutusmateriaalia tuotteesta on saatavilla (esim. esite, video) - tieto kanyylin mitoista tulee löytyä ladatusta tuote-esitteestä
| LASKIMOKANYYLI TURVA 24 G | BA16008 | 325409C | 250 | KPL | - keltainen - katetrin ulkohalkaisija 0.65-07.49 mm |  | 250 |  |  |  | B. Braun | 4253302 | INTROCAN-W CERTO PUR 24GX3/4", 0,7X19MM | B. Braun | 4253302 |  | 0.49 | kpl | 50 | 50 | 7 |  | Malesia
| LASKIMOKANYYLI TURVA 22 G | BA16008 | 325410C | 1150 | KPL | - sininen - katetrin ulkohalkaisija 0.75-0.949 mm |  | 1150 |  |  |  | B. Braun | 4253310 | INTROCAN-W CERTO PUR 22GX1", 0,9X25MM | B. Braun | 4253310 |  | 0.49 | kpl | 50 | 50 | 7 |  | Malesia
| LASKIMOKANYYLI TURVA 20 G | BA16008 | 325411C | 4450 | KPL | - vaaleanpunainen - katetrin ulkohalkasija 0.95-1.149 mm |  | 4450 |  |  |  | B. Braun | 4253329 | INTROCAN-W CERTO PUR 20GX1 1/4",1,1X32MM | B. Braun | 4253329 |  | 0.49 | kpl | 50 | 50 | 7 |  | Malesia
| LASKIMOKANYYLI TURVA 18 G | BA16008 | 325412C | 1300 | KPL | - vihreä - katetrin ulkohalkaisija 1.150-1.349 mm |  | 1300 |  |  |  | B. Braun | 4253345 | INTROCAN-W CERTO PUR 18GX1 1/4",1,3X32MM | B. Braun | 4253345 |  | 0.49 | kpl | 50 | 50 | 7 |  | Malesia
T | LASKIMOKANYYLI TURVA 16 G | BA16008 | 327750C | 500 | KPL | - valkoinen - katetrin ulkohalkaisija 1.35-1.549 mm |  | 400 | 100 |  |  | B. Braun | 4253353 | INTROCAN-W CERTO PUR 16GX2", 1,7X50MM | B. Braun | 4253353 |  | 0.49 | kpl | 50 | 50 | 7 |  | Malesia
[12 empty] | Steripolar | 3718122 | NEO DELTA SELF SAFE 1 24G 19MM | DeltaMed Spa | 3718122 |  | 0.62 | kpl | 50 | 50 | 6 | 0.006 | Italia
[12 empty] | Steripolar | 3728122 | NEO DELTA SELF SAFE 1 22G 25MM | DeltaMed Spa | 3728122 |  | 0.62 | kpl | 50 | 50 | 6 | 0.006 | Italia
[12 empty] | Steripolar | 3738122 | NEO DELTA SELF SAFE 1 20G 32MM | DeltaMed Spa | 3738122 |  | 0.62 | kpl | 50 | 50 | 6 | 0.006 | Italia
[12 empty] | Steripolar | 3788122 | NEO DELTA SELF SAFE 1 18G 32MM | DeltaMed Spa | 3788122 |  | 0.62 | kpl | 50 | 50 | 6 | 0.006 | Italia
[12 empty] | Steripolar | 3768122 | NEO DELTA SELF SAFE 1 16G 45MM | DeltaMed Spa | 3768122 |  | 0.62 | kpl | 50 | 50 | 6 | 0.006 | Italia
[7 empty] | 24G 19mm | 250 |  |  |  | BD | 386815 | Cathena | BD | 386815 | 00382903868155 | 0.96 | KPL | 30 | 30 | 7 | 0.0097 | Singapore
[7 empty] | 22G 25mm | 1150 |  |  |  | BD | 386813 | Cathena | BD | 386813 | 00382903868131 | 0.96 | KPL | 30 | 30 | 7 | 0.0097 | Singapore
[7 empty] | 20G 25mm | 4450 |  |  |  | BD | 386810 | Cathena | BD | 386810 | 00382903868100 | 0.96 | KPL | 30 | 30 | 7 | 0.0097 | Singapore
[7 empty] | 20G 32mm |  |  |  |  | BD | 386811 | Cathena | BD | 386811 | 00382903868117 | 0.96 | KPL | 30 | 30 | 7 | 0.0097 | Singapore/ India
[7 empty] | 18G 32mm | 1300 |  |  |  | BD | 386808 | Cathena | BD | 386808 | 00382903868087 | 0.96 | KPL | 30 | 30 | 7 | 0.0097 | Singapore
T | [6 empty] | 16G 32mm | 400 | 100 |  |  | BD | 386910 | Cathena | BD | 386910 | 00382903869107 | 0.96 | KPL | 30 | 30 | 7 | 0.0097 | Singapore
[7 empty] | Ilman siipiä | 250 |  |  |  | BD | 391660 | Neoflon Pro safety 24G, 19mm | BD | 391660 | 00382903916603 | 1.5 | KPL | 30 | 30 | 7 | 0.0069 | Singapore
[7 empty] | Ilman turvamekanismia | 250 |  |  |  | BD | 391380 | Neoflon Pro 24G, 19mm | BD | 391380 | 00382903913800 | 1.5 | KPL | 50 | 50 | 7 | 0.008 | Singapore
[7 empty] | Ilman turvamekanismia | 250 |  |  |  | BD | 391379 | Neoflon Pro 26G, 19mm | BD | 391379 | 00382903913794 | 1.5 | KPL | 50 | 50 | 7 | 0.008 | Singapore
R | VALTIMOKANYYLI | BA16007 |  |  |  | - luer lock tai vastaava liitos - ommeltavat siivekkeet - muotoilu mahdollistaa aseptisen pistämisen - lukitus, joka vähentää takaisinvirtausta ja ilmaembolian riskiä - katetri kinkaamatonta materiaalia
T | VALTIMOKANYYLI RADIALIS 20G | BA16007 |  | 0 | KPL |  | PUR / Turvakanyyli 20G, 45mm |  | 0 |  |  | BD | 380071 | Pro safety valtimokatetri | BD | 380071 |  | 4.4 | KPL | 50 | 50 | 7 | 0.0066 | Italy
T | VALTIMOKANYYLI RADIALIS 18G | BA16007 |  | 0 | KPL |  | PUR / Turvakanyyli 18G, 45mm |  | 0 |  |  | BD | 380070 | Pro safety valtimokatetri | BD | 380070 |  | 4.4 | KPL | 50 | 50 | 7 | 0.0066 | Italy
T | VALTIMOKANYYLI RADIALIS 20G | BA16007 |  | 0 | KPL |  | FEP / Turvakanyyli 20G, 45mm |  | 0 |  |  | BD | 380074 | Pro safety valtimokatetri | BD | 380074 |  | 4.4 | KPL | 50 | 50 | 7 | 0.0066 | Italy
T | VALTIMOKANYYLI RADIALIS 18G | BA16007 |  | 0 | KPL |  | FEP / Turvakanyyli 18G, 45mm |  | 0 |  |  | BD | 380073 | Pro safety valtimokatetri | BD | 380073 |  | 4.4 | KPL | 50 | 50 | 7 | 0.0066 | Italy
[7 empty] | Katetrin ulko Ø 1,2mm (18G/4Fr), pituus 10cm |  | 0 |  |  | Vygon | 115.11 | Leader-Cath arteriakatetri 4Fr 10cm | Vygon | 115.11 | 33660812141537 | 15 | kpl | 20 | 20 | 3 | 0.39 | FR
T | VALTIMOKANYYLI RADIALIS 22G | BA16007 | 327488 | 0 | KPL |  |  |  | 0
T | VALTIMOKANYYLI RADIALIS 18G | BA16007 | 327489 | 0 | KPL |  |  |  | 0
T | VALTIMOKANYYLI FEMORALIS 18 G | BA16007 | 327490 | 0 | KPL |  |  |  | 0 |  |  | Mekalasi | SAC-01218-PBX | Arteriakatetri,1-L, 18Ga, 12cm PEBA 10 kpl | Teleflex Arrow | SAC-01218-PBX |  | 17 | kappale | 10 | 10 | 7 |  | Czech Republic
T | VALTIMOKANYYLI FEMORALIS 17 G | BA16007 | 327491 | 0 | KPL |  |  |  | 0
T | VALTIMOKANYYLI FEMORALIS 16 G | BA16007 | 327492 | 0 | KPL |  |  |  | 0
T | VALTIMOKANYYLI FEMORALIS 14 G | BA16007 | 327493 | 0 | KPL |  |  |  | 0
T | VALTIMOKANYYLI FEMORALIS 22G | BA16007 | 327927 | 0 | KPL |  |  |  | 0 |  |  | Mekalasi | SAC-00822-PBX | Arteriakatetri,1-L, 18Ga, 12cm PEBA 10 kpl | Teleflex Arrow | SAC-00822-PBX |  | 17 | kappale | 10 | 10 | 7 |  | Czech Republic
R | LASKIMOKANYYLI SULJETTU JÄRJESTELMÄ | BA16008 |  |  |  | - Rtg-positiivinen - luer lock - male -Luer lock portin ulostulevan pinnin pituus vähintään 2.1 mm - teräväksi hiottu neula, ruostumatonta terästä - verimerkin neulan osuessa suoneen - joustavat siivekkeet - kanyylin materiaali polyuretaania; ei saa sisältää metallia - kinkkaamaton kanyyli - automaattisesti aktivoituva turvamekanismi - muotoilu mahdollistaa aseptisen pistämisen - letkussa suljin - letkussa ilmaventtiili, joka sulkeutuu, kun veri saavuttaa sen - selkeät värikoodit paketissa ellei tuote ole läpinäkyvässä pakkauksessa - selvitys, millaista koulutusmateriaalia tuotteesta on saatavilla (esim. esite, video) - tieto kanyylin mitoista tulee löytyä ladatusta tuote-esitteestä
| LASKIMOKANYYLI SULJETTU JÄRJESTELMÄ 24 G, Y-HAARA, NEULATON LIITIN | BA16008 | 325409A |  | KPL | - keltainen - katetrin ulkohalkaisija 0.65-0.749 mm - y-haara - pintamateriaali helposti desinfioitavissa ja se kestää yleisesti käytettyjä alkoholipohjaisia desinfiointiaineita/-pyyhkeitä | 24G 19mm | 600 |  |  |  | BD | 383571 | Nexiva Y-haarainen ja kaksi MaxZero liitintä | BD | 383571 | 00382903835713 | 4.65 | KPL | 20 | 20 | 7 | 0.024 | USA
T | LASKIMOKANYYLI SULJETTU JÄRJESTELMÄ 22 G, Y-HAARA, NEULATON LIITIN | BA16008 | 325410A |  | KPL | - sininen - katetrin ulkohalkaisija 0.75-0.949 mm - y-haara - pintamateriaali helposti desinfioitavissa ja se kestää yleisesti käytettyjä alkoholipohjaisia desinfiointiaineita/-pyyhkeitä | 22G 25mm | 4780 | 4000 |  |  | BD | 383572 | Nexiva Y-haarainen ja kaksi MaxZero liitintä | BD | 383572 | 00382903835720 | 4.65 | KPL | 20 | 20 | 7 | 0.024 | USA
T | LASKIMOKANYYLI SULJETTU JÄRJESTELMÄ 22 G, Y-HAARA, NEULATON LIITIN | BA16008 | 325410A |  | KPL | - sininen - katetrin ulkohalkaisija 0.75-0.949 mm - y-haara - pintamateriaali helposti desinfioitavissa ja se kestää yleisesti käytettyjä alkoholipohjaisia desinfiointiaineita/-pyyhkeitä | 22G 45mm | 4780 | 4000 |  |  | BD | 383573 | Nexiva Y-haarainen ja kaksi MaxZero liitintä | BD | 383573 | 00382903835737 | 4.65 | KPL | 20 | 20 | 7 | 0.024 | USA
T | LASKIMOKANYYLI SULJETTU JÄRJESTELMÄ 20 G, Y-HAARA, NEULATON LIITIN | BA16008 | 325411A |  | KPL | - vaaleanpunainen - katetrin ulkohalkasija 0.95-1.149 mm - y-haara - pintamateriaali helposti desinfioitavissa ja se kestää yleisesti käytettyjä alkoholipohjaisia desinfiointiaineita/-pyyhkeitä | 20G 25mm | 5460 | 4600 |  |  | BD | 383576 | Nexiva Y-haarainen ja kaksi MaxZero liitintä | BD | 383576 | 00382903835768 | 4.65 | KPL | 20 | 20 | 7 | 0.024 | USA
T | LASKIMOKANYYLI SULJETTU JÄRJESTELMÄ 20 G, Y-HAARA, NEULATON LIITIN | BA16008 | 325411A |  | KPL | - vaaleanpunainen - katetrin ulkohalkasija 0.95-1.149 mm - y-haara - pintamateriaali helposti desinfioitavissa ja se kestää yleisesti käytettyjä alkoholipohjaisia desinfiointiaineita/-pyyhkeitä | 20G 32mm | 5460 | 4600 |  |  | BD | 383577 | Nexiva Y-haarainen ja kaksi MaxZero liitintä | BD | 383577 | 00382903835775 | 4.65 | KPL | 20 | 20 | 7 | 0.024 | USA
T | LASKIMOKANYYLI SULJETTU JÄRJESTELMÄ 20 G, Y-HAARA, NEULATON LIITIN | BA16008 | 325411A |  | KPL | - vaaleanpunainen - katetrin ulkohalkasija 0.95-1.149 mm - y-haara - pintamateriaali helposti desinfioitavissa ja se kestää yleisesti käytettyjä alkoholipohjaisia desinfiointiaineita/-pyyhkeitä | 20G 45mm | 5460 | 4600 |  |  | BD | 383578 | Nexiva Y-haarainen ja kaksi MaxZero liitintä | BD | 383578 | 00382903835782 | 4.65 | KPL | 20 | 20 | 7 | 0.024 | USA
T | LASKIMOKANYYLI SULJETTU JÄRJESTELMÄ 18 G, Y-HAARA, NEULATON LIITIN | BA16008 | 325412A |  | KPL | - vihreä - katetrin ulkohalkaisija 1.150-1.349 mm - y-haara - pintamateriaali helposti desinfioitavissa ja se kestää yleisesti käytettyjä alkoholipohjaisia desinfiointiaineita/-pyyhkeitä | 18G 32mm | 3000 | 4200 |  |  | BD | 383579 | Nexiva Y-haarainen ja kaksi MaxZero liitintä | BD | 383579 | 00382903835799 | 4.65 | KPL | 20 | 20 | 7 | 0.024 | USA
T | LASKIMOKANYYLI SULJETTU JÄRJESTELMÄ 18 G, Y-HAARA, NEULATON LIITIN | BA16008 | 325412A |  | KPL | - vihreä - katetrin ulkohalkaisija 1.150-1.349 mm - y-haara - pintamateriaali helposti desinfioitavissa ja se kestää yleisesti käytettyjä alkoholipohjaisia desinfiointiaineita/-pyyhkeitä | 18G 45mm | 3000 | 4200 |  |  | BD | 383580 | Nexiva Y-haarainen ja kaksi MaxZero liitintä | BD | 383580 | 00382903835805 | 4.65 | KPL | 20 | 20 | 7 | 0.024 | USA
T | LASKIMOKANYYLI SULJETTU JÄRJESTELMÄ 22 G, Y-HAARA, NEULATON LIITIN | BA16008 | 325410A |  | KPL | - sininen - katetrin ulkohalkaisija 0.75-0.949 mm - y-haara - pintamateriaali helposti desinfioitavissa ja se kestää yleisesti käytettyjä alkoholipohjaisia desinfiointiaineita/-pyyhkeitä | 22G 25mm |  |  |  |  | BD | 383642 | Nexiva Y haara ja yksi neulaton Q-syte liitin | BD | 383642 | 10382903836427 | 3.6 | KPL | 20 | 20 | 7 | 0.0385 | USA/ Mexico/ Singapore
T | LASKIMOKANYYLI SULJETTU JÄRJESTELMÄ 20 G, Y-HAARA, NEULATON LIITIN | BA16008 | 325411A |  | KPL | - vaaleanpunainen - katetrin ulkohalkasija 0.95-1.149 mm - y-haara - pintamateriaali helposti desinfioitavissa ja se kestää yleisesti käytettyjä alkoholipohjaisia desinfiointiaineita/-pyyhkeitä | 20G 25mm |  |  |  |  | BD | 383646 | Nexiva Y haara ja yksi neulaton Q-syte liitin | BD | 383646 | 10382903836465 | 3.6 | KPL | 20 | 20 | 7 | 0.0385 | USA/ Mexico/ Singapore
T | LASKIMOKANYYLI SULJETTU JÄRJESTELMÄ 20 G, Y-HAARA, NEULATON LIITIN | BA16008 | 325411A |  | KPL | - vaaleanpunainen - katetrin ulkohalkasija 0.95-1.149 mm - y-haara - pintamateriaali helposti desinfioitavissa ja se kestää yleisesti käytettyjä alkoholipohjaisia desinfiointiaineita/-pyyhkeitä | 20G 32mm |  |  |  |  | BD | 383647 | Nexiva Y haara ja yksi neulaton Q-syte liitin | BD | 383647 | 10382903836472 | 3.6 | KPL | 20 | 20 | 7 | 0.0385 | USA/ Mexico/ Singapore
T | LASKIMOKANYYLI SULJETTU JÄRJESTELMÄ 18 G, Y-HAARA, NEULATON LIITIN | BA16008 | 325412A |  | KPL | - vihreä - katetrin ulkohalkaisija 1.150-1.349 mm - y-haara - pintamateriaali helposti desinfioitavissa ja se kestää yleisesti käytettyjä alkoholipohjaisia desinfiointiaineita/-pyyhkeitä | 18G 45mm |  |  |  |  | BD | 383650 | Nexiva Y haara ja yksi neulaton Q-syte liitin | BD | 383650 | 10382903836502 | 3.6 | KPL | 20 | 20 | 7 | 0.0385 | USA/ Mexico/ Singapore
T | LASKIMOKANYYLI SULJETTU JÄRJESTELMÄ 20 G, Y-HAARA, NEULATON LIITIN | BA16008 | 325412C |  | KPL | - vaaleanpunainen - katetrin ulkohalkasija 0.95-1.149 mm | 20G 25mm | 3000 | 4200 |  |  | BD | 383536 | Nexiva Y-haara ja kaksi Q-syte liitintä | BD | 383536 | 10382903835369 | 2.6 | KPL | 20 | 20 | 7 | 0.024 | USA/ Mexico/ Singapore
| LASKIMOKANYYLI SULJETTU JÄRJESTELMÄ 20 G | BA16008 | 325411 |  | KPL | - vaaleanpunainen - katetrin ulkohalkasija 0.95-1.149 mm | Yksi nestereittinen 20G 25mm | 2380 | 60 |  |  | BD | 383516 | Nexiva yksinestereittinen | BD | 383516 | 00382903835164 | 2.1 | KPL | 20 | 20 | 7 | 0.024 | USA/ Singapore
| LASKIMOKANYYLI SULJETTU JÄRJESTELMÄ 20 G | BA16008 | 325411 |  | KPL | - vaaleanpunainen - katetrin ulkohalkasija 0.95-1.149 mm | Yksi nestereittinen 20G 45mm |  |  |  |  | BD | 383518 | Nexiva yksinestereittinen | BD | 383518 | 00382903835188 | 2.1 | KPL | 20 | 20 | 7 | 0.024 | USA
| LASKIMOKANYYLI SULJETTU JÄRJESTELMÄ 18 G | BA16008 | 325412 |  | KPL | - vihreä - katetrin ulkohalkaisija 1.150-1.349 mm | Yksi nestereittinen 18G 45mm |  |  |  |  | BD | 383520 | Nexiva yksinestereittinen | BD | 383520 | 00382903835201 | 2.1 | KPL | 20 | 20 | 7 | 0.024 | USA/ Singapore
| LASKIMOKANYYLI SULJETTU JÄRJESTELMÄ 24 G, NEULATON LIITIN | BA16008 |  |  | KPL | - keltainen - katetrin ulkohalkaisija 0.65-0.749 mm - y-haara - pintamateriaali helposti desinfioitavissa ja se kestää yleisesti käytettyjä alkoholipohjaisia desinfiointiaineita/-pyyhkeitä | Yksi nestereittinen 24G 19mm, MaxZero neulaton liitin | 600 |  |  |  | BD | 383551 | Nexiva yksinestereittinen MaxZero liittimellä | BD | 383551 |  | 2.7 | KPL | 20 | 20 | 7 | 0.0334 | USA
T | LASKIMOKANYYLI SULJETTU JÄRJESTELMÄ 22 G, NEULATON LIITIN | BA16008 |  |  | KPL | - sininen - katetrin ulkohalkaisija 0.75-0.949 mm - y-haara - pintamateriaali helposti desinfioitavissa ja se kestää yleisesti käytettyjä alkoholipohjaisia desinfiointiaineita/-pyyhkeitä | Yksi nestereittinen 22G 25mm, MaxZero neulaton liitin | 4780 | 4000 |  |  | BD | 383552 | Nexiva yksinestereittinen MaxZero liittimellä | BD | 383552 |  | 2.7 | KPL | 20 | 20 | 7 | 0.0334 | USA
T | LASKIMOKANYYLI SULJETTU JÄRJESTELMÄ 22 G, NEULATON LIITIN | BA16008 |  |  | KPL | - sininen - katetrin ulkohalkaisija 0.75-0.949 mm - y-haara - pintamateriaali helposti desinfioitavissa ja se kestää yleisesti käytettyjä alkoholipohjaisia desinfiointiaineita/-pyyhkeitä | Yksi nestereittinen 22G 45mm, MaxZero neulaton liitin | 4780 | 4000 |  |  | BD | 383553 | Nexiva yksinestereittinen MaxZero liittimellä | BD | 383553 |  | 2.7 | KPL | 20 | 20 | 7 | 0.0334 | USA
T | LASKIMOKANYYLI SULJETTU JÄRJESTELMÄ 20 G, NEULATON LIITIN | BA16008 |  |  | KPL | - vaaleanpunainen - katetrin ulkohalkasija 0.95-1.149 mm - y-haara - pintamateriaali helposti desinfioitavissa ja se kestää yleisesti käytettyjä alkoholipohjaisia desinfiointiaineita/-pyyhkeitä | Yksi nestereittinen 20G 25mm, MaxZero neulaton liitin | 5460 | 4600 |  |  | BD | 383556 | Nexiva yksinestereittinen MaxZero liittimellä | BD | 383556 |  | 2.7 | KPL | 20 | 20 | 7 | 0.0334 | USA
T | LASKIMOKANYYLI SULJETTU JÄRJESTELMÄ 20 G, NEULATON LIITIN | BA16008 |  |  | KPL | - vaaleanpunainen - katetrin ulkohalkasija 0.95-1.149 mm - y-haara - pintamateriaali helposti desinfioitavissa ja se kestää yleisesti käytettyjä alkoholipohjaisia desinfiointiaineita/-pyyhkeitä | Yksi nestereittinen 20G 32mm, MaxZero neulaton liitin | 5460 | 4600 |  |  | BD | 383557 | Nexiva yksinestereittinen MaxZero liittimellä | BD | 383557 |  | 2.7 | KPL | 20 | 20 | 7 | 0.0244 | USA
T | LASKIMOKANYYLI SULJETTU JÄRJESTELMÄ 20 G, NEULATON LIITIN | BA16008 |  |  | KPL | - vaaleanpunainen - katetrin ulkohalkasija 0.95-1.149 mm - y-haara - pintamateriaali helposti desinfioitavissa ja se kestää yleisesti käytettyjä alkoholipohjaisia desinfiointiaineita/-pyyhkeitä | Yksi nestereittinen 20G 45mm, MaxZero neulaton liitin | 5460 | 4600 |  |  | BD | 383558 | Nexiva yksinestereittinen MaxZero liittimellä | BD | 383558 |  | 2.7 | KPL | 20 | 20 | 7 | 0.0334 | USA
T | LASKIMOKANYYLI SULJETTU JÄRJESTELMÄ 18 G, NEULATON LIITIN | BA16008 |  |  | KPL | - vihreä - katetrin ulkohalkaisija 1.150-1.349 mm - y-haara - pintamateriaali helposti desinfioitavissa ja se kestää yleisesti käytettyjä alkoholipohjaisia desinfiointiaineita/-pyyhkeitä | Yksi nestereittinen 18G 32mm, MaxZero neulaton liitin | 3000 | 4200 |  |  | BD | 383559 | Nexiva yksinestereittinen MaxZero liittimellä | BD | 383559 |  | 2.7 | KPL | 20 | 20 | 7 | 0.0241 | USA
T | LASKIMOKANYYLI SULJETTU JÄRJESTELMÄ 18 G, NEULATON LIITIN | BA16008 |  |  | KPL | - vihreä - katetrin ulkohalkaisija 1.150-1.349 mm - y-haara - pintamateriaali helposti desinfioitavissa ja se kestää yleisesti käytettyjä alkoholipohjaisia desinfiointiaineita/-pyyhkeitä | Yksi nestereittinen 18G 45mm, MaxZero neulaton liitin | 3000 | 4200 |  |  | BD | 383560 | Nexiva yksinestereittinen MaxZero liittimellä | BD | 383560 |  | 2.7 | KPL | 20 | 20 | 7 | 0.0334 | USA
| LASKIMOKANYYLI SULJETTU JÄRJESTELMÄ 24 G, Y-HAARA, NEULATON LIITIN | BA16008 | 325409A | 200 | KPL | - keltainen - katetrin ulkohalkaisija 0.65-0.749 mm - y-haara - pintamateriaali helposti desinfioitavissa ja se kestää yleisesti käytettyjä alkoholipohjaisia desinfiointiaineita/-pyyhkeitä |  | 600 |  |  |  | Steripolar | 3910622 | DELTAVEN DUAL 24G 19MM WITH MICROCLAVE | DeltaMed spa | 3910622 |  | 3.49 | kpl | 25 | 25 | 6 | 0.01 | Italia
T | LASKIMOKANYYLI SULJETTU JÄRJESTELMÄ 22 G, Y-HAARA, NEULATON LIITIN | BA16008 | 325410A | 2000 | KPL | - sininen - katetrin ulkohalkaisija 0.75-0.949 mm - y-haara - pintamateriaali helposti desinfioitavissa ja se kestää yleisesti käytettyjä alkoholipohjaisia desinfiointiaineita/-pyyhkeitä |  | 4780 | 4000 |  |  | Steripolar | 3921622 | DELTAVEN DUAL 22G 25MM WITH MICROCLAVE | DeltaMed spa | 3921622 |  | 3.49 | kpl | 25 | 25 | 6 | 0.01 | Italia
T | LASKIMOKANYYLI SULJETTU JÄRJESTELMÄ 20 G, Y-HAARA, NEULATON LIITIN | BA16008 | 325411A | 4000 | KPL | - vaaleanpunainen - katetrin ulkohalkasija 0.95-1.149 mm - y-haara - pintamateriaali helposti desinfioitavissa ja se kestää yleisesti käytettyjä alkoholipohjaisia desinfiointiaineita/-pyyhkeitä |  | 5460 | 4600 |  |  | Steripolar | 3932622 | DELTAVEN DUAL 20G 32MM WITH MICROCLAVE | DeltaMed spa | 3932622 |  | 3.49 | kpl | 25 | 25 | 6 | 0.01 | Italia
T | LASKIMOKANYYLI SULJETTU JÄRJESTELMÄ 18 G, Y-HAARA, NEULATON LIITIN | BA16008 | 325412A | 3000 | KPL | - vihreä - katetrin ulkohalkaisija 1.150-1.349 mm - y-haara - pintamateriaali helposti desinfioitavissa ja se kestää yleisesti käytettyjä alkoholipohjaisia desinfiointiaineita/-pyyhkeitä |  | 3000 | 4200 |  |  | Steripolar | 3942622 | DELTAVEN DUAL 18G 32MM WITH MICROCLAVE | DeltaMed spa | 3942622 |  | 3.49 | kpl | 25 | 25 | 6 | 0.01 | Italia
R | NESTEEN-/VERENSIIRTO LÄÄKKENSEKOITUS/ANT | BA18
R | HANA LETKULLA | BA18002 |  |  |  | - kestää tiedossa olevat lääkkeet - male -Luer lock portti, ulostulevan pinnin pituus vähintään 2 mm - MRI-yhteensopiva - letkun sallittu kokopoikkeama +/- 20%
T | HANA 3-TIE LETKU 25 CM STER | BA18002 | 002895 | 100 | KPL |  |  |  | 100 |  |  | Pamark | KTP25 | ZARYS 3-TIEHANA 25CM LETKU 50KPLKTP-25 |  |  | 5907996864331 | 0.58 | kpl | 50 | 50 | 7 | 0.0098 | PL
[12 empty] | B. Braun | 16520C | DISCOFIX 3-TIE-HANA 25 CM | B. Braun | 16520C |  | 0.79 | kpl | 50 | 50 | 7 |  | Sveitsi
[7 empty] | 25 cm, kaikissa venttiilitulpissa myös takaiskuventtiili. Ei perinteinen 3-tie vaan suljettu manifold, jossa kolme venttiilitulppaa. | 1600 |  |  | 81 | Steripolar | 011AM3090 | Manifold 3-ports Nanoclave 25cm | ICU Medical | 011-AM3090 |  | 6.96 | kpl | 50 | 50 | 6 | 0.018 | Mexico
R | HANA LÄÄKKEENANTOVENTTIILILLÄ | BA18003 |  |  |  | - kestää tiedossa olevat lääkkeet - male -Luer lock portti, ulostulevan pinnin pituus vähintään 2 mm - kaksi (2) female -Luer lock porttia - lääkkeenantoventtiili - MRI-yhteensopiva - letkun sallittu kokopoikkeama +/- 20% - muut pituudet voi tarjota hinnastolle
T | HANA 3-TIE LÄÄKKEENANTOVENTT STER 25 CM | BA18003 | 17882 | 1960 | KPL |  |  | 480 |  |  | 1480 | BD | 394936 | Connecta hana injektioportilla | BD | 394936 | 00382903949366 | 1.1 | KPL | 20 | 20 | 7 | 0.024 | Mexico
T | HANA 3-TIE LÄÄKKEENANTOVENTT STER 25 CM | BA18003 | 17882 | 1960 | KPL |  |  | 480 |  |  | 1480 | Mediplast | 60SRL81130P | 3-tiehana 30cm, neulaton liitin | Mediplast Srl | 60SRL81130P | 18053307014606 | 1.7 | kpl | 100 | 100 | 7 | 0.003 | IT
[7 empty] | Ei perinteinen 3-tie, vaan suljettu Järjestelmä, joka kolmihaarainen venttiilitulppa yhdistelmä. | 40 |  |  |  | Steripolar | 011MC3323 | MICROCLAVE 3-LINES (15 CM) | ICU Medical | 011-MC3323 |  | 4.4 | kpl | 50 | 50 | 6 | 0.012 | Mexico
T | HANA 3-TIE LÄÄKKEENANTOVENTT STER 10-15 CM | BA18003 | 326764 | 40 | KPL |  |  | 40
T | HANA 3-TIE LÄÄKKEENANTOVENTT STER 3-7 CM | BA18003 |  | 0 | KPL
R | HANAYHDISTELMÄ ILMAN LETKUA | BA18004 |  |  |  | - kestää tiedossa olevat lääkkeet - male -Luer lock portti, ulostulevan pinnin pituus vähintään 2.1 mm - MRI-yhteensopiva
T | HANAYHDISTELMÄ 3-TIE STER | BA18004 | 300129 | 1681 | KPL | - kolme hanaa tai venttiilitulppaa - jos venttiilitulppa, venttiilitulpan pintamateriaali helposti desinfioitavissa ja se kestää yleisesti käytettyjä alkoholipohjaisia desinfiointiaineita/-pyyhkeitä |  | 1600 |  |  | 81 | B. Braun | 16605C | DISCOFIX HANAPENKKI 3 HANAA SIN. | B. Braun | 16605C |  | 2.25 | kpl | 50 | 50 | 7 |  | Sveitsi
T | HANAYHDISTELMÄ 5-TIE STER | BA18004 | 303182 | 880 | KPL | - viisi hanaa tai venttiilitulppaa - jos venttiilitulppa, venttiilitulpan pintamateriaali helposti desinfioitavissa ja se kestää yleisesti käytettyjä alkoholipohjaisia desinfiointiaineita/-pyyhkeitä |  | 880 |  |  |  | B. Braun | 16608C | DISCOFIX C 5-HANAPENKKI, MULTICOLOUR | B. Braun | 16608C |  | 3.49 | kpl | 40 | 40 | 7 |  | Sveitsi
T | HANAYHDISTELMÄ 3-TIE STER | BA18004 | 300129 | 1681 | KPL |  |  | 1600 |  |  | 81 | Mediplast | 60MR04103000 | Hanapenkki levyllä 3x3-tiehana | Mediplast Srl | 60MR04103000 | 07395502095429 | 2.79 | kpl | 50 | 50 | 7 | 0.0305 | IT
T | HANAYHDISTELMÄ 5-TIE STER | BA18004 | 303182 | 880 | KPL |  |  | 880 |  |  |  | Mediplast | 60SRL04105000K | Hanapenkki levyllä 5x3-tiehana, 6x neulaton liitin | Mediplast Srl | 60SRL04105000K | 18053307011247 | 5.15 | kpl | 50 | 50 | 7 | 0.052 | IT
[7 empty] | HUOM. Kuusi venttiilitulppaa! Ei jatkoletkua. Kaikissa venttiilitulpissa myös takaiskuventtiili. | 880 |  |  |  | Steripolar | 011AM6099 | MANIFOLD 6-PORTS NANOCLAVE, CHECK VALVES | ICU Medical | 011-AM6099 |  | 13.9 | kpl | 50 | 50 | 6 | 0.02 | Mexico
R | TULPPA JA SULKIJA KK | BA18006
T | VENTTIILITULPPA SULJETTU LUER LOCK NEUTRAALI + letku 10-15 cm | BA18006 | 300182A | 4350 | KPL | - neutraalipaineinen - MRI- ja CT-yhteensopiva - paineenkesto ja virtausnopeus ilmoitettava - suora nesteväylä - male-female luer liitäntöihin - male -Luer lock, ulostulevan pinnin pituus vähintään 2.1 mm - ulostulevan pinnin päässä suojatulppa - volyymi enintään 0,1 ml - kestää varjoaineita, sytostaatteja, lipidejä ja verituotteita - pintamateriaali helposti desinfioitavissa, alkaoholinkestävä - käyttöikä 7 vrk tai noin 300 yhdistämiskertaa - helposti avattava pakkaus - selvitys koulutusmateriaalista ladattava liitteksi |  | 4350 |  |  |  | BD | PB12005NCM | NeutraClear 1-way extension set 11cm | BD | PB12005NCM | 13661657017281 | 1.5 | KPL | 40 | 40 | 7 | 0.368 | France
T | VENTTIILITULPPA SULJETTU LUER LOCK NEUTRAALI + letku 10-15 cm | BA18006 | 300182A | 4350 | KPL |  |  | 4350 |  |  |  | BD | PB-NC5301 | NeutraClear yhdellä jatkoletkullla | BD | PB-NC5301 | 10885403428432 | 1.5 | KPL | 40 | 40 | 7 | 0.01 | France
T | VENTTIILITULPPA SULJETTU LUER LOCK NEUTRAALI + letku 10-15 cm | BA18006 | 300182A | 0 | KPL | [6 empty] | BD | PY-NC5312 | NeutraClear kahdella jatkoletkullla | BD | PY-NC5312 | 10885403428463 | 2.5 | KPL | 25 | 25 | 7 | 0.0168 | France
T | VENTTIILITULPPA SULJETTU LUER LOCK POSITIIVINEN + letku 10-15 cm | BA18006 | 323734 |  | KPL |  |  | 4350 |  |  |  | BD | MFX2601MZ | MaxZero yksiluumeninen jatkoletku 12 cm | BD | MFX2601MZ | 10885403466120 | 1.7 | KPL | 100 | 100 | 7 | 0.003 | Malta
T | VENTTIILITULPPA SULJETTU LUER LOCK POSITIIVINEN + letku 10-15 cm | BA18006 | 323734 |  | KPL |  |  | 4350 |  |  |  | BD | MFX2602MZ | MaxZero kaksiluumeninen jatkoletku 12 cm | BD | MFX2602MZ | 10885403466137 | 3.1 | KPL | 50 | 50 | 7 | 0.003 | Malta
T | VENTTIILITULPPA SULJETTU LUER LOCK POSITIIVINEN + letku 10-15 cm | BA18006 | 323734 |  | KPL |  |  | 4350 |  |  |  | BD | MFX2603MZ | MaxZero kolmiluumeninen jatkoletku 12 cm | BD | MFX2603MZ | 10885403466144 | 4.1 | KPL | 50 | 50 | 7 | 0.003 | Malta
T | HANA 3-TIE KK VENTTIILITULPALLA | BA18001 | 326779 |  | KPL |  |  | 600 | 1700 | 400 |  | BD | MFX2610MZ | Kolmitiehana MaxZero injektioventtiilillä | BD | MFX2610MZ |  | 1.7 | KPL | 50 | 50 | 7 | 0.003 | Malta
T | VENTTIILITULPPA SULJETTU LUER LOCK | BA18006 | 300182 |  | KPL | - neutraalipaineinen - MRI- ja CT-yhteensopiva - paineenkesto vähintään 325 psi, paineenkesto ja virtausnopeus ilmoitettava - suora nesteväylä - male-female luer liitäntöihin - male -Luer lock portin ulostulevan pinnin pituus vähintään 2.1 mm - volyymi enintään 0,1 ml - kestää varjoaineita, sytostaatteja, lipidejä ja verituotteita - pintamateriaali helposti desinfioitavissa ja se kestää yleisesti käytettyjä alkoholipohjaisia desinfiointiaineita/-pyyhkeitä - venttiilitulpan tulee olla väritykseltään sellainen, että tuotteen sisälle jäävä veri tai lääkesakka voidaan havainnoida - käyttöikä 7 vrk tai noin 400 yhdistämiskertaa - helposti avattava pakkaus | Neutraali | 161200 | 90020 | 33000 | 31450 | BD | EL200 | NeutraClear | BD | EL200 | 13661657017069 | 0.49 | KPL | 200 | 200 | 7 | 0.00284 | France
T | VENTTIILITULPPA SULJETTU LUER LOCK | BA18006 | 300182 |  | KPL |  | Positiivinen | 161200 | 90020 | 33000 | 31450 | BD | MZ1000 | MaxZero | BD | MZ1000 | 10885403224782 | 0.6 | KPL | 100 | 100 | 7 | 0.0038 | Mexico
T | VENTTIILITULPPA SULJETTU LUER LOCK, ANTIREFLUX | BA18006 | 300182A |  | KPL |  | Antirefluksi |  |  |  |  | BD | EL250 | Neutrox | BD | EL250 | 13661657022506 | 2.5 | KPL | 100 | 100 | 7 | 0.0038 | France
T | VENTTIILITULPPA SULJETTU LUER LOCK NEUTRAALI + letku 10-15 cm | BA18006 | 300182A | 4350 | KPL | - neutraalipaineinen - MRI- ja CT-yhteensopiva - paineenkesto ja virtausnopeus ilmoitettava - suora nesteväylä - male-female luer liitäntöihin - male -Luer lock, ulostulevan pinnin pituus vähintään 2.1 mm - ulostulevan pinnin päässä suojatulppa - volyymi enintään 0,1 ml - kestää varjoaineita, sytostaatteja, lipidejä ja verituotteita - pintamateriaali helposti desinfioitavissa, alkaoholinkestävä - käyttöikä 7 vrk tai noin 300 yhdistämiskertaa - helposti avattava pakkaus - selvitys koulutusmateriaalista ladattava liitteksi |  | 4350 |  |  |  | Steripolar | 011H1976 | MICROCLAVE WITH EXTENSION 13CM, CLAMP | ICU Medical | 011-H1976 |  | 1.39 | kpl | 50 | 50 | 6 | 0.005 | Mexico
[7 empty] | Selvitys koulutusmateriaalista tarjouksen liitteenä |  |  |  |  | Vygon | 5222.014 | Octopus 1-lumen jatkoletku 10cm + Bionector | Vygon | 5222.014 | 33660812036048 | 1.3 | kpl | 50 | 50 | 3 | 0.5 | FR
T | TULPPA LUER-LOCK STERIILI KK | BA18006 | 301636 | 6055 | KPL | - female neulattomien luer -liittimien sulkemiseen |  | 800 | 400 | 200 | 3955 | B. Braun | 4097077 | STOPPER, GREEN, LL | B. Braun | 4097077 |  | 0.067 | kpl | 100 | 100 | 7 |  | Saksa
T | TULPPA LUER-LOCK STERIILI KK | BA18006 | 301636 | 6055 | KPL | - female neulattomien luer -liittimien sulkemiseen |  | 800 | 400 | 200 | 3955 | BD | TP | BD steriili korkki | BD | TP | 08428820017725 | 0.025 | KPL | 100 | 100 | 7 | 0.0012 | Spain/ China
T | TULPPA LUER STER | BA18006 | 303484 | 1000 | KPL | - luer slip naarasliitäntään sopiva - yhteensopiva urosliittimien ja ruiskujen kanssa |  |  |  | 1000 |  | BD | TP-MF-O | Combistopper-tulppa uros/naaras | BD | TP-MF-O |  | 0.03 | KPL | 100 | 100 | 7 | 0.0001 | China
T | VENTTIILITULPPA STER | BA18006 | 323734 | 3500 | KPL | - neulaton liitin - luer lock - male-female - MRI-yhteensopiva - korkit molemmissä päissä - soveltuu varjoaineiden annosteluun | Negatiivinen | 900 | 150 | 2000 |  | BD | 385100 | Q-Syte | BD | 385100 | 00382903851003 | 0.5 | KPL | 50 | 50 | 7 | 0.004 | Mexico
[7 empty] | Ei korkkia molemmissa päissä. Vain pinnissä. | 900 | 150 | 2000 |  | Steripolar | 011MC100 | MicroClave Clear | ICU Medical | 011-MC100 |  | 0.49 | kpl | 100 | 100 | 6 | 0.002 | Mexico
T | TULPPA DESINFIOIVA | BA18006 | 326766 | 500 | KPL | - sopii kaikkiin markkinoilla oleviin dialyysikatetreissa käytettäviin turvaliittimiin - desinfiointiaineena 70-prosenttinen isopryylialkoholi - desinfiointiaika enintään 60 sekuntia - luer lock - antaa suojan vähintään 7 vuorokaudeksi, jos korkkia ei irroteta |  | 615350 | 262790 | 99700 | 112915 | BD | 306599 | PureHub nauha | BD | 306599 | 00382903065998 | 0.17 | KPL | 300 | 300 | 7 | 0.0011 | Spain/ USA
[12 empty] | Solventum | 40013703 | 3M™ Curos™ -desinfektiokorkki Tego®-hemodialyysiliittimiin | 3M Company dba 3M Health Care | CTG1-270R | 10707387792555 | 0.22 | kpl | 270 | 270 | 5 | 0.0008 | US
[12 empty] | Solventum | 40013700 | 3M™ Curos™ Stopper -desinfektiokorkki avoimiin naaras luer-liittimiin, CSV1-270R | 3M Company dba 3M Health Care | CSV1270R | 04064035068288 | 0.22 | kpl | 270 | 270 | 5 | 0.001 | PL
[7 empty] | Vaikea määritellä mitä tarkoitetaan kaikilla markkinoilla olevilla dialyysikatetrien turvaliittimillä, mutta tämä on se tuote mitä Tego HD connectoriin suositellaan Tegon valmistajan puolesta. | 615350 | 262790 | 99700 | 112915 | Steripolar | SCXT32000G | SWABCAP DISINFECTING CAP | ICU Medical | SCXT32000G |  | 0.25 | kpl | 200 | 200 | 6 | 0.002 | Mexico
R | LÄÄKKEENOTTO- JA SEKOITUSKANYYLI STER | BA18008
T | ADAPTERI LÄÄKKEENOTTO STER | BA18008 |  | 180 | KPL | - neulaton injektiopulloadapteri sytotoksisten, antibioottien selä muiden vaarallisten aineiden sekoitukseen - adapterin muotoilu estää sen irtoamisen injektiopullosta - kaksipuoleinen 0,2 µm:n hydrofobinen suodatin - sopii injektiopulloon, jonka halkaisija on 20 mm |  | Hintavertailu suoritetaan rivikohtaisesti. Hinta 100p Kaksi (2) tuotetta |  |  |  | B. Braun | 2191161 (Tamro) | Chemfort Vial Adaptor 13-20 mm | Simplivia | MG-245248 |  | 1.85 | kpl | 50 | 50 | 7 |  | Israel
[12 empty] | Steripolar | 011CH70S | CHEMOCLAVE VIAL SPIKE VENTED, 20MM | ICU Medical | 011-CH70S |  | 1.97 | kpl | 50 | 50 | 6 | 0.006 | Mexico
T | KANYYLI LÄÄKKEENOTTO STER SYTOSTAATEILLE | BA18008 | 314400 | 100 | KPL | - leikkaava terävä kärki - kanyylin pituus vähintään 15 mm - ilmasuodatin - luer lock - desinfioitavissa oleva neulaton venttiilitukppa - venttiilitulppa sulkeutuu automaattisesti, kun ruisku irroitetaan - toksisten aineiden vetämiseen ja ruiskuttamiseen lääkepakkauksista - PVC-vapaa |  | 100 |  |  |  | B. Braun | 4550340 | MINI-SPIKE CHEMO | B. Braun | 4550340 |  | 1.05 | kpl | 50 | 50 | 7 |  | Saksa
[12 empty] | Steripolar | 011CH14 | BAG SPIKE CHEMOCLAVE, VENTED | ICU Medical | 011-CH-14 |  | 1.29 | kpl | 50 | 50 | 6 | 0.008 | Mexico
R | NESTEENSIIRTOLETKUSTOT | BA18009 |  |  |  | - luer lock - rullasulkija - läpinäkyvän letkun pituus 1.8 - 2.3 m - läpinäkyvä leikkaava pistokärki - letkusto täyttyy automaattisesti - tippakammiossa partikkelifiltteri - bakteeritiivis, suljettava korvausilmaventtiili - soveltuu normaali- ja paineinfuusioiden antoon - pistokärki saatava suojaan käytön jälkeen turvallisen hävittämisen takaamiseksi - MRI-yhteensopiva - distaalipään suojakorkki päästää ilmaa läpi, ei nestettä
| LETKUSTO NESTEENSIIRTO SUODATTIMELLA JA HUUHTELULETKOSTOLLA | BA18009 | 301994B | 650 | KPL | - tippakammion yläpuolella neulaton venttiilitulppa letkuston huuhtelua varten - huuhteluportista lähtevässä sivuhaarassa suljin |  | 650 |  |  |  | B. Braun | 4110000 | INTRAFIX SAFESET/HUUHTELULETKUSTO VENTIL | B. Braun | 4110000 |  | 1.12 | kpl | 25 | 25 | 7 |  | Saksa
T | LETKUSTO NESTEENSIIRTO LASKURILLA ML/H | BA18009 | 323835 | 3676 | KPL | - soveltuu painovoimaiseen infusointiin - skaalausmahdollisuus 10-250 ml/h |  | 1680 | 1796 |  | 200 | B. Braun | 4061284 | EXADROP M.INTRAFIX AIR G, O.PUFFER,180CM | B. Braun | 4061284 |  | 1.48 | kpl | 50 | 50 | 7 |  | Saksa
T | LETKUSTO NESTEENSIIRTO LASKURILLA ML/H | BA18009 | 323835 | 3676 | KPL | - soveltuu painovoimaiseen infusointiin - skaalausmahdollisuus 10-250 ml/h |  | 1680 | 1796 |  | 200 | BD | 03508068307 | Nesteensiirtoletkusto laskurilla | BD | 03508068307 | 07613203003230 | 1.6 | KPL | 100 | 100 | 7 | 0.003 | Bosnia-Herzegovina
R | SUODATIN IV | BA18013
T | SUODATIN PARTIKKELI 5 MY | BA18013 | 002910 | 1414 | KPL | - suodatinputki - pituudet 4.5 cm ja 10 cm |  | 1700 |  |  |  | B. Braun | 4550250 | SUODATINPUTKI 5 MY, 4,5 CM | B. Braun | 4550250 |  | 0.98 | kpl | 50 | 50 | 7 |  | Saksa
[12 empty] | B. Braun | 4550200 | SUODATINPUTKI 5 MY, 10 CM | B. Braun | 4550200 |  | 0.98 | kpl | 50 | 50 | 7 |  | Saksa
R | MUU VERENSIIRTOTARVIKE | BA18015
T | VERIPUSSI | BA18015 | 325277 | 956 | KPL | - voi tarjota kokoja 150 ml-600ml - neulallinen tai neulaton |  | 856 | 100
| VERITRANSFUUSIOSUODATIN | BA18015 |  | 30 | KPL | - sopii yhteen kaikkien verituotteiden kanssa - poistaa hyytymät, mikroaggregaatit ja hiukkasjäämät varastoiduista tai talteen otetuista verituotteista - korkea suodatuskapasiteetti - jäännösverimäärä enintään 20 ml
R | JATKOLETKU NESTEENSIIRTOON | BA18016 |  |  |  | - PVC-vapaa - luer lock - MRI-yhteensopiva - male-female
T | JATKOLETKU YHDISTÄVÄ 4-TIE HINNASTOLLE | BA18016 | 002918 | 250 | KPL | - valmiiksi koottu tiva-setti - pituus 1.8-2.3 m - nestekammio ilman ilmausläppää - takaiskuventtiilit 4 kpl - potilaaseen menevän jatkoletkun pituus 15-20 cm - halkaisijaltaan saman kokoinen kuin infuusioletku - kolme 3-tiehanaa, joihin kiinnitettyinä ohut jatkoletku luer lockilla (1.4-1.6 m) - soveltuu lääkkeenantoon ruiskupumpulla |  | 250 | 0 |  |  | Mediplast | 60MR03503150 | TIVA-Infuusiosetti 3x150cm, 3x3-tiehana | Mediplast Srl | 60MR03503150 | 07395502093982 | 5.95 | kpl | 50 | 50 | 7 | 0.0714 | IT
T | JATKOLETKU 3-25 CM | BA18016 | 002919 | 750 | KPL | - male-female - halkaisijaltaan saman suuruinen kuin infuusioletku - läpinäkyvä - pehmeä materiaali | Pituus 15cm |  | 750 |  |  | Vygon | 1155.01 | Lectrocath 15cm | Vygon | 1155.01 | 33660812010765 | 1.5 | kpl | 50 | 50 | 3 | 0.72 | FR
T | JATKOLETKU 30 CM | BA18016 |  |  |  |  | Pituus 30cm |  |  |  |  | Vygon | 1155.03 | Lectrocath 30cm | Vygon | 1155.03 | 33660812010772 | 1.5 | kpl | 50 | 50 | 3 | 0.74 | FR
T | JATKOLETKU 50 CM | BA18016 |  |  |  |  | Pituus 50cm |  |  |  |  | Vygon | 1155.05 | Lectrocath 50cm | Vygon | 1155.05 | 33660812010789 | 1.5 | kpl | 50 | 50 | 3 | 0.75 | FR
T | JATKOLETKU 200 CM | BA18016 |  |  |  |  | Pituus 200cm |  |  |  |  | Vygon | 1155.20 | Lectrocath 200cm | Vygon | 1155.20 | 33660812010819 | 1.5 | kpl | 50 | 50 | 3 | 0.9 | FR
T | JATKOLETKU 75 CM | BA18016 | 002922 | 300 | KPL | - male-female - halkaisijaltaan saman suuruinen kuin infuusioletku - läpinäkyvä - pehmeä materiaali |  | 300 | 0 |  |  | Mediplast | 60SRL80170P | Infuusioletku 75cm | Mediplast Srl | 60SRL80170P | 18053307013135 | 0.73 | kpl | 100 | 100 | 7 | 0.016 | IT
R | NEULA INTRAOSSEAALI | BA18017
T | PORA INTRAOSSEAALI NEULAN ASENNUKSEEN | BA18017 |  | 0 | KPL | [6 empty] | Medidyne | V9058 | EZ-IO Power Driver G3 | Teleflex | V9058 |  | 294 | KPL | 1 | 1 | 5 | 0.5 | US
T | PORA INTRAOSSEAALI HARJOITUSKÄYTTÖÖN | BA18017 |  | 0 | KPL | [6 empty] | Medidyne | V9059 | EZ-IO Training Only Power Driver, G3 | Teleflex | V9059 |  | 194 | KPL | 1 | 1 | 5 | 0.5 | US
T | NEULA INTRAOSSEAALI AIKUISTEN ISO HARJOITUS | BA18017 |  | 0 | KPL | [6 empty] | Medidyne | V9078 | EZ-IO 45mm Long Adult Training Needle | Teleflex | V9078 |  | 35 | KPL | 1 | 1 | 5 | 0.1 | US
T | NEULA INTRAOSSEAALI AIKUISTEN/LASTEN HARJOITUS | BA18017 |  | 0 | KPL |  |  | 15 | 19 |  |  | Medidyne | V9017 | EZ-IO 25mm Adult Training Needle | Teleflex | V9017 |  | 35 | KPL | 1 | 1 | 5 | 0.1 | US
T | NEULA INTRAOSSEAALI LASTEN HARJOITUS | BA18017 |  | 0 | KPL | [6 empty] | Medidyne | V9021 | EZ-IO 15mm Pediatric Training Needle | Teleflex | V9021 |  | 35 | KPL | 1 | 1 | 5 | 0.1 | US
T | HARJOITUSLUU HUMERUS AIKUINEN INTRAOSSEAALI | BA18017 |  | 0 | KPL | [6 empty] | Medidyne | 1051-16-1 | Humerus, Adult, Proximal, w/ Skin Patch | Sawbones | 1051-16-1 |  | 58 | KPL | 1 | 1 | 5 | 0.2 | US
T | HARJOITUSLUU TIBIA AIKUINEN INTRAOSSEAALI | BA18017 |  | 0 | KPL | [6 empty] | Medidyne | 1125-29-1 | Tibia, Adult, Proximal, w/ Skin Patch | Sawbones | 1125-29-1 |  | 58 | KPL | 1 | 1 | 5 | 0.2 | US
T | HARJOITUSLUU TIBIA LASTEN INTRAOSSEAALI | BA18017 |  | 0 | KPL | [6 empty] | Medidyne | 1117-5-1 | Tibia. Pediatric w/Skin Patch, Left | Sawbones | 1117-5-1 |  | 58 | KPL | 1 | 1 | 5 | 0.2 | US
T | PORA INTRAOSSEAALI NEULAN ASENNUKSEEN | BA18017 |  | 0 | KPL
T | NEULA INTRAOSSEAALI AIKUISTEN ISO | BA18017 |  | 0 | KPL
T | NEULA INTRAOSSEAALI AIKUISTEN/LASTEN | BA18017 |  | 0 | KPL
T | NEULA INTRAOSSEAALI LASTEN | BA18017 |  | 0 | KPL
T | PORA INTRAOSSEAALI HARJOITUSKÄYTTÖÖN | BA18017 |  | 0 | KPL
T | NEULA INTRAOSSEAALI AIKUISTEN ISO HARJOITUS | BA18017 |  | 0 | KPL
T | NEULA INTRAOSSEAALI AIKUISTEN/LASTEN HARJOITUS | BA18017 |  | 0 | KPL |  |  | 15 | 19
T | NEULA INTRAOSSEAALI LASTEN HARJOITUS | BA18017 |  | 0 | KPL
T | HARJOITUSLUU HUMERUS AIKUINEN INTRAOSSEAALI | BA18017 |  | 0 | KPL
T | HARJOITUSLUU TIBIA AIKUINEN INTRAOSSEAALI | BA18017 |  | 0 | KPL
T | HARJOITUSLUU TIBIA LASTEN INTRAOSSEAALI | BA18017 |  | 0 | KPL
T | KIINNITYSTEIPPI INTRAOSSEAALINEULA | BA18017 |  | 0 | KPL
R | YHDISTÄJÄ SUORA KK PÄÄT SAMAA KOKOA | BA18019 |  |  |  | - luer yhteensopiva - paineenkesto 2 bar
T | YHDISTÄJÄ FEMALE-FEMALE | BA18019 | 307251 | 17160 | KPL |  |  | 17060 | 0 |  | 100 | B. Braun | 5206634 | ADAPTER FEMALE/FEMALE | B. Braun | 5206634 |  | 0.26 | kpl | 100 | 100 | 7 |  | Saksa
T | YHDISTÄJÄ MALE MALELUER-LOCK | BA18019 | 311307 | 2870 | KPL |  |  | 1370 | 1500 |  |  | B. Braun | 5206642 | ADAPTER MALE/MALE | B. Braun | 5206642 |  | 0.29 | kpl | 100 | 100 | 7 |  | Saksa
[12 empty] | Vygon | 892.00 | F-F luer-lock yhdistäjä | Vygon | 892.00 | 33660812009752 | 1.5 | kpl | 30 | 30 | 3 | 0.07 | FR
[12 empty] | Vygon | 893.00 | M-M luer-lock yhdistäjä | Vygon | 893.00 | 33660812009769 | 1.9 | kpl | 30 | 30 | 3 | 0.09 | FR
R | SUONIKATETRI | BA21
R | KESKUSLASKIMOKATETRI SELDINGER | BA21001
T | KATETRI KESKUSLASK SELDINGER 2-LUMEN LAS | BA21001 | 17920 | 45 | KPL | - seldingerin tekniikalla sentraalisesti asennettava katetri - setin tulee sisältää vähintään seuraavat: * punktioneula 20-22G * katetri, atraumaattinen kärki, pitussmerkinnät * j-kärjellinen ohjainvaijeri, halkaisija 0.3-0.5 mm, pituus 35-55 cm, kinkkaamaton materiaali, vaijerin tulee likua neulassa kitkattomasti * kudosystävällinen dilataattori, hyvä ja ruvallinen kudosläpäisevyys * pistopuukko, mikäli dilataattori sitä edellyttää * kiinnityssiivekkeet * luer lock liitännät lumeneissa, lumeneista löytyy tieto, mikä on maksimi virtausnopeus ml/h - RTG-positiivinen - MRI-yhteensopiva - paineenkesto ilmoitettava - 3 fr, 4,5 fr, 5,5fr pituudet 6-12cm |  | 45 | 0 |  |  | OneMed | KMLKCS115702 | Altius Classic 2 Lumen CVC Set 7FR 15cm10kpl/ltk | KImal | KCS115702 |  | 21 | KPL | 10 | 10 | 3-5 työpäivää tilauksesta | 0.09 | GB
T | [6 empty] | Paineenkesto 45Psi | 45 | 0 |  |  | Mekalasi | CS-12402 | Lasten CV-katetri, 2-L, 4FR, 5cm 5 kpl | Teleflex Arrow | CS-12402 |  | 39.2 | kpl | 5 | 5 | 7 |  | Czech Republic
T | KATETRI KESKUSLASK SELDINGER 2-LUMEN LAS | BA21001 | 17920 |  |  |  | 3Fr pituus 6cm | 45 | 0 |  |  | Vygon | 157.064 | Multicath CVK 2-lumen 3Fr 6cm | Vygon | 157.064 | 03660812128063 | 59 | kpl | 5 | 5 | 3 | 0.46 | DE
T | KATETRI KESKUSLASK SELDINGER 2-LUMEN LAS | BA21001 | 17920 |  |  |  | 4,5Fr pituus 6cm |  |  |  |  | Vygon | 1202.063 | Multicath CVK 2-lumen 4,5Fr 6cm | Vygon | 1202.063 | 33660812128194 | 35 | kpl | 5 | 5 | 3 | 0.46 | DE
T | KATETRI KESKUSLASK SELDINGER 2-LUMEN LAS | BA21001 | 17920 |  |  |  | 5,5Fr pituus 8cm |  |  |  |  | Vygon | 157.508 | Multicath CVK 2-lumen 5,5Fr 8cm | Vygon | 157.508 | 03660812128124 | 68 | kpl | 5 | 5 | 3 | 0.46 | DE
| KATETRI KESKUSLASK SELDINGER 2-LUMEN LAS | [5 empty] | 5,5Fr pituus 12,5cm |  |  |  |  | Vygon | 157.512 | Multicath CVK 2-lumen 5,5Fr 12,5cm | Vygon | 157.512 | 03660812128131 | 68 | kpl | 5 | 5 | 3 | 0.46 | DE
| KATETRI KESKUSLASK SELDINGER 2-LUMEN LAS | BA21001 | 17920 | 45 | KPL | - seldingerin tekniikalla sentraalisesti asennettava katetri - setin tulee sisältää vähintään seuraavat: * punktioneula 20-22G * katetri, atraumaattinen kärki, pitussmerkinnät * j-kärjellinen ohjainvaijeri, halkaisija 0.3-0.5 mm, pituus 35-55 cm, kinkkaamaton materiaali, vaijerin tulee likua neulassa kitkattomasti * kudosystävällinen dilataattori, hyvä ja ruvallinen kudosläpäisevyys * pistopuukko, mikäli dilataattori sitä edellyttää * kiinnityssiivekkeet * luer lock liitännät lumeneissa, lumeneista löytyy tieto, mikä on maksimi virtausnopeus ml/h - RTG-positiivinen - MRI-yhteensopiva - paineenkesto ilmoitettava - 3 fr, 4,5 fr, 5,5fr pituudet 6-12cm | Paineenkesto 45Psi |  |  |  |  | Mekalasi | CS-14402 | Lasten CV-katetri, 2-L, 4FR, 13cm 5 kpl | Teleflex Arrow | CS-14402 |  | 44 | kpl | 5 | 5 | 7 |  | Czech Republic
| KATETRI KESKUSLASK SELDINGER 2-LUMEN LAS | BA21001 | 17920 | 45 | KPL | - seldingerin tekniikalla sentraalisesti asennettava katetri - setin tulee sisältää vähintään seuraavat: * punktioneula 20-22G * katetri, atraumaattinen kärki, pitussmerkinnät * j-kärjellinen ohjainvaijeri, halkaisija 0.3-0.5 mm, pituus 35-55 cm, kinkkaamaton materiaali, vaijerin tulee likua neulassa kitkattomasti * kudosystävällinen dilataattori, hyvä ja ruvallinen kudosläpäisevyys * pistopuukko, mikäli dilataattori sitä edellyttää * kiinnityssiivekkeet * luer lock liitännät lumeneissa, lumeneista löytyy tieto, mikä on maksimi virtausnopeus ml/h - RTG-positiivinen - MRI-yhteensopiva - paineenkesto ilmoitettava - 3 fr, 4,5 fr, 5,5fr pituudet 6-12cm | Paineenkesto 45Psi |  |  |  |  | Mekalasi | CS-14502 | Lasten CV-katetri, 2-L, 5FR, 13cm 5 kpl | Teleflex Arrow | CS-14502 |  | 38 | kpl | 5 | 5 | 7 |  | Czech Republic
| KATETRI KESKUSLASK SELDINGER 2-LUMEN LAS | BA21001 | 17920 | 45 | KPL | - seldingerin tekniikalla sentraalisesti asennettava katetri - setin tulee sisältää vähintään seuraavat: * punktioneula 20-22G * katetri, atraumaattinen kärki, pitussmerkinnät * j-kärjellinen ohjainvaijeri, halkaisija 0.3-0.5 mm, pituus 35-55 cm, kinkkaamaton materiaali, vaijerin tulee likua neulassa kitkattomasti * kudosystävällinen dilataattori, hyvä ja ruvallinen kudosläpäisevyys * pistopuukko, mikäli dilataattori sitä edellyttää * kiinnityssiivekkeet * luer lock liitännät lumeneissa, lumeneista löytyy tieto, mikä on maksimi virtausnopeus ml/h - RTG-positiivinen - MRI-yhteensopiva - paineenkesto ilmoitettava - 3 fr, 4,5 fr, 5,5fr pituudet 6-12cm | Paineenkesto 45Psi |  |  |  |  | Mekalasi | CS-15402-E | Lasten CV-katetri, 2-L, 4FR, 8cm 5 kpl | Teleflex Arrow | CS-15402-E |  | 38 | kpl | 5 | 5 | 7 |  | Czech Republic
T | KATETRI KESKUSLASK SELDINGER 1-LUMEN AIK | BA21001 | 309477 | 185 | KPL | - seldingerin tekniikalla sentraalisesti asennettava katetri - setin tulee sisältää vähintään seuraavat: * punktioneula 18G * katetri, atraumaattinen kärki, pitussmerkinnät * j-kärjellinen ohjainvaijeri, halkaisija 0.8-0.9 mm, pituus 60-80 cm, kinkkaamaton materiaali, vaijerin tulee likua neulassa kitkattomasti * kudosystävällinen dilataattori, hyvä ja ruvallinen kudosläpäisevyys * pistopuukko, mikäli dilataattori sitä edellyttää * kiinnityssiivekkeet * luer lock liitäntä lumenissa, lumenista löytyy tieto, mikä on maksimi virtausnopeus ml/h - pituudet väliltä 14-20 cm - katetrin koot väliltä 14-16G - RTG-positiivinen - MRI-yhteensopiva - paineenkesto ilmoitettava | Paineenkesto 45Psi | 45 | 140 |  |  | Mekalasi | CV-04301 | Keskuslaskimokatetri 1-L, 16GA, 20cm 20 kpl | Teleflex Arrow | CV-04301 |  | 6 | kpl | 20 | 20 | 7 |  | Czech Republic
T | KATETRI KESKUSLASK SELDINGER 1-LUMEN AIK | BA21001 | 309477 | 185 | KPL | - seldingerin tekniikalla sentraalisesti asennettava katetri - setin tulee sisältää vähintään seuraavat: * punktioneula 18G * katetri, atraumaattinen kärki, pitussmerkinnät * j-kärjellinen ohjainvaijeri, halkaisija 0.8-0.9 mm, pituus 60-80 cm, kinkkaamaton materiaali, vaijerin tulee likua neulassa kitkattomasti * kudosystävällinen dilataattori, hyvä ja ruvallinen kudosläpäisevyys * pistopuukko, mikäli dilataattori sitä edellyttää * kiinnityssiivekkeet * luer lock liitäntä lumenissa, lumenista löytyy tieto, mikä on maksimi virtausnopeus ml/h - pituudet väliltä 14-20 cm - katetrin koot väliltä 14-16G - RTG-positiivinen - MRI-yhteensopiva - paineenkesto ilmoitettava | [5 empty] | Mekalasi | CV-04306 | Keskuslaskimokatetri,1-L, 16GA, 16cm 20 kpl | Teleflex Arrow | CV-04306 |  | 10.5 | kpl | 20 | 20 | 7 |  | Czech Republic
T | KATETRI KESKUSLASK SELDINGER 1-LUMEN AIK | BA21001 | 309477 | 185 | KPL | - seldingerin tekniikalla sentraalisesti asennettava katetri - setin tulee sisältää vähintään seuraavat: * punktioneula 18G * katetri, atraumaattinen kärki, pitussmerkinnät * j-kärjellinen ohjainvaijeri, halkaisija 0.8-0.9 mm, pituus 60-80 cm, kinkkaamaton materiaali, vaijerin tulee likua neulassa kitkattomasti * kudosystävällinen dilataattori, hyvä ja ruvallinen kudosläpäisevyys * pistopuukko, mikäli dilataattori sitä edellyttää * kiinnityssiivekkeet * luer lock liitäntä lumenissa, lumenista löytyy tieto, mikä on maksimi virtausnopeus ml/h - pituudet väliltä 14-20 cm - katetrin koot väliltä 14-16G - RTG-positiivinen - MRI-yhteensopiva - paineenkesto ilmoitettava | [5 empty] | Mekalasi | CV-04701 | Keskuslaskimokatetri,1-L, 14GA, 20cm 20 kpl | Teleflex Arrow | CV-04701 |  | 10.5 | kpl | 20 | 20 | 7 |  | Czech Republic
T | KATETRI KESKUSLASK SELDINGER 1-LUMEN AIK | BA21001 | 309477 | 185 | KPL | - seldingerin tekniikalla sentraalisesti asennettava katetri - setin tulee sisältää vähintään seuraavat: * punktioneula 18G * katetri, atraumaattinen kärki, pitussmerkinnät * j-kärjellinen ohjainvaijeri, halkaisija 0.8-0.9 mm, pituus 60-80 cm, kinkkaamaton materiaali, vaijerin tulee likua neulassa kitkattomasti * kudosystävällinen dilataattori, hyvä ja ruvallinen kudosläpäisevyys * pistopuukko, mikäli dilataattori sitä edellyttää * kiinnityssiivekkeet * luer lock liitäntä lumenissa, lumenista löytyy tieto, mikä on maksimi virtausnopeus ml/h - pituudet väliltä 14-20 cm - katetrin koot väliltä 14-16G - RTG-positiivinen - MRI-yhteensopiva - paineenkesto ilmoitettava | [5 empty] | Mekalasi | EU-04706-N | Keskuslaskimokatetri,1-L, 14GA, 16cm 5 kpl | Teleflex Arrow | EU-04706-N |  | 26 | kpl | 5 | 5 | 7 |  | Czech Republic
T | KATETRI KESKUSLASK SELDINGER 3-LUMEN LAS | BA21001 | 017921 | 0 | KPL |  |  |  | 0 |  |  | OneMed | KMLKCS115703 | CVK setti 3-lumen 7FR15cm 10KPL | KIMAL | KCS115703 |  | 21 | KPL | 10 | 10 | 3-5 työpäivää tilauksesta | 0.15 | GB
[7 empty] | Paineenkesto 45Psi |  | 0 |  |  | Mekalasi | EU-15403-N | Lasten keskuslaskimokatetri 3-L, 4FR, 8cm, 5kpl | Teleflex Arrow | EU-15403-N |  | 48.6 | kappale | 5 | 5 | 7 |  | Czech Republic
T | KATETRI KESKUSLASK SELDINGER 4-LUMEN AIK | BA21001 | 327988 | 0 | KPL | [6 empty] | OneMed | KMLKCS115854 | Altius Classic 4 Lumen CVC Set 8.5FR 15cm10kpl/ltk | KIMAL | KCS115854 |  | 25 | KPL | 10 | 10 | 3-5 työpäivää tilauksesta | 0.15 | GB
[7 empty] | Paineenkesto 45Psi |  | 0 |  |  | Mekalasi | CV-12854 | Keskuslaskimokatetri, 4-L, 8,5FR, 16cm 10 kpl | Teleflex Arrow | CV-12854 |  | 24.5 | kappale | 10 | 10 | 7 |  | Czech Republic
| KATETRI KESKUSLASK SELDINGER 5-LUMEN AIK | BA21001 | 327989 | 0 | KPL | [6 empty] | OneMed | KMLKCS115855 | Altius Classic 5 Lumen CVC Set 8.5FR 15cm10kpl/ltk | KIMAL | KCS115855 |  | 30 | KPL | 10 | 10 | 3-5 työpäivää tilauksesta | 0.15 | GB
T | [6 empty] | Paineenkesto 45Psi |  | 0 |  |  | Mekalasi | CV-12955 | Keskuslaskimokatetri, 5-L, 9,5FR, 16cm, 5kpl | Teleflex Arrow | CV-12955 |  | 36.6 | kappale | 5 | 5 | 7 |  | Czech Republic
T | KIINNITYS KANYYLI/KATETRI/DREENI/TRAKEOS | BE11003 | 002259 | 435 | KPL | - katetrin kiinnitysliima |  | 100 | 215 | 120 |  | Vygon | VAHSP-015V50 | SecurePortIV katetrin kiinnitysliima | Adhezion Biomedical, LLC | SP-015V50 |  | 8.9 | kpl | 50 | 50 | 3 | 0.27 | US
R | KESKUSLASKIMOKATETRI NEULATEKNIIKKA | BA21002
T | KATETRI KESKUSLASKIMO NEULATEKN 16GA | BA21002 | 002993 | 0 | KPL
T | KATETRI KESKUSLASKIMO NEULATEKN 14GA | BA21002 | 002992 | 0 | KPL
T | KATETRI KESKUSLASKIMO NEULATEKN 18GA | BA21002 | 002994 | 0 | KPL
T | KATETRI KESKUSLAS SELDING 4-L PAINE 300PSI | BA21003 | 327993 | 0 | KPL | [6 empty] | Mekalasi | EU-42854-HPS | Keskuslaskimokatetri, 4-L, 8,5FR, 16cm, paineenkestävä 400psi, antimikrobinen, 10kpl | Teleflex Arrow | EU-42854-HPS |  | 70 | kappale | 10 | 10 | 7 |  | Czech Republic
T | KATETRI KESKUSLAS SELDING 5-L PAINE 300PSI | BA21003 | 327994 | 0 | KPL
R | KESKUSLASKIMOKATETRI ANTIBAKTEERINEN | BA21006 |  |  |  | - seldingerin tekniikalla sentraalisesti asennettava katetri - setin tulee sisältää vähintään seuraavat: * punktioneula 18G * antibakteerinen katetri, atraumaattinen kärki, pitussmerkinnät * j-kärjellinen ohjainvaijeri, halkaisija 0.8-0.9 mm, pituus 60-80 cm, kinkkaamaton materiaali, vaijerin tulee likua neulassa kitkattomasti * kudosystävällinen dilataattori, hyvä ja ruvallinen kudosläpäisevyys * pistopuukko, mikäli dilataattori sitä edellyttää * kiinnityssiivekkeet * luer lock iiitännä lumeneissa, lumeneista löytyy tieto, mikä on maksimi virtausnopeus ml/h - RTG-positiivinen - MRI-yhteensopiva - paineenkesto yhdessä lumenissa vähintään 300 psi, 5 ml/s - tarjolla tulee olla koot 15-16 cm ja 20-21 cm, molemmat koot tulee olla samanhintaisia
T | KATETRI KESKUSLASK ANTIBAKT 2-LUMEN AIK | BA21006 | 017923 | 190 | KPL |  |  | 170 | 20 |  |  | Mekalasi | EU-22702-HPS | Keskuslaskimokatetri, 2-L, 7FR, 16cm 10 kpl, Paineenkestävä 400 psi. Antimikrobinen | Teleflex Arrow | EU-22702-HPS |  | 55.5 | kappale | 10 | 10 | 7 |  | Czech Republic
T | KATETRI KESKUSLASK ANTIBAKT 3-LUMEN AIK | BA21006 | 017924 | 355 | KPL |  |  | 235 | 120 |  |  | Mekalasi | EU-42703-HPS | Keskuslaskimokatetri, 3-L, 7FR, 16cm 10 kpl, Paineenkestävä 400 psi. Antimikrobinen | Teleflex Arrow | EU-42703-HPS |  | 57.5 | kappale | 10 | 10 | 7 |  | Czech Republic
T | KATETRI KESKUSLASK ANTIBAKT 1-LUMEN AIK | BA21006 | 017922 | 5 | KPL |  |  | 5 | 0 |  |  | Mekalasi | CV-24301-E | Keskuslaskimokatetri, 1-L, 16GA, 20cm 10 kpl,Raulerson-ruisku, antimikrobinen. | Teleflex Arrow | CV-24301-E |  | 25.3 | kappale | 10 | 10 | 7
T | KATETRI KESKUSLASK ANTIBAKT 1-LUMEN LAS | BA21006 | 017925 | 0 | KPL |  |  |  | 0 |  |  | Mekalasi
T | KATETRI KESKUSLASK ANTIBAKT 2-LUMEN LAS | BA21006 | 017926 | 0 | KPL |  |  |  | 0 |  |  | Mekalasi | CS-22502 | Lasten CV-katetri, 2-L, 5FR, 5cm 5 kpl, Antimikrobinen. | Teleflex Arrow | CS-22502 |  | 53.5 | kappale | 5 | 5 | 7 |  | Czech Republic
T | KATETRI KESKUSLASK ANTIBAKT 3-LUMEN LAS | BA21006 | 017927 | 0 | KPL |  |  |  | 0 |  |  | Mekalasi | EU-25553-N | Lasten CV-katetri, 3-L, 5,5FR, 8cm 5 kpl, Antimikrobinen. | Teleflex Arrow | EU-25553-N |  | 55.45 | kappale | 5 | 5 | 7 |  | Czech Republic
T | KATETRI KESKUSLAS PITKÄAIK ANTIB 1-L AIK | BA21006 | 328001 | 0 | KPL |  |  |  | 0
T | KATETRI KESKUSLAS PITKÄAIK ANTIB 2-L AIK | BA21006 | 328002 | 0 | KPL |  |  |  | 0
T | KATETRI KESKUSLAS PITKÄAIK ANTIB 3-L AIK | BA21006 | 328003 | 0 | KPL |  |  |  | 0
T | KATETRI KESKUSLAS PITKÄAIK ANTIB 1-L LAS | BA21006 | 328004 | 0 | KPL |  |  |  | 0
T | KATETRI KESKUSLAS PITKÄAIK ANTIB 2-L LAS | BA21006 | 328005 | 0 | KPL |  |  |  | 0
T | KATETRI KESKUSLAS PITKÄAIK ANTIB 3-L LAS | BA21006 | 328006 | 0 | KPL |  |  |  | 0
R | KESKUSLASKIMOKATETRI PITKÄAIKAINEN | BA21007
T | KATETRI KESKUSLASK PITKÄAIK TUNNEL 1-L | BA21007 | 328007 | 26 | KPL | - suunniteltu pitkäaikaiseen käyttöön - kolmitieventtiili (negatiivinen, positiivinen ja neutraalipaine) - koot 7-9.5 Fr |  | 16 | 10
T | KATETRI KESKUSLASK PITKÄAIK TUNNEL 2-L | BA21007 | 328008 | 7 | KPL | - suunniteltu pitkäaikaiseen käyttöön - kolmitieventtiili (negatiivinen, positiivinen ja neutraalipaine) - koot 7-9.5 Fr |  | 7 | 0
T | KESKUSLASKIMOKATETRIN LISÄTARVIKE | BA21007 | 328013 | 155 | KPL | - Groshongin yhdistäjät - ohjainvaijerit - dilataattorit - vara-osat keskuslaskimokatetrisetteihin |  | 155 | 0
T | KATETRI KESKUSLASK PICC SULJ 2-LUMEN, PowerPICC Solo | BA21007 |  |  | KPL |  | suljettu PICC -katetri |  |  |  |  | BD | 6295118 | PowerPICC solo,5Fr 2-lumen , suljettu |  | 6295118 | 00801741139765 | 130 | KPL | 1 | 1 | 7 | 0.748 | Mexico
T | KATETRI KESKUSLASK PICC SULJ 1-LUMEN,PowerPICC Solo | BA21007 |  |  | KPL |  | suljettu PICC -katetri |  |  |  |  | BD | 6194118 | PowerPICC solo,4Fr 1-lumen , suljettu |  | 6194118 | 00801741139055 | 110 | KPL | 1 | 1 | 7 | 0.857 | Mexico
T | KATETRI KESKUSLASK PICC SULJ 1-LUMEN, PowerPICC Solo | BA21007 |  |  | KPL |  | suljettu PICC -katetri,3CG Sherlock navigointiyhteensopiva |  |  |  |  | BD | 2194108 | PowerPICC solo, 4Fr 1-lumen 3CG Sherlock yhteensopiva |  | 2194108 | 00801741138973 | 180 | KPL | 1 | 1 | 7 | 1.791 | Mexico
T | KATETRI KESKUSLASK PICC SULJ 2-LUMEN,PowerPICC Solo | BA21007 |  |  | KPL |  | suljettu PICC -katetri,3CG Sherlock navigointiyhteensopiva |  |  |  |  | BD | 2295108 | PowerPICC solo, 5Fr 2-lumen 3CG Sherlock yhteensopiva |  | 2295108 | 00801741139475 | 210 | KPL | 1 | 1 | 7 | 1.791 | Mexico
T | KATETRI KESKUSLASK PICC AVOIN 2-LUMEN,Small vein PowerPICC | BA21007 |  |  | KPL |  | Small Vein (SV)avoin PICC -katetri |  |  |  |  | BD | 66173118 | SV PowerPICC, 4Fr 2-lumen |  | 66173118 | 00801741111891 | 150 | KPL | 1 | 1 | 7 | 0.748 | Mexico
| KATETRI KESKUSLASK PICC AVOIN 1-LUMEN,Small vein PowerPICC | BA21007 |  |  | KPL |  | Small Vein (SV)avoin PICC -katetri |  |  |  |  | BD | 66274118 | SV PowerPICC, 3Fr 1-lumen |  | 66274118 | 00801741111969 | 150 | KPL | 1 | 1 | 7 | 0.748 | Mexico
| KATETRI KESKUSLASK PICC AVOIN 2-LUMEN,Small vein PowerPICC | BA21007 |  |  | KPL |  | Small Vein (SV)avoin PICC -katetri, 3CG Sherlock navigointiyhteensopiva |  |  |  |  | BD | 22274208 | SV PowerPICC, 4Fr 2-lumen 3CG Sherlock yhteensopiva |  | 22274208 | 00801741111990 | 220 | KPL | 1 | 1 | 7 | 1.421 | Mexico
| KATETRI KESKUSLASK PICC AVOIN 1-LUMEN,Small vein PowerPICC | BA21007 |  |  | KPL |  | Small Vein (SV)avoin PICC -katetri, 3CG Sherlock navigointiyhteensopiva |  |  |  |  | BD | 22173208 | SV PowerPICC, 3Fr 1-lumen 3CG Sherlock yhteensopiva |  | 22173208 | 00801741111938 | 220 | KPL | 1 | 1 | 7 | 1.376 | Mexico
T | KATETRI KESKUSLASK PICC SULJ 3-LUMEN | BA21007 | 328020 | 0 | KPL |  | suljettu PICC -katetri |  | 0 |  |  | BD | 6396118 | PowerPICC solo 6Fr 3-lumen, suljettu |  | 6396118 | 00801741140150 | 150 | KPL | 1 | 1 | 7 | 0.748 | Mexico
T | KATETRI KESKUSLASK PICC AVOIN 1-LUMEN | BA21007 | 328010 | 0 | KPL |  |  |  | 0 |  |  | Mediplast | H965458760 | BioFlo PICC 4F SL 55cm Non-valved MST Kit 70cm SS GW | Spectrum Vascular | H965458760 | 15051684024778 | 135 | kpl | 1 | 1 | 7 | 0.5 | US
T | KATETRI KESKUSLASK PICC AVOIN 1-LUMEN | BA21007 | 328010 | 0 | KPL |  |  |  | 0 |  |  | Mediplast | H965458960 | BioFlo PICC 5F SL 55cm Non-valved MST Kit 70cm Nitinol GW | Spectrum Vascular | H965458960 | 15051684024853 | 139 | kpl | 1 | 1 | 7 | 0.5 | US
T | KATETRI KESKUSLASK PICC AVOIN 2-LUMEN | BA21007 | 328011 | 0 | KPL |  |  |  | 0 |  |  | Mediplast | H965458950 | BioFlo PICC 5F DL 55cm Non-valved MST Kit 70cm Nitinol GW | Spectrum Vascular | H965458950 | 15051684024846 | 139 | kpl | 1 | 1 | 7 | 0.096 | US
T | KATETRI KESKUSLASK PICC AVOIN 3-LUMEN | BA21007 | 328012 | 0 | KPL |  |  |  | 0 |  |  | Mediplast | H965459680 | BioFlo PICC 6F DL 55cm Non-valved MST Kit 70cm Nitinol GW | Spectrum Vascular | H965459680 | 15051684023535 | 179 | kpl | 1 | 1 | 7 | 0.5 | US
T | KATETRI KESKUSLASK PICC SULJ 3-LUMEN | BA21007 | 328020 | 0 | KPL |  |  |  | 0 |  |  | Mediplast | H965458420 | BioFLo PICC 6F TL 55cm valved MST Kit 70cm SS GW | Spectrum Vascular | H965458420 | 15051684025010 | 223 | kpl | 1 | 1 | 7 | 0.5 | US
T | KATETRI KESKUSLASK PITKÄAIK 1-LUMEN | BA21007 | 017928 | 0 | KPL |  | Korjaussetin ref. 2194.27 |  | 0 |  |  | Vygon | 2191.273 | Lifecath kit 1-lumen 2,7Fr | Vygon | 2191.273 | 33660812127258 | 160 | kpl | 1 | 1 | 3 | 0.16 | DE
T | KATETRI KESKUSLASK PITKÄAIK 1-LUMEN | BA21007 | 017928 |  |  |  | Korjaussetin ref. 2194.42 |  |  |  |  | Vygon | 2191.425 | Lifecath kit 1-lumen 4,2Fr | Vygon | 2191.425 | 13660812127278 | 160 | kpl | 1 | 1 | 3 | 0.17 | DE
T | KATETRI KESKUSLASK PITKÄAIK 2-LUMEN | BA21007 | 017929 | 0 | KPL |  | Korjaussetin ref. 2295.07 |  | 0 |  |  | Vygon | 2293.70 | Lifecath 2-lumen 7Fr | Vygon | 2293.70 | 13660812127162 | 155 | kpl | 1 | 1 | 3 | 0.2 | DE
T | KATETRI KESKUSLASK PITKÄAIK 2-LUMEN | BA21007 | 017929 |  |  |  | Korjaussetin ref. 2295.95 |  |  |  |  | Vygon | 2293.95 | Lifecath 2-lumen 9,5Fr | Vygon | 2293.95 | 13660812127094 | 155 | kpl | 1 | 1 | 3 | 0.2 | DE
T | KATETRI KESKUSLASK PITKÄAIK 1-LUMEN | BA21007 | 017928 | 0 | KPL |  |  |  | 0
T | KATETRI KESKUSLASK PITKÄAIK 2-LUMEN | BA21007 | 017929 | 0 | KPL |  |  |  | 0
T | KATETRI KESKUSLASK PITKÄAIK 3-LUMEN | BA21007 | 017930 | 0 | KPL |  |  |  | 0
T | KATETRI KESKUSLASK PITKÄAIK TUNNEL 3-L | BA21007 | 328009 | 0 | KPL |  |  |  | 0
T | KATETRI KESKUSLASK PICC AVOIN 1-LUMEN | BA21007 | 328010 | 0 | KPL |  |  |  | 0
T | KATETRI KESKUSLASK PICC AVOIN 2-LUMEN | BA21007 | 328011 | 0 | KPL |  |  |  | 0
T | KATETRI KESKUSLASK PICC AVOIN 3-LUMEN | BA21007 | 328012 | 0 | KPL |  |  |  | 0
T | KATETRI KESKUSLASK PICC SULJ 3-LUMEN | BA21007 | 328020 | 0 | KPL |  |  |  | 0
R | KEUHKOVALTIMOKATETRI | BA21009 |  |  |  | - rtg-positiivinen
T | KATETRI KEUHKOVALTIMO 4-LUMEN EI SUKKAA | BA21009 | 017072 | 25 | KPL | - setissä tulee olla vähintään seuraavat: * katetri, pituus 105-115 cm, mittausmerkinnät 5-10 cm välein, 7-7.5 Fr, hepariinipinnoitettu, katetrin materiaali mahdollistaa vaivattoman, toistuvan uittamisen paikoilleen * kiilapaineruisku 1,5 ml, luer lock palautuvat ruisku * CVP/CO/kiilapainen (ballong 1,5 cc)/PA-mittaus * ballongin pitää kestää toistuva käyttö, ballongin tulee palautua alkuperisen asentoonsa * kaikki linjat tulee olla nimetty ja värikoodattu * lämpöanturi suojatulla korkilla |  | 25 | 0
T | KATETRI KEUHKOVALTIMO 4-LUMEN SUKALLA | BA21009 | 017073 | 25 | KPL | - setissä tulee olla vähintään seuraavat: * katetri, pituus 105-115 cm, mittausmerkinnät 5-10 cm välein, 7-7.5 Fr, hepariinipinnoitettu, katetrin materiaali mahdollistaa vaivattoman, toistuvan uittamisen paikoilleen * kiilapaineruisku 1,5 ml, luer lock palautuvat ruisku * CVP/CO/kiilapainen (ballong 1,5cc)/PA-mittaus * ballongin pitää kestää toistuva käyttö, ballongin tulee palautua alkuperisen asentoonsa * kaikki linjat tulee olla nimetty ja värikoodattu * lämpöanturi suojatulla korkilla * sukka |  | 25 | 0
T | SUKKA KEUHKOVALTIMOKATETRIN | BA21009 | 017142 | 80 | KPL | - vertailussa tarjottuun keuhkovaltimokatetriin sopiva sukka |  | 75 | 0 | 5 |  | Mekalasi | SI-09875-E | Sisäänviejä 8,5 Fr 10 kpl | Teleflex Arrow | SI-09875-E |  | 31.5 | kappale | 10 | 10 | 7 |  | Czech Republic
T | KATETRI KEUHKOVALTIMO 5-LUMEN SUKALLA | BA21009 | 017075 | 0 | KPL | - setissä tulee olla vähintään seuraavat: * katetri, pituus 105-115 cm, mittausmerkinnät 5-10 cm välein, 7-7.5 Fr, hepariinipinnoitettu, katetrin materiaali mahdollistaa vaivattoman, toistuvan uittamisen paikoilleen * kiilapaineruisku 1,5 ml, luer lock palautuvat ruisku * CVP/CO/kiilapainen (ballong 1,5 cc)/PA-mittaus * ballongin pitää kestää toistuva käyttö, ballongin tulee palautua alkuperisen asentoonsa * kaikki linjat tulee olla nimetty ja värikoodattu * lämpöanturi suojatulla korkilla |  |  | 0
T | KATETRI KEUHKOVALTIMO 2-LUMEN SUKALLA | BA21009 | 324390 | 0 | KPL | - setissä tulee olla vähintään seuraavat: * katetri, pituus 105-115 cm, mittausmerkinnät 5-10 cm välein, 7-7.5 Fr, hepariinipinnoitettu, katetrin materiaali mahdollistaa vaivattoman, toistuvan uittamisen paikoilleen * kiilapaineruisku 1,5 ml, luer lock palautuvat ruisku * CVP/CO/kiilapainen (ballong 1,5cc)/PA-mittaus * ballongin pitää kestää toistuva käyttö, ballongin tulee palautua alkuperisen asentoonsa * kaikki linjat tulee olla nimetty ja värikoodattu * lämpöanturi suojatulla korkilla * sukka |  |  | 0
T | KATETRI KEUHKOVALTIMO 2-LUMEN EI SUKKAA | BA21009 | 324391 | 0 | KPL | - setissä tulee olla vähintään seuraavat: * katetri, pituus 105-115 cm, mittausmerkinnät 5-10 cm välein, 7-7.5 Fr, hepariinipinnoitettu, katetrin materiaali mahdollistaa vaivattoman, toistuvan uittamisen paikoilleen * kiilapaineruisku 1,5 ml, luer lock palautuvat ruisku * CVP/CO/kiilapainen (ballong 1,5cc)/PA-mittaus * ballongin pitää kestää toistuva käyttö, ballongin tulee palautua alkuperisen asentoonsa * kaikki linjat tulee olla nimetty ja värikoodattu * lämpöanturi suojatulla korkilla |  |  | 0
T | KATETRI KEUHKOVALTIMO 6-LUMEN SUKALLA | BA21009 | 324392 | 0 | KPL | - setissä tulee olla vähintään seuraavat: * katetri, pituus 105-115 cm, mittausmerkinnät 5-10 cm välein, 7-7.5 Fr, hepariinipinnoitettu, katetrin materiaali mahdollistaa vaivattoman, toistuvan uittamisen paikoilleen * kiilapaineruisku 1,5 ml, luer lock palautuvat ruisku * CVP/CO/kiilapainen (ballong 1, 5cc)/PA-mittaus * ballongin pitää kestää toistuva käyttö, ballongin tulee palautua alkuperisen asentoonsa * kaikki linjat tulee olla nimetty ja värikoodattu * lämpöanturi suojatulla korkilla * sukka |  |  | 0
T | KATETRI KEUHKOVALTIMO 6-LUMEN EI SUKKAA | BA21009 | 324393 | 0 | KPL | - setissä tulee olla vähintään seuraavat: * katetri, pituus 105-115 cm, mittausmerkinnät 5-10 cm välein, 7-7.5 Fr, hepariinipinnoitettu, katetrin materiaali mahdollistaa vaivattoman, toistuvan uittamisen paikoilleen * kiilapaineruisku 1,5 ml, luer lock palautuvat ruisku * CVP/CO/kiilapainen (ballong 1,5 cc)/PA-mittaus * ballongin pitää kestää toistuva käyttö, ballongin tulee palautua alkuperisen asentoonsa * kaikki linjat tulee olla nimetty ja värikoodattu * lämpöanturi suojatulla korkilla |  |  | 0
T | KATETRI KEUHKOVALTIMO 7-LUMEN SUKALLA | BA21009 | 324394 | 0 | KPL | - setissä tulee olla vähintään seuraavat: * katetri, pituus 105-115 cm, mittausmerkinnät 5-10 cm välein, 7-7.5 Fr, hepariinipinnoitettu, katetrin materiaali mahdollistaa vaivattoman, toistuvan uittamisen paikoilleen * kiilapaineruisku 1,5 ml, luer lock palautuvat ruisku * CVP/CO/kiilapainen (ballong 1,5 cc)/PA-mittaus * ballongin pitää kestää toistuva käyttö, ballongin tulee palautua alkuperisen asentoonsa * kaikki linjat tulee olla nimetty ja värikoodattu * lämpöanturi suojatulla korkilla * sukka |  |  | 0
T | KATETRI KEUHKOVALTIMO 7-LUMEN EI SUKKAA | BA21009 | 324395 | 0 | KPL | - setissä tulee olla vähintään seuraavat: * katetri, pituus 105-115 cm, mittausmerkinnät 5-10 cm välein, 7-7.5 Fr, hepariinipinnoitettu, katetrin materiaali mahdollistaa vaivattoman, toistuvan uittamisen paikoilleen * kiilapaineruisku 1,5 ml, luer lock palautuvat ruisku * CVP/CO/kiilapainen (ballong 1,5 cc)/PA-mittaus * ballongin pitää kestää toistuva käyttö, ballongin tulee palautua alkuperisen asentoonsa * kaikki linjat tulee olla nimetty ja värikoodattu * lämpöanturi suojatulla korkilla |  |  | 0
T | KATETRI KEUHKOVALTIMO 3-LUMEN SUKALLA | BA21009 | 325422 | 0 | KPL | - setissä tulee olla vähintään seuraavat: * katetri, pituus 105-115 cm, mittausmerkinnät 5-10 cm välein, 7-7.5 Fr, hepariinipinnoitettu, katetrin materiaali mahdollistaa vaivattoman, toistuvan uittamisen paikoilleen * kiilapaineruisku 1,5 ml, luer lock palautuvat ruisku * CVP/CO/kiilapainen (ballong 1,5cc)/PA-mittaus * ballongin pitää kestää toistuva käyttö, ballongin tulee palautua alkuperisen asentoonsa * kaikki linjat tulee olla nimetty ja värikoodattu * lämpöanturi suojatulla korkilla * sukka |  |  | 0
T | KATETRI KEUHKOVALTIMO 3-LUMEN EI SUKKAA | BA21009 | 325423 | 0 | KPL | - setissä tulee olla vähintään seuraavat: * katetri, pituus 105-115 cm, mittausmerkinnät 5-10 cm välein, 7-7.5 Fr, hepariinipinnoitettu, katetrin materiaali mahdollistaa vaivattoman, toistuvan uittamisen paikoilleen * kiilapaineruisku 1,5 ml, luer lock palautuvat ruisku * CVP/CO/kiilapainen (ballong 1,5 cc)/PA-mittaus * ballongin pitää kestää toistuva käyttö, ballongin tulee palautua alkuperisen asentoonsa * kaikki linjat tulee olla nimetty ja värikoodattu * lämpöanturi suojatulla korkilla |  |  | 0
R | KEUHKOVALTIMOKATETRIN SISÄÄNVIEJÄ | BA21010 |  |  |  | - rtg-positiivinen
| SISÄÄNVIEJÄ KEUHKOVALTIMOKATETRI 4 FR | BA21010 |  | 0 | KPL
T | SISÄÄNVIEJÄ KEUHKOVALTIMOKATETRI 6 FR | BA21010 | 323526 | 80 | KPL | - setissä tulee olla vähintään seuravat: * katetri 6Fr, pituus 9-12 cm * sisäänviejäkanyyli, pituus 10-12 cm, joustava ja kinkkaamaton materiaali, tulee kestää useampi sisäänvientiyritys, sulkija / hemosstaasiventtiili * sisäänviejäkanyylin kanssa portaattomasti yhteensopiva dilataattori, joka menee sulavasti suoneen ihoviillon kautta * ohjainvaijeri, halkaisija 0,87-0,92 mm, pituus 43-46 cm, pituusmerkinnät, j-kärki, tulee olla uitettavissa yhdellä kädellä * teräsneula 18-20G, pituus 6-7 cm * yksittäispakattu korkki * ruisku 5 ml * sisäänviejä 6Fr * katetriin lukittava kontaminaatiosuoja, venytettävä, pituus 70-90 cm - kontaminaatiosuoja ja korkki tilattavissa erikseen |  | 75 | 0 | 5
T | SISÄÄNVIEJÄ KEUHKOVALTIMOKATETRI 8 FR | BA21010 | 323527 | 50 | KPL | - setissä tulee olla vähintään seuravat: * katetri 8Fr, pituus 9-12 cm * sisäänviejäkanyyli, pituus 10-12 cm, joustava ja kinkkaamaton materiaali, tulee kestää useampi sisäänvientiyritys, sulkija / hemosstaasiventtiili * sisäänviejäkanyylin kanssa portaattomasti yhteensopiva dilataattori, joka menee sulavasti suoneen ihoviillon kautta * ohjainvaijeri, halkaisija 0,87-0,92 mm, pituus 43-46 cm, pituusmerkinnät, j-kärki, tulee olla uitettavissa yhdellä kädellä * teräsneula 18-20G, pituus 6-7 cm * yksittäispakattu korkki * ruisku 5 ml * sisäänviejä 8Fr * katetriin lukittava kontaminaatiosuoja, venytettävä, pituus 70-90 cm - kontaminaatiosuoja ja korkki tilattavissa erikseen |  | 50 | 0 |  |  | Mekalasi | CI-09800-SB | Sisäänviejä 8,5 Fr 10 kpl | Teleflex Arrow | CI-09800-SB |  | 25.4 | kappale | 10 | 10 | 7 |  | Czech Republic
T | SISÄÄNVIEJÄ KEUHKOVALTIMOKATETRI 9 FR | BA21010 | 323529 | 0 | KPL |  |  |  | 0 |  |  | Mekalasi | SI-09903-E | Sisäänviejä 9 Fr 10 kpl | Teleflex Arrow | SI-09903-E |  | 31.15 | kappale | 10 | 10 | 7 |  | Czech Republic
R | NAPAKATETRI | BA21012 |  |  |  | - rtg-positiivinen - läpinäkyvä - soveltuu parenteraliseen ravinnonantoon, lääkkeidenantoo, verensiirtoihin ja verenpaineen mittaukseen - pituusmerkinnät yhden (1) cm-välein - atraumaattinen kärki - pituus 35-40cm
T | NAPAKATETRI 3.5FR | BA21012 | 326715 | 60 | KPL |  |  | 45 | 15 |  |  | Vygon | 270.03 | Napakatetri PVC 3,5Fr 37cm | Vygon | 270.03 | 33660812128835 | 2.2 | kpl | 15 | 15 | 3 | 0.22 | PT
T | NAPAKATETRI 4FR | BA21012 | 326716 | 0 | KPL |  |  |  | 0 |  |  | Vygon | 270.04 | Napakatetri PVC 4Fr 37cm | Vygon | 270.04 | 33660812128774 | 2.2 | kpl | 15 | 15 | 3 | 0.22 | PT
T | NAPAKATETRI 5FR | BA21012 | 326717 | 15 | KPL |  |  | 15 | 0 |  |  | Vygon | 270.05 | Napakatetri PVC 5Fr 37cm | Vygon | 270.05 | 33660812128569 | 2.2 | kpl | 15 | 15 | 3 | 0.23 | PT
R | KESKUSLASKIMOKATETRIN KORJAUSSETTI | BA21013
T | KORJAUSSETTI TUNNELOITAVAN CV-KATETRIN | BA21013 | 327395 | 0 | KPL | - voi tarjota eri kokoja | Sopii katetrisettiin ref. 2191.273. Liima tilattava erikseen (ref. 2197.000). |  | 0 |  |  | Vygon | 2194.27 | Lifecath 1-lumen repair kit | Vygon | 2194.27 | 13660812127346 | 79.5 | kpl | 1 | 1 | 3 | 0.13 | DE
T | KORJAUSSETTI TUNNELOITAVAN CV-KATETRIN | BA21013 | 327395 |  |  |  | Sopii katetrisettiin ref. 2191.425. Liima tilattava erikseen (ref. 2197.000). |  |  |  |  | Vygon | 2194.42 | Lifecath 1-lumen repair kit | Vygon | 2194.42 | 13660812127353 | 79.5 | kpl | 1 | 1 | 3 | 0.13 | DE
T | KORJAUSSETTI TUNNELOITAVAN CV-KATETRIN | BA21013 | 327395 |  |  |  | Sopii katetriin ref. 2293.70. Liima tilattava erikseen (ref. 2197.000). |  |  |  |  | Vygon | 2295.07 | Lifecath 2-lumen repair kit | Vygon | 2295.07 | 13660812127179 | 109 | kpl | 1 | 1 | 3 | 0.14 | DE
T | KORJAUSSETTI TUNNELOITAVAN CV-KATETRIN | BA21013 | 327395 |  |  |  | Sopii katetriin ref. 2293.95. Liima tilattava erikseen (ref. 2197.000). |  |  |  |  | Vygon | 2295.95 | Lifecath 2-lumen repair kit | Vygon | 2295.95 | 13660812127100 | 109 | kpl | 1 | 1 | 3 | 0.14 | DE
T | KORJAUSTARVIKE TUNNELOITAVAN CV-KATETRIN | BA21013 | 327395 |  |  |  | Liima katetrin korjaussettiin |  |  |  |  | Vygon | 2197.000 | Silikoniliima | Vygon | 2197.000 | 13660812124512 | 50 | kpl | 1 | 1 | 3 | 0.02 | DE
R | PERIFEERISET SUONIKATETRIT | BA21016
T | KATETRI MIDLINE 2-LUMEN | BA21016 | 328015 | 0 | KPL |  | 20cm, katkaistava |  | 0 |  |  | BD | provena | Provena midline,4Fr 2-lumen, virtausnopeus 6ml/s | BD | S64244118 | 00801741154218 | 110 | KPL | 5 | 5 | 7 | 0.839 | Mexico
T | KATETRI MIDLINE 1-LUMEN, Provena | BA21016 |  |  | KPL |  | 20cm, katkaistava |  |  |  |  | BD | S64153118 | Provena midline,3Fr 1-lumen, virtausnopeus 6ml/s | BD | S64153118 | 00801741154065 | 95 | KPL | 5 | 5 | 7 | 0.862 | Mexico
T | KATETRI MIDLINE 1-LUMEN, PowerGlide Pro | BA21016 |  |  | KPL |  | 20G,8cm |  |  |  |  | BD | 6F120080 | PowerGlide Pro 20G,8cm | BD | 6F120080 | 00801741138614 | 59 | KPL | 20 | 20 | 7 | 0.023 | Mexico
T | KATETRI MIDLINE 1-LUMEN, PowerGlide Pro | BA21016 |  |  | KPL |  | 18G,8cm |  |  |  |  | BD | 6F118080 | PowerGlide Pro,18G,8cm | BD | 6F118080 | 00801741138591 | 59 | KPL | 20 | 20 | 7 | 0.023 | Mexico
T | KATETRI MIDLINE 1-LUMEN, PowerGlide Pro | BA21016 |  |  | KPL |  | 20G,10cm |  |  |  |  | BD | 6F120100 | PowerGlide Pro,20G,10cm | BD | 6F120100 | 00801741138621 | 59 | KPL | 20 | 20 | 7 | 0.027 | Mexico
T | KATETRI MIDLINE 1-LUMEN, PowerGlide Pro | BA21016 |  |  | KPL |  | 18G,10cm |  |  |  |  | BD | 6F118100 | PowerGlide Pro,18G,10cm | BD | 6F118100 | 00801741138607 | 59 | KPL | 20 | 20 | 7 | 0.023 | Mexico
T | KATETRI MIDLINE 2-LUMEN | BA21016 | 328015 | 0 | KPL |  |  |  | 0 |  |  | Mediplast | H965460130 | BioFlo Midline 5F SL 20cm MST-45Kit w Stylet, Nitinol GW | Spectrum Vascular | H965460130 | 15051684025201 | 126 | kpl | 1 | 1 | 7 | 0.5 | US
[12 empty] | Mediplast | H965460140 | BioFLo Midline 5F DL 20cm MST-45Kit w Stylet, Nitinol GW | Spectrum Vascular | H965460140 | 15051684025225 | 99.9 | kpl | 1 | 1 | 7 | 0.99 | US
T | KATETRI MIDLINE 1-LUMEN | BA21016 | [9 empty] | Vygon | 128.14152 | Smartmidline 4Fr 15cm, nitinol-vaijeri | Vygon | 128.14152 | 53660812115204 | 49 | kpl | 10 | 10 | 3 | 1.19 | DE
T | KATETRI MIDLINE 2-LUMEN | BA21016 | 328015 | 0 | KPL |  |  |  | 0
R | INVASIIVINEN PAINEENMITTAUS | BA26
R | INVASIIVINEN PAINEENMITTAUSSETTI | BA26001 |  |  |  | - käyttöaika vähintään 4 vuorokautta - voi tarjota myös muitakuin punaisia värikoodattuja linjastoja
T | PAINEENMITTAUSSETTI INVASIIVINEN 2-LINJA | BA26001 | 323162 | 226 | KPL | - invasiivinen paineanturi huuhtelulaitteella - linjaston värikoodaus: punainen - soveltuu veltimoverinäytteenottoon ja hemodynaamisen paineen invasiiviseen mittaamiseen - linjastojen värikoodaus - letkuston kokonaispituus 2.1-3.1 m - ennen paineanturia olevaan 2-tiehanaan kiinteästi liitetty aspiraatioväline näytteiden ottoa varten - näytteenottokohdat female/male luer lock, näytteitä tulee voida ottaa useita - vaihdettavissa oleva ilmauskorkki - ei tarvita erillisiä järjestelmään liitettäviä osia |  | 35 | 0 | 100 | 91 | Merit Medical | 682032 | Meritrans DTXPlus 2-linjainen avoin | Merit Medical | 682032 | 884450371831 | 25.65 | KPL | 5 | 5 | 4 | 0.2404 | Singapore
[12 empty] | Steripolar | 011-46109-92 | Transpac® IT Bifurcated Kit w/03 ml Flush Device, Safeset Reservoir, Needleless Valve, 190 cm Red Stripe and Blue Stripe Pressure Tubing | ICU Medical | 011-46109-92 |  | 58.5 | kpl | 10 | 10 | 6 | 0.085 | MX
T | PAINEENMITTAUSSETTI INVAS SULJET 2-LINJA | BA26001 | 323165 | 40 | KPL | - invasiivinen paineanturi huuhtelulaitteella - letkun proksimaaliosa värikoodattu (punainen) - sovelluttava suljettuun valtimoverinäytteenottoon ja hemodynaamisen paineen invasiiviseen mittaamiseen - letkuston kokonaispituus 1.9-2.3m - ensimmäinen näytteenottokohta potilaan suunnasta 28-37 cm - ennen paineanturia olevaan 2-tiehanaan kiinteästi liitetty aspiraatioväline näytteiden ottoa varten - näytteenottokohdat luer lock - pystyttvä ottamaan useita näytteitä samasta näytteenottokohdasta, tieto näytteenottokerroista löydyttävä tuoteesitteestä - ei tarvita erillisiä järjestelmään liitettäviä osia |  |  | 40 |  |  | Merit Medical | 688416 | Safedraw-P 2-linjainen suljettu | Merit Medical | 688416 | 884450775516 | 32.35 | KPL | 5 | 5 | 4 | 0.26762 | Singapore
[12 empty] | Steripolar | 011-46108-03 | Transpac® IT Bifurcated Monitoring Kit w/Safeset Reservoir, 60" Tubing, 2 03 ml Flush Device and 2 Needleless Valves | ICU Medical | 011-46109-92 |  | 48.5 | kpl | 10 | 10 | 6 | 0.085 | MX
T | PAINEENMITTAUSSETTI INVAS SULJET 3-LINJA | BA26001 | 323166 | 0 | KPL | - invasiivinen paineanturi huuhtelulaitteella - letkun proksimaaliosa värikoodattu (punainen) - sovelluttava suljettuun valtimoverinäytteenottoon ja hemodynaamisen paineen invasiiviseen mittaamiseen - letkuston kokonaispituus 1.9-2.3m - ensimmäinen näytteenottokohta potilaan suunnasta 28-37 cm ja toinen 1.5-1.6m - CVP-linja värikoodattu (sininen) - in-line lämpösensori sinisessä linjassa, pystyttävä toimittamaan myös erillisenä osana - värikoodatun cvp-linjan pituus 1.25-1.4m, päässä 3-tie hana - cvp-linjan 3-tie hanan jälkeen lämmönmittaussensori - arteria- ja pulmonaali -linjoissa ennen paineanturia kiinteästi liitetty aspiraatioväline näytteiden ottoa varten - näytteidenottokohdat luer lock - pulmonaalilinjassa yksi suljettu näytteenottokohta potilaan suunnasta 28-37cm -pakkauksessa mukana suljettu 10 ml:n luer lock cardiac output ruisku (ruiskussa oltava pyöristetty kämmeneen istuva mäntä, kahdelle sormelle otepaikat, pyörivä adapteri) - toimittajan tulee pystyä toimittamaan suljettua luer lock cardiac-ruiskua 10 ml (kontrolliruisku) irrallisena steriilisti pakattuna |  |  | 0 |  |  | Merit Medical | 689264 | Safedraw-P 3-linjainen suljettu | Merit Medical | 689264 | 884450373354 | 38.35 | KPL | 5 | 5 | 4 | 0.31751 | Singapore
[12 empty] | Merit Medical | 682006 | Meritrans DTXPlus 1-linjainen avoin sininen | Merit Medical | 682006 | 884450371749 | 15.9 | KPL | 5 | 5 | 4 | 0.13608 | Singapore
[12 empty] | Merit Medical | 688420 | Safedraw-P 1-linjainen suljettu flexi | Merit Medical | 688420 | 884450773529 | 25.25 | KPL | 5 | 5 | 4 | 0.19958 | Singapore
[12 empty] | Merit Medical | 686495 | Saledraw-P Flexi sininen | Merit Medical | 686495 | 884450372487 | 16.2 | KPL | 5 | 5 | 4 | 0.16783 | Singapore
[12 empty] | Merit Medical | 686496 | Safedraw-P Flexi PA | Merit Medical | 686496 | 884450372494 | 16.2 | KPL | 5 | 5 | 4 | 0.15422 | Singapore
R | INVASIIVINEN PAINEENMITTAUSTARVIKE | BA26005 |  |  | KPL
T | PAINEANTURIN PIDIKE/ MUOVI | BA26005 | 323169A | 20 | KPL |  |  |  | 20 |  |  | Merit Medical | 682274 | Paineanturien snap-on kiinnike | Merit Medical | 682274 | 884450322789 | 12.2 | KPL | 5 | 5 | 4 | 0.13608 | Singapore
T | PAINEANTURIN TAUSTALEVY | BA26005 | 323169C | 10 | KPL |  |  | 10 | 0 |  |  | Merit Medical | 682093 | Paineanturin taustalevy | Merit Medical | 682093 | 884450384329 | 8.15 | KPL | 10 | 10 | 4 | 0.072575 | Singapore
T | JATKOLETKU PAINEENMITTAUS | BA26005 | 323169F | 325 | KPL |  |  | 325 | 0 |  |  | Merit Medical | 682185 | Connecta PM-letku, 50 cm K / N | Merit Medical | 682185 | 884450325087 | 4.35 | KPL | 25 | 25 | 4 | 0.018144 | Singapore
T | JATKOLETKU PAINEENMITTAUS | BA26005 | 323169F | [8 empty] | Merit Medical | 682186 | Connecta PM-letku, 50 cm K / K | Merit Medical | 682186 | 884450325094 | 4.35 | KPL | 25 | 25 | 4 | 0.02268 | Singapore
T | JATKOLETKU PAINEENMITTAUS | BA26005 | 323169F | [8 empty] | Merit Medical | 682189 | Connecta PM-letku, 100 cm K / N | Merit Medical | 682189 | 884450325100 | 4.35 | KPL | 25 | 25 | 4 | 0.018144 | Singapore
T | JATKOLETKU PAINEENMITTAUS | BA26005 | 323169F | [8 empty] | Merit Medical | 682190 | Connecta PM-letku, 100 cm K / K | Merit Medical | 682190 | 884450325117 | 4.35 | KPL | 25 | 25 | 4 | 0.02268 | Singapore
T | JATKOLETKU PAINEENMITTAUS | BA26005 | 323169F | [8 empty] | Merit Medical | 682191 | Connecta PM-letku, 150 cm K / N | Merit Medical | 682191 | 884450325124 | 4.35 | KPL | 25 | 25 | 4 | 0.02268 | Singapore
T | JATKOLETKU PAINEENMITTAUS | BA26005 | 323169F | [8 empty] | Merit Medical | 682192 | Connecta PM-letku, 200 cm K / N | Merit Medical | 682192 | 884450325131 | 4.35 | KPL | 25 | 25 | 4 | 0.02268 | Singapore
T | JATKOLETKU PAINEENMITTAUS | BA26005 | 323169F | [8 empty] | Merit Medical | 682193 | Connecta PM-letku, 200 cm K / K | Merit Medical | 682193 | 884450325148 | 4.35 | KPL | 25 | 25 | 4 | 0.02268 | Singapore
T | JATKOLETKU PAINEENMITTAUS | BA26005 | 323169F | [8 empty] | Merit Medical | 682194 | Connecta PM-letku, 15 cm K / N | Merit Medical | 682194 | 884450325155 | 4.35 | KPL | 25 | 25 | 4 | 0.018144 | Singapore
T | PAINEANTURIN PIDIKE/ MUOVI | BA26005 | 323169A | 20 | KPL |  |  |  | 20 |  |  | Steripolar | 011-42602-06 | MOUNT FOR TRANSPAC® IV DISPOSABLE TRANSDUCER REUSABLE DEVICE: DO NOT DISCARD | ICU Medical | 011-42602-06 |  | 4.9 | kpl | 30 | 30 | 6 | 0.05 | MX
T | PAINEANTURIN TAUSTALEVY | BA26005 | 323169C | 10 | KPL |  |  | 10 | 0 |  |  | Steripolar | 011-42394-12 | MOUNT HOLDER FOR POLE MOUNTING MONITORING KIT COMPONENTS Reusable Device: Do Not Discard | ICU Medical | 011-42602-06 |  | 28 | kpl | 5 | 5 | 6 | 0.05 | MX
T | JATKOLETKU PAINEENMITTAUS | BA26005 | 323169F | 325 | KPL |  |  | 325 | 0 |  |  | Steripolar | 011-0F881-01 | ARTERIAL PRESSURE TUBING - 120 CM | ICU Medical | 011-0F881-01 |  | 4.4 | kpl | 50 | 50 | 6 | 0.04 | MX
T | INVASIIVINEN PAINEENMITTAUS MK ANTURI | BA26005 | 323170 | 0 | KPL |  |  |  | 0
T | INFUUSIOPULLON RIPUSTIN | BD06001 | 328906 | 6100 | KPL | - läpinäkyvä pussi, infuusiopullon ripustamiseen tippatelineeseen |  | 6100 | 0
| YLIPAINEPUSSI NESTEENSIIRTOON 1,0 L | BA18011 | 301731 |  | KPL | [6 empty] | Mediplast | 604810 | Medifusor painemansetti 1000ml läpinäkyvä, monikäyttöinen | Pahsco Pacific Hospital Supply | 604810 | 04719883630285 | 80.85 | kpl | 1 | 1 | 7 | 0.5325 | TW
| YLIPAINEPUSSI NESTEENSIIRTOON 0,5 L | BA18011 | 303779 |  | KPL | [6 empty] | Mediplast | 604807 | Medifusor painemansetti 500ml läpinäkyvä, monikäyttöinen | Pahsco Pacific Hospital Supply | 604807 | 04719883630278 | 60.95 | kpl | 1 | 1 | 7 | 0.83333 | TW
T | YLIPAINEPUSSI NESTEENSIIRTOON 1,0 L | BA18011 | 301731 |  |  |  | Monikäyttöinen ylipainepussi nesteensiirtoon 1,0 L nestepusseille. |  |  |  |  | Steripolar | 4301900013 | Safepress ylipainepussi | Dahlhausen | 43.019.00.013 | 4034342306946 | 105 | KPL | 6 | 6 | 6 | 2.5 | Saksa
| YLIPAINEPUSSI NESTEENSIIRTOON 0,5 L | A18011 | 303779 |  |  |  | Monikäyttöinen ylipainepussi nesteensiirtoon 0,5 L nestepusseille. |  |  |  |  | Steripolar | 4301800013 | Safepress ylipainepussi | Dahlhausen | 43.018.00.013 | 4034342306922 | 79 | KPL | 6 | 6 | 6 | 2 | Saksa
Note on U1: Numeerinen arvo, esim 5
Note on V1: ISO 3166 -standardin mukainen 2-kirjaiminen koodi.